ZMODYFIKOWANY

DZP/381/103A/2020                                                                                                     Załącznik nr  4.4

Pakiet 4 – echokardiograf - 1 szt

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 2. | Wszystkie elementy składowe aparatu fabrycznie nowe, rok produkcji 2020/2021 | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | min. 6 000 000 | powyżej 9 000 000 – 5 pkt poniżej lub równe 9 000 000 – 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | min. 3 |  | Tak/Nie* |  |
| 6. | Dynamika systemu | min. 300 dB | powyżej 350 dB – 5 pkt poniżej lub równe 350 dB – 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 7. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości | Przekątna ekranu minimum 21” |  | Tak/Nie* |  |
| 8. | Rozdzielczość monitora LCD | Min. 1900x1000 |  | Tak/Nie* |  |
| 9. | Konsola aparatu ruchowa min.: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy USG | min. 2 MHz do 16 MHz. |  | Tak/Nie* |  |
| 11. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 12” |  | Tak/Nie* |  |
| 12. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | min. 10 000 klatek |  | Tak/Nie* |  |
| 13. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min 8x | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 14. | Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 15. | Waga aparatu max. 100 kg | TAK |  | Tak/Nie* ………….. podać |  |
| 16. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  | Tak/Nie* |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 18. | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB | TAK |  | Tak/Nie* ………….. podać |  |
| 19. | Porty min. USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 20. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 21. | Oprogramowanie i możliwość przesyłania danych w formacie DICOM 3.0 (store, worklist, Q/R) bez konieczności dodatkowych licencji | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 22. | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |
| 23. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 35 cm | TAK | powyżej 40 cm - 5 pkt poniżej lub równa 40 cm – 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 24. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  | Tak/Nie* podać |  |
| 25 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 27. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (imwersja fazy) | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 28. | Obrazowanie trapezowe min. +/-10 stopni | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 29. | Obrazowanie rombowe Zamawiający dopuszcza echokardiograf bez obrazowania rombowego ( odp. na pyt. 52 ) | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 30. | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 31. | Tryb M | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 32. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 33. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 8 m/sek przy zerowym kącie | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 34. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej min. 1- 15 mm | TAK | powyżej lub równe 1-20mm - 5 pkt poniżej 1-20 mm – 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 35. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-20 stopni | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 36. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 37. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 38. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 39. | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 40. | Tryb Triplex (B+CD +CWD) min. na głowicy sektorowej | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 41. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 12 m/sek przy zerowym kącie | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 42. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 43. | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 44. | Regulacja uchylności wiązki CD – min +/-20 stopni | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 45. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 46. | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera tkankowego | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 47. | Moduł kardiologiczny - Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 48. | Tryb anatomiczny M –mode z możliwością zmiany położenia i kąta linii na zamrożonych obrazach. | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 49. | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera tkankowego | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 50. | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 10 | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 51. | Moduł EKG | TAK | przewodowy – 0 pkt bezprzewodowy – 10 pkt | Tak/Nie* ………….. podać Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| Oprogramowanie pomiarowe |  |  |  |  |  |
| 52. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzuszne, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 53. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 54. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 55. | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 56. | Zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody „śledzenia markerów 2D” | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 57. | Zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu LV | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 58. | Obliczanie parametru Global Longitudinal Strain | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 59. | Podsumowanie w postaci wykresu Bull- Eye „byczego oka” | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o moduł Stress Echo z możliwością programowania własnych protokołów pomiarowych | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. | Tak/Nie* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |  |
| 62. | Głowica sektorowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy do badań kardiologicznych | TAK, |  | Tak/Nie* podać typ |  |
| 63. | Zakres częstotliwości pracy Zamawiający dopuszcza do postępowania echokardiograf posiadający głowicę sektorową szerokopasmową, ze zmianą częstotliwością pracy do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości pracy od 1,3 do 4,5MHz (odp. na pyt.53) | min. 1,0 – 4,0 MHz |  | Tak/Nie* |  |
| 64. | Ilość elementów w jednym rzędzie min. 60 | TAK | 80 elementów lub więcej – 5 pkt poniżej 80 elementów – 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać ilość elementów Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 65. | Kąt skanowania | min. 90 stopni | 120 stopni lub więcej– 10 pkt poniżej 120 stopni – 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać ile stopni Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 66. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 67. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  | Tak/Nie* podać typ |  |
| 68. | Zakres częstotliwości pracy. Zamawiający dopuszcza do postępowania echokardiograf posiadający głowicę liniową szerokopasmową, ze zmianą częstotliwością pracy o zakresie częstotliwości pracy od 4,0 do 12,0MHz (odp. na pyt.54) | min. 6,0 – 14,0 MHz |  | Tak/Nie* |  |
| 69. | Liczba elementów | min. 190 | powyżej 900 elementów– 5 pkt, poniżej lub równe 900 elementów - 0 pkt | Tak/Nie* ………….. podać liczbę elementów Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |  |
| 70. | Szerokość pola skanowania | min. 35 mm |  | Tak/Nie* |  |
| 71. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Tak/Nie* |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową min. 3-7 Mhz, ilość elementów min.60 | TAK |  | Tak/Nie* |  |

UWAGI:

W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich  wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

ZMODYFIKOWANY

DZP/381/103A/2020                                                                                                                           Załącznik nr  8

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Pakiet 4 – echokardiograf

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

| Lp. (analogicznie do zał. nr 4.4 do SIWZ | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | min. 6 000 000 | powyżej 9 000 000 – 5 pkt, poniżej lub równe 9 000 000 – 0 pkt | TAK/NIE* ………… podać |
| 6 | Dynamika systemu | min. 300 dB | powyżej 350 dB – 5 pkt, poniżej lub równa 350 dB – 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 23 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 35 cm | TAK | powyżej 40 cm - 5 pkt, poniżej lub równej 40 cm – 0 pkt | TAK/NIE* ………… podać |
| 34 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej min. 1- 15 mm | TAK | powyżej lub równe 1-20 mm - 5 pkt poniżej 1-20 mm – 0 pkt | TAK/NIE* ………… podać |
| 51 | Moduł EKG | TAK | przewodowy – 0 pkt bezprzewodowy – 10 pkt | TAK/NIE* ………… podać |
| 61 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 64 | Ilość elementów w jednym rzędzie min. 60 | TAK | 80 elementów lub więcej – 5 pkt, poniżej 80 elementów – 0 pkt | TAK/NIE* ………… podać ilość elementów |
| 65 | Kąt skanowania | min. 90 stopni | 120 stopni lub więcej– 10 pkt, poniżej 120 stopni – 0 pkt | TAK/NIE* ………… podać ile stopni |
| 69 | Liczba elementów | min. 190 | powyżej 900 elementów– 5 pkt, poniżej lub równe 900 elementów – 0 pkt | TAK/NIE* ………… podać liczbę elementów |