WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitor pomiarów przezskórnych

| Lp | Opis wymaganego parametru, funkcji |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023 |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wymiary : - szerokość: max. 240 mm - głębokość: max. 280 mm - wysokość: max. 140 mm |
|  | Waga: max. 2,5 kg |
|  | Ekran: przekątna min. 6 cali, pojemnościowy ekran TFT, 640 × 240 pikseli |
|  | Ekrany pomiarów: - wyświetlające wartości / trendy dla tcPCO2, RHP (względna moc grzewcza); - limity alarmowe dla tcPCO2; - wartości wyjściowe/odniesienia, - wartości dla tcPCO2, RHP (względna moc grzewcza); - wizualne sygnały alarmowe; ikony statusu (np. pozostały czas monitorowania) |
|  | Wbudowany barometr - zakres min: 350–820 mmHg lub 47–109 kPa - dokładność min ± 3 mmHg lub 0,4 kPa |
|  | Wbudowana bateria pozwalająca na pracę bez zasilania min. 4 godziny. |
|  | Pomiar tcPCO2 : - minimalny zakres pomiaru: 0–200 mmHg. - minimalna rozdzielczość przy pomiarze do 100mmHg - 0,1mmHg (0,01 kPa). - minimalna rozdzielczość przy pomiarze powyżej 100mmHg - 1 mmHg (10 kPa). - minimalny czas reakcji - nie większy niż 80 s. |
|  | Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcPCO2 |
|  | Kalibracja automatyczna. |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do systemów monitorowania pacjenta. |
|  | Czas używania membrany czujnika minimum 28 dni |
|  | Układ alarmowy informujący o konieczności wymiany membrany |
|  | Wymiana membrany czujnika - półautomatyczna następująca poprzez umieszczenie głowicy czujnika w specjalnym urządzeniu zmieniającym i sekwencję obrotów - użytkownik nie ma kontaktu z membraną i płynami kalibracyjnymi. |
|  | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim, komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na wielu stanowiskach PC (nie pojedyncza licencja). |