## Pakiet 1
Załącznik Nr 4.1 do SIWZ
Pakiet 1
Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych: mikrocewniki, cewniki urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych, urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem, spirale, pętle.
l. p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1. | Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych - Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Dobra wizualizacja we fluoroskopii. Dostępny w trzech lepkościach:18, 24 oraz 34. W zestawie jedna fiolka materiału embolizacyjnego, jedna fiolka rozpuszczalnika, trzy strzykawki oraz adapter zmniejszający objętość środka embolizującego zalegającego w mikrocewniku. | szt. | 30
2. | Mikrocewnik infuzyjny typu kompatybilny z materiałem embolizacyjnycm - Długość całkowita 165 lub 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Z odczepianą końcówką lub nie. Odczepiana końcówka o długości: 1,5/3/5cm. O zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej. O dużej odporności na załamanie. O dużej odporności na rozciąganie. Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika w skopii RTG. Pokrycie hydrofilne na całej długości | szt. | 40
3. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów –każda cześć cewnika o innej sztywności. Dostępne długości:105 cm,115 cm i 125 cm, miękka część dystalna o długości 8cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika. Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii RTG. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek. Pokrycie hydrofilne na całej długości. | szt. | 50
4. | Urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych - Urządzenie do przeznaczone do leczenia śródnaczyniowego złożonych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szypule oraz w rozwidleniu tętnic. Urządzenie wykonane z nitynolu. Dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2 do 4 mm. Dostępne różnej średnice najszerszej sekcji centralnej. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Repozycjonowalność z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Urządzenie ultra-elastyczne w dostawie – zachowujące się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Dobra widoczność w skopii RTG | szt. | 50
5. | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem - Implant wykonany w postaci tubularnej siatki. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - Rozmiary: długości: 10/12/14/16/18/20mm w zakresie średnic 2,5-5,0mm co 0,25mm, oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm co 0,25mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu | szt. | 30
6. | System dostawczy do implantu - Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości. Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150cm | szt. | 30
7. | Mikrocewnik do dostarczania spiral - o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014". O średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości. O czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej. O zmiennej geometrii splotu. Różne kształty końcówek. Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległość o 3cm od siebie .Pokrycie hydrofilne. | szt. | 100
8. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - o długości całkowitej 175cm lub 200cm lub 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm. Prowadnik miękki, ataumatyczny. Średnica prowadnika: 0,008" lub 0,010" lub 0,014" lub 0,016" na całej długości. Dostępna opcja prowadnika o zwiększonym podparciu. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. | szt. | 150
9 | Mikrocewnik dostawczy do stentów – o długości całkowitej150 lub 158 lub 135cmkompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018” lub 0.021”. Posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden widoczne w skopii RTG. O średnicy wewnętrznej kompatybilnej z mikrokleszczami. Pokrycie hydrofilne | szt. | 60
10 | Spirale embolizacyjne - Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system mechaniczny. Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2 -25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary) | szt. | 300
11 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 40
12 | Pętle do osuwania sprzętu z tętnic | szt. | 50
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RAZEM BRUTTO
Wymagania
Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy