DZP.381.55B.2021

Zmodyfikowany Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT USG - 1 SZT.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji nie wcześniej niż: 2020 | Tak |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 18 MHz | Tak |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | Tak |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 4 700 000 | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 21 cali | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. | Tak |
|  | Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 45 sek. | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | Tak |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 512 GB | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM, Raw Data | Tak |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |
|  | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |
|  | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 30 sek. | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
| II | OBRAZOWANIE |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 40 cm | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także obrazu z pamięci: min. 16x | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 7 m/sek. dla zerowego kąta | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |
|  | Zakres prędkości min. 9 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 - 20 mm | Tak |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 220 klatek/sek. | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 8 map | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |
|  | Funkcja kolorowego dopplera przezczaszkowego | Tak |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych | Tak |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 8 | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |
|  | moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
| III | SONDY |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda w technologii single crystal. | Tak |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 5,0 MHz | Tak |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 190 | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |
|  | FOV sondy 50 mm +/- 5 mm | Tak |
|  | Sonda liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak |
|  | Ilość elementów min. 320 | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | FOV sondy 40 mm +/- 2 mm | Tak |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |
|  | Sonda kardiologiczna Sektorowa. Sonda w technologii single crystal. | Tak |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 – 5,0 MHz | Tak |
|  | Liczba elementów – min. 80 | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Kąt skanowania min. 90 st. | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | Tak |
|  | Możliwość wykonywania badań przesczaszkowych TCD | Tak |
|  | Ślepa głowica PW 2MHz do badań TCD | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
| IV | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania dopplerowskiego o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości, odpornego na artefakty ruchowe, przeznaczonego do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek., pozwalającego między innymi na uwidocznienie naczyń odżywczych w obrębie blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz umożliwiającego zróżnicowanie miękkich blaszek miażdżycowych o niskiej echogeniczności, dostępny na głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów: min. 60 cm | Tak Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
| V | INNE |  |
|  | Wykonawca zintegruje dostarczone urządzenie z posiadanym przez Zamawiającego systemem ALTERIS II RIS/PACS firmy Alteirs S.A W ramach integracji dokona (w ramach zaoferowanej ceny brutto) konfiguracji dostarczonego urządzenia, która umożliwi użytkownikom wysyłanie zleceń na worklistę aparatu oraz automatyczne lub ręczne (obie możliwości muszą zostać zapewnione) zapisywanie badań w odpowiednim archiwum systemu PACS Wszelkie koszty integracji i licencji na system RIS/PACS ponosi Wykonawca. Licencja musi zostać dostarczona wraz z Aparatem na okres zgodny w gwarancją Aparatu. | Tak/Nie Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |

UWAGI:

Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

DZP.381.55B.2021

Zmodyfikowany Załącznik nr 5

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH (OCENA TECHNICZNA)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

APARAT USG - 1 SZT.

| Lp. w ZPT | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 4 700 000 | Tak | ………. podać | Od 4,7 do 10 mln – 0 p. > 10mln - 5p. |
| 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | Tak | ………. podać | 3 gniazda – 0p. 4 gniazda- 5p. |
| 8 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 21 cali | Tak | ………. podać | 21 do 22 cali – 0p. >22 do 23 cale - 5 p. >23 cali -10 p. |
| 12 | Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 5 p. Nie – 0 p. |
| 13 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 45 sek. | Tak | ………. podać | 45 do 90 sek. -0 p. >90 do 135 sek – 5 p. > 135 sek – 7 p. |
| 16 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 512 GB | Tak | ………. podać | 512 GB - 0 p. od 1 TB – 5 p. |
| 22 | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 30 sek. | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 5 p. Nie – 0 p. |
| II | OBRAZOWANIE |  |  |  |
| 24 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 40 cm | Tak | ……………. podać | 40 do 45 cm – 0 p. >45cm - 5 p. |
| 25 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także obrazu z pamięci: min. 16x | Tak | ……………. podać | 16 do 20 x – 0 p. >20 do 24 x – 5 p. >24 x – 10 p. |
| 26 | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak | ……………. podać | 4 do 6 obr. – 0 p. >6 do 8 obr. – 5 p. > 8 obr. – 10 p. |
| 27 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | Tak | ……………. podać | 400 do 800 – 0 p. >800 do 1200 – 5 p. > 1200 – 10 p. |
| 30 | Obrazowanie rombowe | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 5 p. Nie- 0 p. |
| 33 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 5 p. Nie- 0 p. |
| 35 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 7 m/sek. dla zerowego kąta | Tak | …….. podać | 7 do 14 m/sek. – 0 p. >14 m/sek. – 5 p. |
| 39 | Zakres prędkości min. 9 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak | ………. podać | 9 do 16 m/sek. – 0 p. >16 m/sek. – 5 p. |
| 44 | Prędkość odświeżania dla CD min. 220 klatek/sek. | Tak | ………. podać | 220 do 300 kl./sek. -0p. >300 kl./sek. – 5 pkt |
| 45 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni | Tak | ………. podać | 20 do 27 st. – 0 p. >27 st. – 5 p. |
| 46 | Ilość map kolorów dla CD min. 8 map | Tak | ………. podać | 8 do 16 map – 0 p. 17 do 30 map – 5 p. >30 map -10 p. |
| 52 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 8 | Tak | …………. podać | 8 do 12 par – 0 p. >12 par - 5 p. |
| 55 | moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 10 p. Nie- 0 p. |
| III | SONDY |  |  |  |
| 58 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak | …………. podać | 110 do 115 – 0 p. >115 – 5p. |
| 59 | Ilość elementów w jednej linii min. 190 | Tak | …………. podać | 190 do 250 – 0 p. >250 do 310– 5 p. >310 – 10p. |
| 64 | Ilość elementów min. 320 | Tak | …………. podać | 320 do 640 – 0 p. >640 do 960 – 5p. >960 – 10p. |
| 69 | Liczba elementów – min. 80 | Tak | …………. podać | 80 do 89 el. – 0 p. 90 i więcej – 5 p. |
| 70 | Kąt skanowania min. 90 st. | Tak | …………. podać | 90 do 100 st. – 0p. 101 do 114 st. – 5p. >114 st. – 10p. |
| 73 | Ślepa głowica PW 2MHz do badań TCD | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 10 p. Nie- 0 p. |
| IV | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 5 p. Nie- 0 p. |
| 75 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania dopplerowskiego o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości, odpornego na artefakty ruchowe, przeznaczonego do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek., pozwalającego między innymi na uwidocznienie naczyń odżywczych w obrębie blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz umożliwiającego zróżnicowanie miękkich blaszek miażdżycowych o niskiej echogeniczności, dostępny na głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 5 p. Nie- 0 p. |
| 76 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | Tak/Nie | ……………….. Podać nazwę | Tak – 5 p. Nie- 0 p. |
| 77 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów: min. 60 cm | Tak | …………. podać | 60do 90 cm -0 p. >90 cm – 5p. |
| V | INNE |  |  |  |
| 78 | Wykonawca zintegruje dostarczone urządzenie z posiadanym przez Zamawiającego systemem ALTERIS II RIS/PACS firmy Alteirs S.A W ramach integracji dokona (w ramach zaoferowanej ceny brutto) konfiguracji dostarczonego urządzenia, która umożliwi użytkownikom wysyłanie zleceń na worklistę aparatu oraz automatyczne lub ręczne (obie możliwości muszą zostać zapewnione) zapisywanie badań w odpowiednim archiwum systemu PACS Wszelkie koszty integracji i licencji na system RIS/PACS ponosi Wykonawca. Licencja musi zostać dostarczona wraz z Aparatem na okres zgodny w gwarancją Aparatu . | Tak/Nie | TAK/NIE* | Tak – 10 p. Nie- 0 p. |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

1) Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < itp.) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

2) W sytuacji, gdy Wykonawca nie skreśli, nie zaznaczy lub nie wypełni wymaganej odpowiedzi Zamawiający przyzna 0 punktów.