DZP.381. 25B.2023

Załącznik nr 4

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zestawienie parametrów technicznych)

Sprzęt do telerehabilitacji neurologicznej

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | Min. 2022 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
|  | System informatyczny pozwalający na prowadzenie telerehabilitacji |  |
|  | Możliwość prowadzenia nadzoru nad rehabilitacją pacjentów w domu | TAK |
|  | Możliwość zlecania terapii pacjentom wg ustalonego założenia przez terapeutę | TAK |
|  | Dostęp do panelu zarządzającego dla terapeuty | TAK |
|  | Możliwość ustawienia i zlecenia ćwiczeń przez terapeutę oraz dedykowany link i aplikację | TAK |
|  | W zestawie 10 systemów komputerowych o parametrach: - ekran min. 17” - min. 8 GB RAM - procesor min. dwurdzeniowy - gniazdo USB 3.0 min. 1 szt. - dysk SSD min. 200 GB - wbudowana kamera internetowa min. HD - system operacyjny - torba transportowa - mysz komputerowa przewodowa | TAK |
|  | Możliwość udzielenia min. 25 000 dni treningowych (10 stanowisk przez 7 lat) | TAK |
|  | Stacja do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi |  |
|  | Konsola główna o minimalnych parametrach: procesor min. dwurdzeniowy, pamięć RAM min. 4GB, system operacyjny, min. 1xUSB 3.0, karta graficzna min.1 GB | TAK |
|  | Monitor konsoli (min. 55’’) dla pacjenta, FullHD z regulacją wysokości za pomocą mechanizmu wspieranego przez sprężynę gazową, | TAK |
|  | Podstawa konsoli nie większa niż 1m2 | TAK |
|  | Oprogramowanie do rehabilitacji funkcji poznawczych i ruchowych | TAK |
|  | Stacjonarne i zdalne usługi rehabilitacyjne dla różnych grup pacjentów wymagających systematycznych ćwiczeń | TAK |
|  | Interaktywne ćwiczenie do wykonywania zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D. | TAK |
|  | Grupy ćwiczeń m.in.: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesy poznawcze, manualne, terapia lustrzana. | TAK |
|  | Automatyczna kalibracja – moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcja postawy. | TAK |
|  | Możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej. | TAK |
|  | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca winna widzieć na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane. | TAK |
|  | Możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach. | TAK |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja winna mieć definiowane ćwiczenia, parametry – poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony). | TAK |
|  | Możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika. | TAK |
|  | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń. | TAK |
|  | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia. | TAK |
|  | Licencja na oprogramowanie min. 50 lat | TAK |
|  | Moduł ćwiczeń na kontrolę równowagi w postaci platformy stabilometrycznej przewodowej | TAK |
|  | Dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi | TAK |
|  | Dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych | TAK |
|  | Możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłoże) | TAK |
|  | Możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń | TAK |
|  | Zawiera możliwość monitoringu minimum dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry winny być widoczne w raportach dla każdego pacjenta | TAK |
|  | W zestawie barierki czterostronne z możliwością otwarcia | TAK |
|  | Urządzenie do treningu zaburzeń wzorca chodu i równowagi |  |
|  | Prędkość regulowana Min. 0,2-10 km/h | TAK |
|  | Układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,1 km/h do zadanej prędkości | TAK |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | TAK |
|  | Ekran dotykowy min. 7’’ do obsługi przez terapeutę w formie tabletu lub przenośnego komputera | TAK |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |
|  | Możliwość przeprowadzenia testu 6-minutowego marszu | TAK |
|  | Ekran dla pacjenta Min.40” na stojaku przed bieżnią | TAK |
|  | Płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa | TAK |
|  | Dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny | TAK |
|  | Ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze na całej długości bieżni z regulacją szerokości min. 43-69 cm i wysokości w zakresie min. 66-93 cm | TAK |
|  | Wymiary obszaru pomiarowego Min. 50x99 cm | TAK |
|  | Bieżnia z wbudowaną płytą stabilometryczną umożliwiającą: - trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie i obserwację COP - możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu - skorzystanie z narzędzia do oceny chodu (parametry czasowo-przestrzenne) - biofeedback wzrokowy dla pacjenta w celu treningu symetrii wzorca chodu | TAK |
|  | Pomiar parametrów min.: - Symetria kroku - Długość kroku - Czas fazy podporowej - Czas fazy lotu - Obciążenie | TAK |
|  | Szerokość części użytkowej pasa Min. 52 cm | TAK |
|  | Długość części użytkowej pasa Min. 140 cm | TAK |
|  | Dopuszczalna masa ćwiczącego Min. 160 kg | TAK |
|  | Wymiary bieżni z ekranem Maks. 260 x 80 x 200 cm | TAK |
|  | Sprzęt do terapii poznawczej za pomocą wzroku |  |
|  | Wzrokowo-dotykowy komunikator medyczny przeznaczony do komunikacji z pacjentami z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy | TAK |
|  | Ekran dotykowy | TAK |
|  | Rozdzielczość ekranu full HD | TAK |
|  | Przekątna ekranu min. 19,5" | TAK |
|  | Rozdzielczość okulografu 0,5', 30Hz | TAK |
|  | Urządzenie gotowe do pracy od momentu włączenia typu „włącz i pracuj” | TAK |
|  | Moduł komunikacja z możliwością: • kontaktu ze światem • wyrażania emocji • decydowania o sobie | TAK |
|  | Moduł rehabilitacja z możliwością: • rehabilitacji mózgu • monitorowania wyników | TAK |
|  | Moduł diagnoza z możliwością: • badania zmysłów wzroku i słuchu • obiektywnej oceny stanu pacjenta • testu świadomości | TAK |
|  | Możliwość pracy z dowolną liczba pacjentów | TAK |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych kont dla każdego pacjenta | TAK |
|  | Licencja minimum 50 lat | TAK |
|  | Porównywanie wyników | TAK |
|  | Łatwa i intuicyjna obsługa | TAK |
|  | Min. 50 gotowych zestawów ćwiczeń | TAK |
|  | Możliwość tworzenia własnych ćwiczeń | TAK |
|  | Weryfikacja odpowiedzi pacjenta i ich historia | TAK |
|  | W zestawie statyw medyczny | TAK |