DZP/381/33/EAT/2020 Katowice 3.12.2020r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro)*

**Zamawiający:** Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 zaprasza do składania ofert na**:**

 **Obsługa serwisowa myjni endoskopowej WD 440**

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i bieżących napraw tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej myjni endoskopowej WD 440 :

**Zakres przeglądu (co 6 miesięcy) zgodnie z zaleceniami producenta obejmuje:**

**1. Lista wymienianych części:**

Elementy orurowania pomp perystaltycznych

- wszystkie przewody mające kontakt ze skoncentrowanym środkiem myjącym i dezynfekcyjnym

- wszystkie przewody łączące czujniki przepływu oraz zawory wodne i powietrzne

- wymiana zaworów zwrotnych

W przypadku, kiedy to będzie konieczne, inżynier serwisowy może zdecydować o wymianie innych

przewodów lub niewłaściwie funkcjonujących podzespołów .

**2. Przegląd urządzenia:**

Ogólna ocena stanu urządzenia, poprawności instalacji oraz podłączenia mediów

Ocena poprawności działania oraz funkcjonowania podzespołów

Ocena stanu przewodów, orurowania, zaworów, filtrów – ocena stopnia zabrudzenia, osadzenia kamienia i pozostałych zanieczyszczeń

Ocena stanu uszczelek oraz opasek zaciskowych – szczelności

Kontrola właściwego oznaczenia środka myjącego, dezynfekcyjnego oraz naklejki poprzedniego przeglądu okresowego

**3. Wymiana elementów zestawu przeglądu okresowego sekcji przedniej urządzenia:**

Wymiana orurowania

W razie potrzeby wymiana rotorów pomp perystaltycznych

Wymiana filtra w wentylatorze wywiewowym

Wymiana filtrów, o-ringów, uszczelek bloku wodnego i zaworków zwrotnych

Ocena działania wentylatora w części technicznej - wymiana filtra

Ocena i wymiana szczotek węglowych pomp perystaltycznych

**4. Ocena poprawności działania pokrywy komory**

Pomiar i regulacja napięcia modułu sterującego zamykaniem i otwieraniem pokrywy komory

Ocena stanu uszczelek i zawiasów – regulacja poziomu otwarcia pokrywy

**5. Kontrola i wymiana baterii podtrzymującej CPU**

Wymiana baterii jest zalecana co 5 lat.

**6. Kontrola szczelności i funkcjonowania zabezpieczeń**

Badanie momentu reakcji czujników ciśnienia – regulacja

Badanie momentu reakcji czujników szczelności – regulacja

Badanie momentu reakcji czujników przepływu – regulacja

Badanie momentu reakcji czujników temperatury – regulacja

**7. Kontrola dozowania koncentratu detergentu oraz środka dezynfekcyjnego**

Pomiar dokładności dozowania – kalibracja dozowania

Kontrola / kalibracja parametrów IMS – Niezależny System Monitorowania parametrów

**8. Kontrola pomiaru temperatury przez czujnik NTC**

Ocena sprawności zabezpieczeń NTC dla temperatury 50oC

Ocena sprawności zabezpieczeń NTC dla temperatury 94oC

**9. Pomiar ciśnienia w przewodach łączących kanały robocze**

Ocena systemu zabezpieczeń przed wysokim ciśnieniem roboczym

Ocena działania systemu kontroli szczelności

**10. Badanie poprawności działania IMS**

Kalibracja czujnika PT100

Sprawdzenie poprawności pomiaru przewodności z dokładności do 1 μS / cm

Kalibracja czujnika przewodności

Badanie i ocena jakości wody

- ocena twardości wody

- badanie zawartości chlorków

**11. Uruchomienie i sprawdzenie parametrów myjni - dezynfektora**

Ocena parametrów cyklu komory lewej

Ocena parametrów cyklu komory prawej

Usługi będą realizowane w lokalizacji – Katowice ul. Medyków 14

Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy - Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Termin płatności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

Usługi będą wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje potrzebne do wykonywania przeglądów i napraw urządzenia objętego przedmiotem zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
2. wypełniony czytelnie podpisany i opieczętowany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.

**Termin realizacji zamówienia:**

Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

**Kryterium oceny ofert** – 100% cena

**Miejsce i termin składania ofert –** Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 Sekretariat – pokój D022 – w terminie do dnia **11.12.2020** r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie:

|  |
| --- |
| **,, Nazwa, adres Wykonawcy****........................................****Uniwersyteckie Centrum Kliniczne****im. prof. K. Gibińskiego****Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach****ul. Ceglana 35 40-514 Katowice****„Oferta na obsługę serwisową myjni endoskopowej ”*****– Nie otwierać przed 11.12.2020r., godz.12:00”*** |

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Małgorzata Klata - Dział Zamówień Publicznych

e-mail: bzp@uck.katowice.pl w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 - wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w ofercie

 - poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich

 - wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów

 - dalszej negocjacji otrzymanej oferty, unieważnienia, odwołania albo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, tel. 32 358- 12- 00 fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32, adres strony www: https://www.uck.katowice.pl
2. inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest Pan Patryk Rozumek tel. 32 358-1 5-24, iod@uck.katowice.pl
3. uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „**Obsługę serwisową myjni endoskopowej - DZP/381/33/EAT/2020**
4. odbiorcami uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (t. j. D.U. z 2018 r., poz. 1330).
5. uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
	* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
	* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących (**Wyjaśnienie:** skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
	* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (**Wyjaśnienie**: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
	* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:
	* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
	* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
	* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Formularz cenowy

3. projekt umowy

Załączniki do procedury PB – 4.4.6-02



DZP/381/33/EAT/2020 Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Adres zamieszkania\*………………………………………………………………………

*\*) dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników w spółce cywilnej*

REGON ............................................. NIP .......................................................................

tel. ................................................... fax ........................................................................

Strona www ...................................... e-mail ...................................................................

Numer konta …………………………………………………………………… *(w celu wpisania do umowy )*

Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym ………………………………………….……………

* 1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na **Obsługę serwisową myjni endoskopowej** oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia za maksymalną łączną kwotę:

 cena netto ...................... zł **\***

 podatek VAT ........% tj. .............. zł**\***

cena ofertowa brutto: ................................. zł **\*** (słownie:.............................................................................................................zł)

***\*****) dotyczy Tabel I i II*

* 1. Termin płatności: w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
	2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej w treści RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, może wykreślić treść niniejszego oświadczenia)*

* 1. Oświadczam, że zawarta w Zaproszeniu do składania ofert treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam i gwarantuję, że osoby wykonujące obsługę serwisową posiadają kwalifikacje do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzenia objętego przedmiotem zamówienia.

.............................................................

 *podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

 *do reprezentowania wykonawcy*