DZP/381/93A/2020                                                                                         zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 1 - Kardiomonitory

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

(Kardiomonitory - 10szt.)

| Lp. | Opis parametru, funkcji | - Parametr - wymagany | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 7,5 kg. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | System mocowania kardiomonitora na ścianie oraz możliwość montażu podstawy jezdnej | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 różnych krzywych dynamicznych. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor z jednoczesną prezentacją na ekranie 8 różnych krzywych dynamicznych) | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (Spo2) - Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK | TAK/NIE* |
| II | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Zakres częstości rytmu serca: minimum (15÷300) bpm. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor z prędkością kreślenia: 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.) | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor o czułości: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; ) | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Analiza odchylenia odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor z analizą odchylenia odcinka ST w co najmniej dwóch odprowadzeniach jednocześnie.) | TAK | TAK/NIE* |
| 9. | Analiza arytmii co najmniej 16 kategorii w tym z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK | TAK/NIE* |
| III | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
| 1. | Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru: minimum 5÷120 oddechów /min. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | TAK | TAK/NIE* |
| IV | Pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji min.: (1÷100)%. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (20-300)/min. (Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru pulsu w zakresie 25-300/min) (Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z pomiarem pulsu w przedziale 20-254 bpm) | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie min. (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | TAK | TAK/NIE* |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia: 20÷235 mmHg.) | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷400 minut. | TAK | TAK/NIE* |
| VI | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,3˚C. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | TAK | TAK/NIE* |
| VII | Pozostałe |  |  |
| 1. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Co najmniej 3-stopniowy system alarmów : - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów - wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3 czasy do wyboru. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor z 3-stopniowym systemem alarmów : - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów - bez wyboru czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3 czasy do wyboru.) | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK | TAK/NIE* |
| VIII | Wyposażenie kardiomonitora: |  |  |
| 1. | Przewód EKG z kompletem 3 końcówek – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Mankiety NIBP : mały– 1 szt./monitor ,średni – 2 szt./monitor, duży – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dren połączeniowy do mankietu –1szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Czujnik SpO2 na palec typu klips –2 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Przewód połączeniowy do czujnika na palec – 1 szt./monitor (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor wyposażony w dwa czujniki SpO2 bez przewodu połączeniowego.) | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria do monitora - 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| IX | INNE |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2020/2021 | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP/381/93A/2020                                                                                        zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 2 - Pompy objętościowe

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Pompa objętościowa - 20 szt.

.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa objętościowa do podawania płynów pozajelitowych, leków, cytostatków, krwi i preparatów krwiopochodnych , sterowana elektronicznie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ochrona przed wilgocią min IP 22 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klasa ochronności II, typ CF | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godz. przy przepływie 25ml/h (Zamawiający dopuszcza pompę o czasie pracy akumulatora 6 godzin przy przepływie 25ml/h.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa wyposażona w zasilacz wewnętrzy ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤ 2,3 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem grawitacyjnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość mocowania pompy do statywów, stacji dokujących i poziomych szyn przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. (Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe z możliwością mocowania do statywów, stacji dokujących i poziomych szyn przy użyciu elementu odłączanego od pompy) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Programowanie parametrów infuzji w co najmniej następujących jednostkach: - ng, μg, mg, g - mU, U, kcal, mEq - jednostki molowe - na kg wagi ciała lub nie? (Zamawiający dopuszcza pompę z następującymi jednostkami: mg, μg, ng, IU, mEq, mmol) (Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa minimum 50 – 1200 ml/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dokładność dozowania :+/- 5% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Auto-test sprawdzający prawidłową pracę pompy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Praca w oparciu o linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową ,nie zawierające w swoim składzie DEHP oraz lateksu. (Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe z możliwością obsługi wszystkich standardowych zestawów infuzyjnych na rynku ( grawitacyjnych ) bez konieczności stosowania modeli narzuconych przez producenta pomp) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania objętości do podania w zakresie min. 0,1- 9999 ml | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 24 godzin | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rejestr na min.1400 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. (Zamawiający dopuszcza pompę z rejestrem 1000 zdarzeń w czasie rzeczywistym) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Menu w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 10 poziomów (Zamawiający dopuszcza pompę z 9 poziomami ciśnienia okluzji, przy zachowaniu zakresu ustawień od 50 mm Hg do 750 mm Hg.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja KVO w zakresie min. od 1-20 ml/h (Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe ze zróżnicowaną prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 0,1 do 5 ml/h) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie min.75 – 750 mmHg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (nazwa leku, szybkość infuzji, dawka, parametry bolusa, stężenia ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm przypominający–zatrzymana infuzja | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia (Zamawiający dopuszcza pompę bez alarmu rozłączenia linii- spadku ciśnienia.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim do każdej pompy, instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim 1szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | - Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020/2021 | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP/381/93A/2020                                                                                        zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 3 – Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi  (8 kompletów)

(1 komplet = 1 stacja dokująca wraz z min. 8 pompami strzykawkowymi)

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja dokująca: |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Stacja dokująca z zatrzaskowym mocowaniem pompy w stacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stacja dokująca ze statywem transportowym z możliwością umieszczenia w niej min. 8 pomp | TAK | TAK/NIE* …………… podać ilość |
|  | Wspólne zasilanie pomp ze stacji dokującej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowanie pomp natychmiast po podłączeniu do stacji dokującej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa strzykawkowa: |  |  |
|  | Min. 8 pomp (ilość adekwatna do miejsc na stacji dokującej) | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą. Nie dopuszcza się zasilania pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 32 (Zamawiający dopuszcza pompę z zabezpieczeniem pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 22) (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki IP 24) | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do min. 90% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. | TAK Podać opis | TAK/NIE* ………. Podać opis |
|  | Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Manualne mocowanie strzykawki w pompie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z ustawianiem parametrów infuzji za pomocą ekranu dotykowego) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciężar urządzenia nie więcej niż 2,5 kg | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² (Zamawiający dopuszcza duży czytelny wyświetlacz wbudowany w pompę z szerokim kątem widzenia o wymiarach 70x35 mm) | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 5000 zapisów/lub 1rok | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji (Zmawiający dopuszcza pompę z rejestrem 24 godzinnym, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zastosowanie strzykawek różnych producentów o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru, co najmniej 14 różnych modeli i minimum 39 objętości skalibrowanych strzykawek (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością wyboru, co najmniej 10 różnych modeli i minimum 30 objętości skalibrowanych strzykawek) | TAK | TAK/NIE* ………… podać poszczególne ilości i typy |
|  | Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Objętość infuzji w zakresie min. od 0,1 do 9990 ml (Zamawiający dopuszcza pompę z objętością infuzji w zakresie min. od 0,1 do 999 ml) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dozowanie w jednostkach w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach w stosunku do masy ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z możliwością wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością ( na zasadzie kontynuowania infuzji na podstawie poprzednich parametrów ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bolus w funkcji automatycznej z prędkością podaży w zakresie min .10-1200 ml/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja KVO utrzymania drożności żyły z możliwością jej wyłączenia w zakresie min. od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wypełnienia drenu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK | TAK/NIE* ………….. podać opis |
|  | Biblioteka dla minimum 2500 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku (Zamawiający dopuszcza bibliotekę leków z 19 profilami do 150 leków w profilu, stężenia leku, jednostki podaży infuzji , prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa, jednostki dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa) (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 45 jednostek dawkowania (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród 10 jednostek dawkowania) | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie min. od 200g do 250kg (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie min. od 250g do 350kg) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 5 znaków z dużymi literami | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji) (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 900 mmHg) (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z trybem programowania ciśnienia w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy: - Typ i objętość zastosowanej strzykawki - Informacja o trwaniu infuzji - Informacja o wstrzymaniu infuzji - Informacja o trybie KVO - Informacja o nazwie leku - Informacja o stężeniu leku - Informacja o szybkości podaży leku - Informacja o dawce podaży leku - Informacja o objętości do podania - Informacja o objętości podanej - Czas pozostały do końca infuzji - Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji - Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji - Ikona stanu naładowania baterii - Nazwa profilu | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z funkcją Stand-By w zakresie od 1 min do 99 godzin 59 minut) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szeroki zakres monitorowania różnych alarmów z sygnalizacją świetlną i regulowaną sygnalizacją dźwiękową | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm bliskiego końca infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie min. od 0,1 do 5% objętości strzykawki (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z alarmem końca infuzji programowanym na podstawie czasu i ile go zostało bez programowania alarmu na podstawie pozostałej objętości w strzykawce.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm niewłaściwego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozładowania baterii – na min. 30 minut przed jej wyczerpaniem (Zamawiający dopuszcza pompą z 3 priorytetami alarmu akumulatora średni – wstępne rozładowanie, wysoki – bardzo niski poziom naładowania , wysoki- alarm rozładowania akumulatora z czasem do rozładowania 5min) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozładowania baterii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | Zgodnie z zaoferowanym w formularzu ofertowym |
|  | ### Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.