DZP.381.25B.2021 	 zmodyfikowany Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1: Tory transmisji i rejestracji obrazu (1)

xxxxxxxxx

Tor transmisji i rejestracji obrazu dla dydaktyki z Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki UCK 
im. Prof. K. Gibińskiego S.U.M. w lokalizacji Ceglana 35

System toru transmisji i rejestracji obrazu winien umożliwiać:

- Obserwowanie obrazu z mikroskopów operacyjnych (posiadanych przez Zamawiającego) na monitorach, zamontowanych na przeciwległych ścianach stanowisk operacyjnych w taki sposób, by operator i instrumentariuszka mieli dobry podgląd na pole operacyjne oka w czasie operacji.

- Transmisję obrazu do Pracowni Sekcji Wizualizacji:

  - rejestrowanie filmów z zabiegów operacyjnych na serwerze NAS

  - prowadzenie bazy danych, wybranych filmów z zabiegów, dla celów dydaktycznych

  - zarządzanie zarejestrowanymi plikami z zabiegów operacyjnych.

- Transmisję obrazu z pracowni Sekcji Wizualizacji do Sal Dydaktycznych i Konferencyjnych w innych lokalizacjach na potrzeby prowadzenia kursów z transmisją i dyskusją „na żywo”

Stanowiska operacyjne umiejscowione są w 2 blokach operacyjnych: 1 stanowisko na bloku operacyjnym dziecięcym i 8 stanowisk na bloku operacyjnym dorosłych.

Postępowanie dotyczy 9 kamer typu box, które należy zamontować poprzez gwint w standardzie „C-mount” do mikroskopów operacyjnych (posiadanych przez Zamawiającego), 9 monitorów (zgodnie ze specyfikacją) z uchwytami mocującymi do ściany (8 szt. na blokach operacyjnych, 1 szt. w Sekcji Wizualizacji) oraz 1 monitora (zgodnie ze specyfikacją) również z uchwytem mocującym do ściany, na bloku operacyjnym dziecięcym. Kamery te należy zintegrować w niezależnej sieci, wraz z wszelkimi niezbędnymi do tego urządzeniami umożliwiającymi transmitowanie obrazów do serwera i sal dydaktycznych oraz oprogramowaniem do zarządzania serwerem i archiwizowaniem nagranych zabiegów operacyjnych.

System należy wyposażyć w możliwość zdalnego wyłączenia transmisji i rejestracji obrazu w razie braku zgody pacjenta - uruchamiając przełączniki na Sali operacyjnej (posiadane przez Zamawiającego), jednocześnie nie tracąc obrazu na monitorze w tej Sali.

W ten sposób utworzony zostanie „System transmisji i rejestracji obrazu”

- Klinika Okulistyki Dorosłych

Sale operacyjne Kliniki Okulistyki Dorosłych znajdują się na II piętrze UCK im. Prof. K. Gibińskiego S.U.M. Składają się z 4 Sal operacyjnych a w każdej Sali znajdują się 2 stanowiska operacyjne wyposażone w mikroskopy operacyjne.

Opis 1 stanowiska z mikroskopem operacyjnym.

Kolumna mikroskopu zamocowana jest do sufitu a na ramieniu, zawieszona jest głowica z optyką mikroskopu, do którego należy zamontować kamerę poprzez łącznik (posiadany przez Zamawiającego) zakończony gwintem w standardzie „C-mount”. Sygnał Full HD z tej kamery, odpowiednim kablem należy poprowadzić kanałami technicznymi w ramieniu a następnie w kolumnie mikroskopu przez strop (sufit), do strefy technicznej nad blokami operacyjnymi.

W szafce zawieszonej na ścianie w strefie technicznej nad mikroskopem, sygnał ten należy rozdzielić na dwie części:

- Jeden należy poprowadzić z powrotem na salę operacyjną (rurką techniczną przez strop) do monitora (zgodnie ze specyfikacją) zawieszonego na ścianie. Będzie on obserwowany przez operatora oraz instrumentariuszkę. Ten obraz - na monitorze - nie może mieć zauważalnej latencji.

- Drugi, po skonwertowaniu do sygnału IP RTSP ONVIF i mediakonwerterze UTP-światłowód łączem światłowodowym, poprowadzić należy istniejącymi kanałami technicznymi do szafy „Rack” mieszczącej się w Sekcji Wizualizacji na tym samym poziomie technicznym, w odległości ok. 150 m. Urządzenia w skrzynkach rozdzielczych nad blokiem powinny być zasilane z instalacji elektrycznej sal operacyjnych do których należą.

W ten sposób należy poprowadzić sygnały HDMI o rozdzielczości 1080p/60 z 8 kamer zamontowanych w mikroskopach operacyjnych.

Wszystkie urządzenia, które łączą się z urządzeniami znajdującymi się poza blokiem, muszą być galwanicznie odseparowane, by nie dopuścić do pogorszenia separacji niezależnego zasilania całego bloku operacyjnego. Izolację taką może zapewnić transmisja łączem światłowodowym.

- Klinika Okulistyki Dziecięcej

Sala operacyjna Kliniki Okulistyki Dziecięcej znajduje się na II piętrze UCK im. Prof. K. Gibińskiego S.U.M., w części klinicznej. Wyposażona jest w 1 stanowisko operacyjne z jednym mikroskopem operacyjnym, którego kolumna nie jest zawieszona na suficie - jest to model jezdny. Sygnał Full HD z tej kamery, zawieszonej na ramieniu mikroskopu, odpowiednim kablem należy poprowadzić kanałami technicznymi wewnątrz ramienia do kolumny mikroskopu i wyprowadzić na zewnątrz luźnym kablem, który będzie można podłączyć do wejścia w kolumnie anestezjologicznej. Stąd przewód należy poprowadzić do miejsca, gdzie zamontowany będzie monitor (zgodnie ze specyfikacją) w dobrej widoczności ze stanowiska operacyjnego. Sygnał Full HD z tego przewodu należy rozdzielić pomiędzy monitor a urządzenie strumieniujące do protokołu RTSP (ONVIF) a następnie zamienić w mediakonwerterze UTP-światłowód i doprowadzić do łączy światłowodowych w szafie serwerowej (posiadanej przez Zamawiającego). Szafa ta znajduje się na tym samym piętrze w odległości ok. 120 m. Z tego miejsca istniejącym wydzielonym łączem światłowodowym, sygnał będzie dochodził do przełącznika w szafie Rack (posiadanej przez Zamawiającego) na III piętrze w Sekcji Wizualizacji.

- Sekcja Wizualizacji

Przeniesienie szafy Rack z zainstalowanym światłowodowym, zarządzanym przełącznikiem sieciowym (posiadanym przez Zamawiającego) na odległość ok. 10 m w Sekcji Wizualizacji, oraz zaadoptowanie jej do nowego systemu.

Wprowadzenie światłowodów z szafek nad blokiem operacyjnym do szafy RACK i połączenie ich z przełącznikiem optycznym.

W szafie „Rack” (posiadanej przez Zamawiającego) w Sekcji Wizualizacji, będą zamontowane:

- Przełącznik Gigabitowy 28 portowy

- serwer NAS z macierzą dyskową

- urządzenia (posiadane przez Zamawiającego) do transmisji obrazu do sal dydaktycznych osobną optyczną siecią informatyczną,

- urządzenia do wyświetlania obrazów z 4 kamer na jednym monitorze, dla 16 kamer (te 4 monitory posiada Zamawiający),

- 3 rejestratory NVR 16-kanałowe, jako odbiorniki i przełączniki wyboru obrazu z poszczególnych mikroskopów operacyjnych w salach dydaktycznych.

- inne urządzenia niezbędne do działania systemu.

W ramach zaoferowanego systemu Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych:

1. Kamerę BOX 			- 9 sztuk

Przekątna sensora:		1/2”; 1/1,9” lub 1/1,8”

Rozmiar sensora:			7,20 x 4,05 mm

Rozmiar piksela:			3,75 x 3,75 mikrometrów

Czułość dla koloru:		1120 mv na 1/30s (min. 0,002 lux)

Ilość klatek/s			60 FPS przy rozdzielczości 1920x1080 pix;

Rozdzielczość natywna:		1920x1080 pix

Balans bieli:			auto/manualny

Zakres widmowy:			380–650 nm (filtr IR)

Wymiary maksymalne:		max 65 x 78 x 88 mm

Mocowanie:			standard C-mount

Ciężar maksymalny:		500 g

Oprogramowanie do pomiarów obrazów (długość, kąt, filtry)

Współpraca z systemem operacyjnym: 	Windows 7, 8, 10, OSX, Linux

Obraz z kamery musi być czytelny, bez zniekształceń z naturalnym odcieniem barw skóry i naczyń

Wyjście obrazu Full HD bez latencji

Możliwość zdalnego konfigurowania kamery: 	WiFi lub RS).

Zapis stanu ustawionych parametrów po zaniku zasilania.

2.  Monitor 43” wraz z uchwytem 3D, mocującym do ściany 	- 9 kompletów

Przekątna	42-43”

Rozdzielczość fizyczna	3840x2160 (4K)

Jasność	350 cdm²

Kontrast statyczny	5000:1

Czas reakcji max.	8ms

Kąty widzenia	> 178°,  178°

Synchronizacja pozioma	30 – 83 KHz

Synchronizacja pionowa	50 - 76Hz

Odświeżanie	60Hz

Analogowe wejścia sygnału	VGA,

Cyfrowe wejścia sygnału	dostosowane do wybranego systemu transmisji

Głośniki 	Wbudowane

Język menu	m.in. PL

Dostosowany do pracy bez przerwy min.	12/7

Zdalne sterowanie	pilot

2.  Monitor 32” wraz z uchwytem 3D, mocującym do ściany 	- 1 komplet

Przekątna	31-32”

Format obrazu	16:9

Rozdzielczość fizyczna 	3840x2160 (4K)

Jasność    	300 cdm² typowa

Kontrast statyczny    	3000:1

Czas reakcji    	5 ms

Kąty widzenia    	> 178°,  178°

Synchronizacja pozioma    	30 – 135 KHz

Synchronizacja pionowa    	55 - 75Hz

Odświeżanie    	60Hz

Cyfrowe wejścia sygnału	dostosowane do wybranego systemu transmisji

Głośniki 	wbudowane

Język menu	m.in. PL

3. Serwer Rack + macierz dyskowa Rack:

- serwer NAS ze slotem RJ45 i SFP z oprogramowaniem do serwera

- macierz dyskowa 72 TB z 12-toma dyskami do ciągłej rejestracji (24/7) obrazów z zabiegów

- rejestracja strumieni m.in. RTSP w standardzie ONVIF wideo z kamer zainstalowanych w mikroskopach bloków operacyjnych zsynchronizowanych z audio, z możliwością wyłączenia w czasie rejestracji toru audio.

- możliwość rejestracji jednoczasowo obrazów z licencjami dla 16 kanałów (w tym z 10 mikroskopów) i możliwością rozbudowy do min. 64 kanałów.

4. Oprogramowanie do zarządzania plikami - w języku polskim:

- zainstalowanie oprogramowania na serwerze, umożliwiające zarządzanie zarejestrowanymi plikami

  - archiwizacją zabiegów,

  - zarządzaniem dostępu do archiwizowanych plików,

  - grupowaniem tematycznym,

  - sortowaniem według wybranych kryteriów,

  - usuwaniem plików po ustalonym czasie, po uprzednim powiadomieniu i wyrażeniu zgody przez obsługę

- zarządzanie użytkownikami

  - zakładanie kont,

  - grupowanie użytkowników,

  - zarządzanie ich uprawnieniami,

  - możliwość ustalania liczby użytkowników mających dostęp do nagranych materiałów multimedialnych

- streaming na żywo – „live streaming” (obsługa użytkowników odtwarzających wideo on-line przez Internet /sieć IP),

- możliwość wyboru zabiegów do oglądania „na żywo” przez prelegenta w salach dydaktycznych, za pomocą zbiorczego podglądu aktualnie trwających zabiegów przeznaczonych do oglądania.

- współpraca z urządzeniami multimedialnymi w salach dydaktycznych (posiadanymi przez Zamawiającego) poprzez łącza HDMI.

- możliwość odtwarzania na żądanie wybranych filmów dydaktycznych,

- możliwość edycji zapisanych plików multimedialnych (funkcje indeksowania, dodawania tytułu, wycinania, łączenia i konwertowania zapisanych plików do formatów: AVCHD, AVI, WMV, MP4, MPEG-4, MPEG-2 itp),

- anonimizacja plików przeznaczonych do oglądania zdalnego w zależności od uprawnień

- prowadzenie konferencji i kursów z transmisją i dyskusją w czasie zabiegów „na żywo”

- blokowanie możliwości kopiowania oglądanych filmów lub nadanie im półprzezroczystej maski z np. logiem Szpitala

- Szafka do montażu na ścianie nad blokiem 						- 9 szt.

- Rozdzielacz sygnału (1:2), 								- 9 szt.

- Konwerter/Enkoder do IP RTSP (ONVIF)						- 9 szt.

- Mediakonwerter (LAN do światłowodu)						- 9 szt.

- Rejestrator NVR 16-kanałowy RACK z jednoczasowym podglądem 16 kamer Full HD bez dysku – jako odbiornik i przełącznik wyboru kamery					- 4 szt.

- Urządzenia do podglądu obrazów IP z 4 kamer na jednym monitorze (może to być rejestrator 4 kanałowy Full HD)									- 4 szt.

- Przełącznik Gigabitowy np. 28 portowy Rack-19”: 					- 1 szt.

16x slot SFP,

8x combo RJ45/SFP (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)

4x slot SFP+ (10Gbps)

- Okablowanie

- Inne urządzenia potrzebne do działania Toru transmisji i rejestracji obrazu

Wszystkie urządzenia muszą być przewidziane do pracy ciągłej