DZP/381/99A/2020                                                                                         zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 2 – Monitory przenośne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

MONITOR PRZENOŚNY - (10 SZT.)

| l.p | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor przenośny podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 2 | Statyw jezdny z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki) ,z oświetleniem LED (do pracy nocnej) oraz z zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące | TAK | - | Tak/Nie* |
| 3 | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) | TAK | - | Tak/Nie* |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cala i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli | TAK | - | Tak/Nie* |
| 5 | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów : -dorosłych, -dzieci, -noworodków | TAK | - | Tak/Nie* |
| 6 | Monitorowanie NIBP, Puls, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej, skala NEWS | TAK | - | Tak/Nie* |
| 7 | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora | TAK | - | Tak/Nie* |
| 8 | Praca w 3 trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 9 | Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS (Algorytm Early Warnning Score oparty o skale NEWS2). | TAK | - | Tak/Nie* |
| 10 | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzone przez użytkownika. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 11 | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 12 | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– dopuszczalna długość komunikatu min. 1000 znaków | TAK | - | Tak/Nie* |
| 13 | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | Tak | - | Tak/Nie* |
| 14 | Waga urządzenia z akumulatorem nie większa niż 2 kg | TAK/NIE | ≤ 2kg – 10 pkt > 2 kg – 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 15 | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 16 | Czas pomiaru NIBP opisany w pkt.15 nie dłuższy niż 15s. | TAK/NIE | ≤ 15s – 10 pkt > 15s – 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 17 | Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w rozmiarach mały, standard i duży dorosły | Tak | - | Tak/Nie* |
| 18 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie gorsza niż ± 5 mmHg | Tak | - | Tak/Nie* |
| 19 | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg | Tak | - | Tak/Nie* |
| 20 | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg | Tak | - | Tak/Nie* |
| 21 | Zakres pomiaru tętna co najmniej 30÷200 ud./min | Tak | - | Tak/Nie* |
| 22 | Na wyposażeniu min 3 rozmiary mankietów ( mały, standard, duży dorosły ) wykonane z tworzywa sztucznego - mankiet bezprzewodowy- wpinanie przewodu NIBP złączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. - szczelne zamknięcie gniazda w mankiecie w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych -wykończone powłoką antybakteryjną, | Tak | - | Tak/Nie* |
| 23 | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | Tak | - | Tak/Nie* |
| 24 | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika | Tak | - | Tak/Nie* |
| 25 | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru | Tak | - | Tak/Nie* |
| 26 | Mankiet jednorazowy/dla jednego pacjenta w rozmiarze 20 -28cm- min. 10szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 27 | Mankiet jednorazowy/dla jednego pacjenta w rozmiarze 27-38cm – min.10szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 28 | Mankiet jednorazowy/dla jednego pacjenta w rozmiarze 33-45cm - min.10szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 29 | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego. Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze | Tak | - | Tak/Nie* |
| 30 | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt Nie -0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 31 | Zakres pomiaru temperatury co najmniej 20°C ÷ 42°C | Tak | - | Tak/Nie* |
| 32 | Dokładność kalibracji ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym | Tak | - | Tak/Nie* |
| 33 | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo - min. 1600 szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 34 | Pomiar SPO2 wyświetlany w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ± 2% | Tak | - | Tak/Nie* |
| 35 | Pomiar respiracji za pomocą czujnika saturacji | TAK | - | Tak/Nie* |
| 36 | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | Tak/ Nie | Tak- 15 pkt Nie- 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 37 | Zakres pomiaru min. 4-70 oddechów/min. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 38 | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS oraz w trybie interwałowym | Tak | - | Tak/Nie* |
| 39 | Wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych | Tak | - | Tak/Nie* |
| 40 | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna | Tak | - | Tak/Nie* |
| 41 | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania interwałowego) | Tak | - | Tak/Nie* |
| 42 | Pomiar częstości tętna z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę (bpm) | Tak | - | Tak/Nie* |
| 43 | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 44 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych | Tak | - | Tak/Nie* |
| 45 | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu | Tak | - | Tak/Nie* |
| 46 | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe | Tak | - | Tak/Nie* |
| 47 | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych kompletów pomiarów | Tak | - | Tak/Nie* |
| 48 | Akumulator wbudowany w monitorze pozwalający na pracę min. 8 godz. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 49 | Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie zwiększający pracę monitora do min. 16 godz. | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie-0 pkt. | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 50 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | Tak | - | Tak/Nie* |
| 51 | Komunikacja: - WI-FI - USB min. 1 - Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, - gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 52 | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On- technologia pojedyńczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytenianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta | Tak | - | Tak/Nie* |
| 53 | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 54 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem AMMS produkcji Asseco Poland w zakresie przesyłania dokonanych pomiarów do pobytu pacjenta w systemie AMMS : 1. Identyfikowanie personelu – po zeskanowaniu kodu kreskowego lub wprowadzeniu ręcznym numeru ID osoby wykonującej badanie, monitor po połączeniu z systemem szpitalnym umożliwia potwierdzenie tożsamości oraz podczas przesyłania wyników zawiera w nich ID osoby obsługującej urządzenie – badanie bez ID personelu nie może być zapisane; 2. Identyfikowanie pacjentów – po zeskanowaniu kodu kreskowego z opaski/karty pacjenta, monitor po połączeniu z systemem szpitalnym umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby badanej – badanie bez ID pacjenta nie może być zapisane; 3. Możliwość przesyłania standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, masa, ocena bólu | Tak | - | Tak/Nie* |
| 55 | Środowisko sprzętowo-programowe: 1. Urządzenia pomiarowe będą przypisane do konkretnego oddziału 2. Urządzenia będą podłączone przez Wi-Fi lub przewodowo do sieci przeznaczonej do obsługi urządzeń medycznych i będą komunikować się z oprogramowaniem serwerowym dostawcy rozwiązania 3. W przypadku konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na potrzeby integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS Wykonawca musi dostarczyć wymagane licencje oraz niezbędny sprzęt serwerowy wraz z licencjami na oprogramowanie systemowego oraz bazodanowe (jeżeli będzie wymagane) | Tak | - | Tak/Nie* |
| 56 | Kompleksowa integracja monitorów z posiadanym przez Zamawiającego systemem AMMS obejmująca: - niezbędne licencje na podłączenie 10 szt. monitorów; - serwer umożliwiający komunikację HL7, identyfikację personelu, pacjenta, komunikaty PDQ (PatientDataQuer); - prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 do użytkownika; - Licencję AMMS na podłączenie systemu w dowolnej jednostce organizacyjnej szpitala ; - Prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie parametrów do formularzy; - Nadzór autorski dla dostarczonej integracji na 24 miesiące zgodnie z poniższymi wymaganiami: W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: a) poprawną wymianę danych pomiędzy zintegrowanymi systemami w szczególności poprzez uwzględnienie integracji przy udostępnianiu nowych wersji modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego AMMS b) możliwość zgłaszania przez Zamawiającego błędów dotyczących integracji przy czym Zamawiający może zgłaszać następujące typy błędów: błąd krytyczny – taki, który uniemożliwia wymianę danych pomiędzy systemami prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, błąd zwykły – taki, który nie wpływa na pracę całego systemu c) możliwość zgłaszania uwag i propozycji modyfikacji oprogramowania w zakresie integracji pomiędzy systemami d) Wykonawca zobowiązany jest do: • usunięcia błędu krytycznego w terminie do 4 dni roboczych od momentu zarejestrowania zgłoszenia błędu. • usunięcia błędu zwykłego w terminie do 60 dni roboczych od momentu zarejestrowania zgłoszenia błędu. Za dzień roboczy Zamawiający uważa dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strony umowy każdorazowo uzgodnią termin dokonania i udostępnienia Zamawiającemu modyfikacji | Tak | - | Tak/Nie* |
| 57 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Tak | - | Tak/Nie* |
| 58 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak | - | Tak/Nie* |
| 59 | Gwarancja min.24 miesiące | Tak | - | Zgodnie z formularzem ofertowym |

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.