DZP.381.43B.2022							                   Załącznik nr 4

Pakiet 2: Wózek transportowo-zabiegowy (2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent, model/typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek do przewożenia pacjenta z przeziernym leżem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | wymiary: |
| 1. | długość całkowita: 2170mm (±30mm) |
| 2. | szerokość zewnętrzna z poręczami (barierkami) 790 mm (±10mm) |
| 3. | szerokość zewnętrzna bez poręczy (barierek) 730 mm (±10mm) |
| 4. | dopuszczalne całkowite obciążenie wózka: min 250 kg |
|  | leże dwusekcyjne: |
| 1. | wymiary leża: długość – min. 1930 mm; szerokość – min. 600mm; max 640mm |
| 2. | zmiana wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości, dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego minimalny zakres regulacji (min. -max) 610-910 mm, mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca; |
| 3. | segmenty leża wykonane w formie jednolitego odlewu, krawędzie i rogi zaokrąglone, ze zmywalnego tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji; |
| 4. | płyty leża przezierne dla promieni RTG na całej długości celem umożliwienia wykonania zdjęć (od stóp do głowy) oraz możliwość włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu stron wózka i od strony nóg czyli dostęp do pacjenta 360°; |
| 5. | prześwit pomiędzy podstawą, a leżem min 4cm umożliwiający wprowadzenie kasety RTG z każdej strony wózka; |
| 6. | podziałka wzdłuż wózka i leża oraz wyprofilowana rama w celu pozycjonowania kasety RTG; |
|  | regulacja leża: |
| 1. | oparcie pleców z regulacją manualną za pomocą sprężyn gazowych w zakresie min. 0°-90° ; |
| 2. | pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w minimalnym zakresie ±16° ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka; |
|  | materac: |
| 1. | grubość: 80-100 mm; |
| 2. | mocowany do łóżka na rzepy, co uniemożliwia samoczynne przesuwanie się; |
| 3. | posiada ognioodporny pokrowiec (norma EN597-1 i EN597-2); |
| 4. | wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, mocz i krew; nieprzemakalny |
| 5. | zwiększona odporność na zadrapania; |
| 6. | przezierny dla promieniowania RTG; |
| 7. | wkład materaca wykonany z wysokiej jakości, gęstej pianki poliuretanowej/poliwęglanowej; |
| 8. | krawędzie materaca zgrzewane, co zapobiega przedostaniu się płynów do wnętrza materaca; |
|  | barierki: |
| 1. | zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem; |
| 2. | wyprofilowana, opływowa konstrukcja; barierki zakończone dedykowanymi uchwytami do prowadzenia od strony nożnej |
| 3. | boczne; |
| 4. | składane; |
| 5. | chowane pod leże, co powoduje brak szczelin transferowych oraz umożliwia łatwe przekładanie pacjenta; |
| 6. | chromowane; szczyty pokryte tworzywem |
| 7. | wysokość: min.35cm. |
| 8. | długość: min. 145 cm. |
|  | rączki do prowadzenia wózka: |
| 1. | Uchwyty/rączki służące do pchania (ciągnięcia) umieszczone od strony głowy i/lub na końcu wózka od strony nóg, ułatwiające dostęp do pacjenta podczas np. reanimacji; |
| 2. | rączki posiadające gładką powierzchnię z tworzywa co ułatwia prowadzenie wózka |
| 3. | możliwość chowania poniżej poziomu materaca obu par rączek |
|  | konstrukcja wózka: |
| 1. | stal lakierowana proszkowo; |
| 2. | oparta na dwóch kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji; |
| 3. | podwozie zabudowane sztucznym tworzywem z dodatkowym miejscem do przechowywania np. butli z tlenem, udźwig min. 25kg; |
|  | ponadto wózek posiada: |
| 1. | pojedyncze koła o średnicy min. 20 cm; |
| 2. | metalowa oś obrotu każdego koła zaopatrzona jest w osłonę, zabezpieczającą mechanizm kół przed zanieczyszczeniem; |
| 3. | piąte koło kierunkowe zwiększające zwrotność wózka z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża; |
| 4. | centralny system hamulcowy dostępny z obu stron wózka, posiadający możliwość równoczesnego blokowania wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia się i sterowania kierunkiem jazdy; |
| 5. | pedał centralnej blokady kół posiadający trzy położenia: jazda kierunkowa; jazda swobodna; wszystkie koła zablokowane; |
| 6. | Wieszak do płynów infuzyjnych, (montaż stały), 3-częściowy, teleskopowy, składany do poziomu wszerz leża, chromowany, obciążenie min.18 kg; |
| 7. | Chromowany, składany, dwuczęściowy wieszak infuzyjny mobilny z min. 2 haczykami z możliwością montażu we wszystkich narożach leża w dedykowanych tulejach (1szt) |
| 8. | taca (podstawa) pod defibrylator (1szt.); |
| 9. | miejsce/półka do pracy z kartami; |
| 10. | zestaw pasów do unieruchamiania pacjenta (1kpl); |
| 11. | uchwyty na worki urologiczne umieszczone po obu stronach leża; |
| 12. | pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością montowania bez użycia narzędzi w każdym narożu wózka (1szt); |
|  | Wymagania gwarancyjne i serwisowe: |
| 2. | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 5. | instrukcja obsługi oraz serwisowa dostępna w języku polskim |
| 6. | Certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenie do obrotu - jeśli wymagane przepisami prawa |

- Zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.