WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (po modyfikacji)

BILIRUBINOMETR – 2SZT.

| Lp. | Opis wymaganych parametru, funkcji |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023 |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Maksymalne wymiary aparatu: 60 mm x 46 mm x 175 mm |
|  | Brak konieczności pobierania krwi |
|  | Skaner kodów kreskowych |
|  | Transfer danych umożliwiający przesył pomiarów |
|  | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku |
|  | Odporność głowicy z czujnikiem pomiarowym na dezynfekcję roztworami alkoholowymi |
|  | Dotykowy wyświetlacz: - możliwość regulacji kontrastu, - możliwość regulacji czułości wyświetlacza |
|  | Wybór wyniku pomiaru w mg/Dl lub μmol/L |
|  | Pamięć: możliwość przechowywania w pamięci miernika min.80 pomiarów |
|  | Możliwość badania pacjentów od min. 25 tygodnia wieku ciążowego |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 200 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. ± 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego Średni błąd pomiarowy maks. ± 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 25-35 tygodnia wieku ciążowego |
|  | Zakres pomiarowy 0,0 do 20,0 mg/dl (0 do 340 μmol/L) |
|  | Masa z akumulatorem max 250g |
|  | Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG : IIa |
|  | Żywotność źródła światła min. 120 000 pomiarów |