## załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego, wstępnie wypełnione, materiał Peek
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Klatka międzytrzonowa do odcinka szyjnego, wstępnie wypełniona biomateriałem, materiał Peek, jedna klatka na jeden poziom, sterylna * klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem-np czysty B-trójfosforan wapnia, sterylne. * klatki wykonane z Peek, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI *W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione ,w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych * Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu, * Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowanie co 1mm) i głębokości 12,5mm * W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki * W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych | szt. | 150
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Podstawowy zestaw:1 płytka, 4 śruby blokujące Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych, dostępne w rozmiarach 23-109mm Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3 mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm. Możliwość jedno-i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacj hybrydowej. Płytki niskoprofilowe-wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm, szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: System stabilizacji międzytrzonowej typu ACIF stand alone
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | System stabilizacji międzytrznowej typu ACIF stand alone -hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN odcinka szyjnego, niewymagający stosowania stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego.) Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanowa płytką wewnętrzną w części przedniej implantu Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji Gwintowane główki śrub mocujących implant-blokada 2 śrubami pod odpowiednim kątem Klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach Śruby blokujące o średnicy 3mm dł 12,14,16 mm, długości kodowane kolorami. W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego doboru klatki | kpl | 140
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: System do małoinwazyjnej i przezskórnej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | System do małoinwazyjnej i przezskórnej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Komplet składa się z 4 śrub kaniulowanych, 4 blokerów, 2 prętów, 2 igieł dostępowych. System stabilizacji transpedicularnej, system tytanowy. Śruby kaniulowane, dostępne w średnicach od 4,34 do 7mm i długościach od 30mm do 60 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie, blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99mm. Śruby wieloosiowe, niewymagające gwintowania Opcjonalnie dostępne śruby perforowane oraz monoaksialne. Gwint na śrubie podwójny, możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne o średnicy 5,5 proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30 mm do 300mm, długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30 mm do 90mm. Dostępne pręty z materiału PEEK o średnicy 5,5mm i długościach od 30mm do 95 mm. | kpl | 150
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 5: Implant do dystrakcji międzywyrostkowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Implant do dystrakcji międzywyrostkowej po dokonaniu wcześniejszej dekompresji Implant tytanowy, dostępny w rozmiarach od 8mm do 16 mm (stopniowanie co 2 mm), sprężysty w kształcie litery M, umożliwiający tłumienie dużych przeciążeń osiowych, możliwość implantacji na wielu poziomach. Skrzydła blokujące odchylone na zewnątrz, niewymagające rozchylenia podczas implantacji. Implant kodowany kolorami, pakowany sterylnie. W zestawie implanty próbne, młotek, uchwyt do implantu oraz kleszcze zaciskające skrzydła blokujące. Narzędzia w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji | szt. | 15
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: System do stabilizacji kręgosłupa z możliwością zastosowania śrub krzyżowo-biodrowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 72
System do stabilizacji kręgosłupa z możliwością zastosowania śrub krzyżowo-biodrowych. Komplet składa się z 4 śrub transpedikularnych/haków, 2 śrub krzyżowo-biodrowych, 6 blokerów, 2 prętów. Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości, śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie Średnice śrub od 4,35mm do 7,5 mm, śruby o długościach od 25mm do 100mm ze skokiem co 5mm, wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczajacym nie może przekraczać 3,99mm powyżej pręta, tulipanowe haki laminarne i wąskie, haki pedikularne, haki odgiete w prawo i w lewo, haki offsetowe, haki wyciągowe, pręt tytanowy o średnicy 5,5mm dostępne w długościach 30mm-600mm, dostępne pręty kobaltowo-chromowe w długościach: 120mm, 300 mm480mm, 600mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym, dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresje równoległą . W zestawie śruby niskoprofilowe do stabilizacji krzyżowo-biodrowej, zawierające część gwintowaną oraz gładką w rozmiarach od 8-10 mm i długościach 65-110 mm. W zestawie opcjonalnie dostepna wiertarka wolnoobrotowa, akumulatorowa umozliwiająca bezwysiłkowe wprowadzanie śrub.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Zestaw śrub i haków do korekcji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym wraz z klatką międzytrzonową typu TLIF
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 80
Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe tulipanowe o konikalnym trzonie gwintowane na całej długości, śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie, średnia śrub od 4,35 mm do 7,5mm, śruby w długościach od 25mm do 100mm ze skokiem co 5mm, wysokość implantów wraz z elementem blokujaco-zabezpieczającym nie może przekraczać 3,99 mm powyżej pręta. Tulipanowe, haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedicularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki offsetowe, haki wyciągowe, pręt tytanowy o średnicy 5,5 mm dostępne w długościach 30mm-600mm, dostępne pręty kobaltowo-chromowe w długościach:120mm, 300mm,480mm,600mm, pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym,dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcje i kompresje równoległą. W zestawie opcjonalnie dostępna wiertarka wolnoobrotowa, akumulatorowa umożliwiająca bezwysiłkowe wprowadzanie śrub. W zestawie implant typu TLIF, wykonany z materiału syntetycznego PEEK, implant dostępny również w wersji tytanowej, implant w kształcie nerki, powierzchnia implantu ząbkowana, możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie .Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 8: System do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | System do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego. Zestaw składa się z 4 śrub kortykalnych, 4 blokerów, 2 prętów. Kaniulowane śruby kortykalne , podwójnie gwintowane, śruby samokoncentrujace oraz samogwintujące, z dodatkowym gwintem kortykalnym o długości mion 18mm, śruby w średnicach 4,35-6mm, pręt tytanowy o średnicy 5,5 mm , długość 30mm-600mm | kpl | 180
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 9: System stabilizacji transpedikularnej w skoliozach
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 30
System stabilizacji transpedikularnej w skoliozach Komplet składa się z 10 śrub transpedikularnych piersiowo-lędźwiowych, 10 blokerów, 2 pretów, 1 poprzeczki, 1 konektora bok do boku/koniec do końca. Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości, śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie, średnice śrub od 4,35 mm do 7,5mm, śruby w długościach od 25mm do 100 mm ze skokiem co 5mm wysokości implantów wraz z elementem blokujaco-zabezpieczajacym nie może przekraczać 3,99mm powyżej pręta, tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w lewo i w prawo, haki offsetowe, haki wyciągowe, pręt tytanowy o średnicy 5,5mm dostępne w długościach 30mm-600mm, dostępne pręty kobaltowo-chromowe w długościach: 120 mm, 300mm, 480mm, 600 mm, pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym, dostępny podwójny element mocujący śruby mono-poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą, w zestawie opcjonalnie dostępna wiertarka pełnoobrotowa, akumulatorowa umożliwiającą bezwysiłkowe wprowadzanie śrub, w zestawie dostępne narzędzia umożliwiaajace korekcję skoliozy, w zestawie dostępne konektory bok do boku oraz koniec do końca
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 10: Syntetyczny substytut kości gąbczastej w postaci pasków lub granulatu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Syntetyczny substytut kości gąbczastej w 100% bikompatybilny, biowchłanialny przebudowany w żywą kość, materiał złożony z B-trójwapniowego fosforanu połączonego z polimerem kwasu mlekowego w proporcjach 60%-40%, materiał sterylny gotowy do użycia w opakowaniu umożliwiającym przyłączenie strzykawki i łatwą perfuzję | szt. | 80
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 11: Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki z cementem o podwyższonej gęstości
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Cement o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów, cement o pojemności min 20 ml, czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do max 27 minut w temperaturze pokojowej. Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu, strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikacje cementu, w zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G,12G, dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte, igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. | kpl | 75
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 12: Rozprężalna proteza trzonu do odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Rozprężalna proteza trzonu do odcinka piersiowo-lędżwiowego kregosłupa. Komplet: 1 proteza Proteza modularna, zakres działania 22mm-min 142mm, blaszki graniczne o wymiarach21x24 mm, 26x30mm oraz okrągła 21 mm, skok rozprężania co 1 mm, sposób implantacji -dostęp przedni, przednioboczny, boczny, tylnoboczny, tylny. Materiał przepuszczalny do promieni rentgenowskich-PEEK, możliwość umiejscowienia przeszczepu kostnego w środku protezy-8,4mm światła kanału oraz na zewnątrz, mozliwość dobierania blaszek granicznych o różnych kątach | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 13: Hybrydowy system (PEEK/TAN) stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka lędźwiowego, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. Komplet: 1 klatka+4 śruby. Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego sterylna. Klatka wykonana z PEEK , połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu. Klatka odtwarzająca lordozę lędźwiowa, dostępna w katach: 6,10,14,18 stopni, wysokościach 9-19mm rozmiarach 25x32mm, 28x36mm, 31x40mm, znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki, specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji, gwintowane główki śrub mocujących implant-blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki), klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 katach lordozy i 4 wysokościach, śruby blokujace o średnicy 4 mm, dł 15-30 mm | szt | 5
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 14: Zestaw do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Zestaw do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa. Komplet składa się z 1 płytki, 4 śrub. Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte, pieciootworowe kodowane kolorami, płytki w pięciu rozmiarach długości 4,6,8,10,12 mm. Średnica śrub 2 mm i długości 4,5,6,8,10,12 mm kodowane kolorami, śruby samotnące, samoblokujące. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm i długościach 5,6,7,9,11,13mm. W zestawie śruba do mocowania wszczepu na montażu w specjalnym bloczku preparacyjnym | kpl | 30
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 15: Proteza trzonu w odcinku szyjnym kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Proteza trzonu w odcinku szyjnym kręgosłupa-implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji, wysokość implantu 17-70mm, możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych, możliwość rozszerzania konstrukcji implantu in situ. Blokada implantu wykonana z PEEK | szt | 30
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 16: Stabilizacja potyliczno-szyjna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt | 15
Stabilizacja potyliczno-szyjna, tytanowy system do jedno i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa, opartej na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych. Komplet: 3 śruby potyliczne, 6 śrub haków, 6 blokerów szyjnych, 2 blokery potyliczne, 2 pręty potyliczno-szyjne, 1 płytka potyliczna. Płyty potyliczne cztero i pieciootworowe, małe i duże, wkręty do płyt potylicznych o średnicy 4,5-5 mm, długości 6-16 mm, ze skokiem co 30 mm, pręty wygięte średnica 3,5mm, długość 240 mm, atraumatyczne, pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy średnica 3,5-5,5 mm, śruby wieloosiowe średnica 3,5 oraz 4 mm długość 10-30 mm, ze skokiem co 2 mm, śruby wieloosiowe średnica 4,0 mm, długość 10-56mm ze skokiem co 2 mm, o zwiększonym kącie odgięcia 42 stopni, śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2-średnica 4 mm z gładkim trzonem o 8-16 mm oraz długości gwintu 16-26 mm ze4 skokiem co 2mm, atraumatyczne zakończenie śrub, haki laminarne duże i małe, lewe i prawe, jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników praz płytek potylicznych, poprzeczki sztywne o długości 22,24,26mm oraz o zmiennym kształcie 28-33mm, 33-42mm i 42-58mm z możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w stosunku do pręta i osi zespolenia, wszystkie implanty kodowane kolorami, elastyczne przymiary kształtu prętów długość 60,120, 290 mm, klucze dynanometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 17: System do stabililizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w osteoporozie
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | op | 50
System do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w osteoporozie. Komplet składa się z 4 śrub perforowanych, 4 blokerów, 2 prętów, 2 kaniul do podawania cementu, 1 igły dostępowej, 1 cementu. System stabilizacji transpedicularnej, system tytanowy, śruby kaniulowane, perforowane, dostępne w średnicach od 4,35 mm do 7mm, długościach od 30 do 60 mm. Pręty tytanowe o średnicy 5,5mm mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie, blokada o gwincie prostokątnym, wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99mm, śruby wieloosiowe, niewymagające gwintowania. Gwint na śrubie podwójny, możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotycznie w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotycznie o długościach od 35mm do 300 mm, długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30 mm do 90mm, dostępne również prety z materiału PEEK o średnicy 5,5 mm i długościach od 30 mm do 95 mm. W zestawie 2 kaniule do podawania cementu, oraz cement PMMA o pojemności min 11 cc, o czasie zastygania do 8 min. Cement o podwyższonej gęstości od razu po zmieszaniu, brak fazy ciekłej, podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 stopni)
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 18: Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki w przypadku nowotworów z zastosowaniem cementu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Komplet składa się z cementu, 2 igieł dostępowych, 1 igły biopsyjnej. Cement o czasie zastygania-8 min, podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu-konsystencja plasteliny, brak fazy ciekłej, cement nieprzezierny dla promieni RTG, środek kontrastujący siarczan baru, w zestawie młotek , uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 stopni), podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej, wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe. | szt | 30
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 19: Implant przezstawowy do kręgosłupa lędźwiowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Implant przezstawowy do kręgosłupa lędźwiowego. Komplet składa się z dwóch klinów/płytek oraz czterech śrub blokujących. System tytanowy implantów przezstawowych kręgosłupa stosowanych od poziomu L1 do S1, system umożliwiający stosowanie jedno oraz wielopoziomowe. Kliny dostępne w trzech rozmiarach S, M, L. Kliny posiadające otwór dla drutu prowadzącego w kształcie stożkowym, średnica śrub 3 mm, długość 12 mm. Śruby dokręcane z wykorzystaniem ogranicznika momentu obrotowego o wartości 1,2 Nm, Implanty kodowane kolorami oznaczonymi numerami katalogowymi oraz rozmiarami S,M,L, Implanty posiadające otwory umożliwiające zastosowanie biomateriałów, system pozwalający na wszczepienie małoinwazyjne. Zestaw zawierający druty prowadzące o średnicy 2 mm, implanty próbne dla każdego rozmiaru, rozwiertak oraz młotek | szt | 10
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 20: Implant międzytrzonowy z dojścia bocznego (XLIF)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Implant posiadający znaczniki radiologiczne, powierzchnia implantu ząbkowana, implant dostępny w wysokościach 9-17mm ze skokiem co 2 mm, dostępny w wersjach lordotycznych 0stopni, 8 stopni , długość implantu od 40 nm do 55mm. W zestawie implanty próbne oraz narzędzia umożliwiające usuniecie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronnie (np. łyżeczki proste, wygięte, raspatory, wycinaki do dysków). Instrumentarium wyposażone w uchwyt typu Squid przeznaczony do małoinwazyjnej kontrolowanej dystrakcji i implantacji. Dostępny klips do oświetlania przestrzeni w ranie operacyjnej in situ Instrumentarium w kontenerach do ich przechowywania i sterylizacji. | szt | 50
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 21: System do stabilizacji zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Komplet składa się z 2 śrub. Śruby kaniulowane, średnica wewnętrzna 1,3mm, kompresyjne. Śruby o średnicy gwintu 3,5 mm, średnicy rdzenia 2,4mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokość 2,5 mm pod śrubokręt. sługość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnich, prowadnica do drutów Kirschnera oraz rozwiertak pod główkę śruby i inne. Instrumentarium z miarką do drutów Kirchnera określającą długość potrzebnej śruby, w zestawie druty Kirschnera o średnicy 1,25mm i długości 200 mm | szt | 10
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 22: Proteza trzonu kręgu piersiowo-lędźwiowego, tytanowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Komplet składa się z 1 implantu. Implant tytanowy niewymagający wstępnego montażu, wysokość implantu 23-73 mm, dwie średnice, różne kąty nachylenia płytek granicznych (min 3 kąty), możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu in situ (samoblokujący mechanizm zapadkowy). Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących, płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni, w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym | kpl | 20
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 23: Klatka szyjna z wypełnieniem
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 100
Klatka szyjna z wypełnieniem komplet =1 klatka + 1 sztuka wypełnienie Tytanowe implanty do miedzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziom C3-C7) o kształcie owalnych bloków, implanty w ośmiu rozmiarach o wysokości 4-7 mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm(głęb. 13,5mm oraz implanty peek napylone czystym tytanem do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (C3-C7) w siedemnastu rozmiarach o wysokości 4-11mm (ze skokiem co 1 mm) oraz średnicy 14mm (głęb.11,5) lub 16mm (głęb.13,5mm) oraz wysokości 12mm i średnicy 16mm i głęb.13,5 mm w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty tytanowe mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 stopni. Implanty peek napylone czystym tytanem pod kątem o stopni i 5 stopni, zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiór kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanka kostną, Stabilizacja pierwotna-press-fit zwiększającą stabilność założonego implantu oraz elementy kotwiczące się w stabilizowanych kregach. Stabilizacja wtórna-implanty tytanowe pokryte plazmą tytanowa plazmapore, umożliwiającą i ułatwiającą przerost tkanką kostną oraz nieregularne boki zwiększające powierzchnie kontaktu z przerastającą implant tkanka kostną, implanty peek są napylone czystym tytanem i posiadają dwa tantalowe znaczniki rtg umożliwiające pooperacyjną lokalizacje implantu. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem, każdy implant osobno, sterylnie pakowany, narzędzie do zakładania implantu z-lub bez ograniczeń głębokości, przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu, poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium oraz kontenery do sterylizacji z filtrami. Wypełnienie: żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo wapniowy (stosunek wagowy 30/70) nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm, żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi, forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemności 0,5 ml.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 24: Płyta szyjna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 30
Tytanowy , dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego Komplet =4 szt śrub+1 szt płyta Płytki o wymiarach 20-103mm, płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe(34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe(67-85mm)12 otworowe (82-103mm) ze skokiem co max.3mm, płytki o niskim profilu (wys 2,9mm) wstępnie dostosowanej kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne) śruby samotnące i samogwintujące : jednokorowe (średnica 4mm dłg.10-18mm ze skokiem co 2mm) dwukorowe (średnica 4,0 mm, dłg.10-28mm ze skokiem co 2 mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (śr 4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm), ruchomość śruby 35 stopni wzdłuż i 8 stopni w poprzek osi płytki, śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów), każda śruba blokowana jest niezależnie-brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki, rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby, trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej-stożkowy, możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby, możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek, system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację, porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach, porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba, zachowany niski profil głowy śrub, trwale oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem, możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki przez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie, poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia, implanty
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 25: Stabilizacja transpedikularna ze śrubami do zmian osteoporotycznych-tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl. | 50
Stabilizacja transpedikularna ze śrubami do zmian osteoporotycznych-tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Komplet= 4 śruby, 4 kaniule, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, 1 klatka TLIF. Śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą głową lub wieloosiowe średnica 4,5mm i 5 mm o dłg. 25-50 mm, ze skokiem co 5mm, 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm ze skokiem co 5 mm. Śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą głową średnica 8mm dłg 25-60mm, ze skokiem co 5mm.Śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną otwartą głową średnica 4,5mm dłg.25-50mm, średnica 5mm dłg.25-50mm, średnica 6mm dłg 25-60mm wszystkie ze skokiem co 5mm wybarwione w 2 kolorach, śruby wieloosiowe o 42 stopniach ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji, śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami, śruby perforowane (cementowe) sztywne sterylne o rozmiarach średnica 5,5 mm dłg 35-50mm, średnica 6,5mm dłg.35-80mm, srednica 7,5mm dłg 35-80mm oraz wieloosiowe sterylne o rozmiarach średnica 5,5mm dłg. 35-50mm, średnica 6,5mm dłg 35-80mm, do śrub perforowanych w zestawie kaniula jednorazowa, sterylna do podania cementu do śruby, wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm, wysokość odstawania głowy śruby ponad pręt 4,52mm, pod prętem 5mm, szerokość głowy śruby u podstawy 10 mm, na szczycie 10,5mm, grubość ścianki głowy śruby 1mm, śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi ramionami, atraumatyczne zakończenie śruby, wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się ramion śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego, pręty proste średnica 5,5 mm osadzane na osi śruby dłg. 35-500mm (atraumatyczne bez konieczności docinania) osadzone w osi śruby w 16 rozmiarach ze skokiem co 5 mm (do 60mm dłg), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm(120-180mm ) oraz co 100 mm (200-500mm), pręty wstępnie dogięte średnica 5,5 mm osadzane w osi śruby, dłg 35-100mm w 11 rozmiarach ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg)oraz co 10mm (60-100mm dłg) stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej, poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach(21-41mm dłg, ze skokiem co 3-4 mm ) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego, jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący średnica 10mm, wysokość 4,52mm, element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego, możliwość zastosowania systemu m.in. przy niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach , degeneracjach przy użyciu jednego zestawu narzędzi. W zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcji kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych) w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego, trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem, narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych w zamykanych pojemnikach do sterylizacji, rozmiar implantów umożliwiajacy zmniejszenie wielkości pola operacyjnego-zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodisectomii. Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium zawierające m.in. podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów: prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby znaczniki RTG: kleszcze do kompresji i dystrakcji kleszcze do dociskania pręta w śrubę: elastyczne wzorniki kształtu pręta: podważki Marney`a płytke pomiarową do poprzeczek: doginarkę prętów o zmiennym promieniu: doginarke poprzeczek, w zestawie śruby perforowane (cementowe) mono i poliaksialne, wykonane z PEEK napylonego czystym tytanem przezierne, ząbkowane implanty do stabilizacji międzykręgowej, tylnej odcinka lędźwiowego (TLIF/PLIF) o kształcie wygiętych bloków. Implanty w 30 rozmiarach: wys.7-15mm (ze skokiem co 1mm) oraz wys. 17mm, dłg 26mm, 30 mm i 34mm oraz szer 11,5mm, możliwość umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony względem osi kręgosłupa, duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną.Trzy tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjna lokalizacje implantu, stabilizacja pierwotna-press fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Każdy implant osobno, sterylnie pakowany z data sterylności i nr seryjnym, narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach w zamykanych pojemnikach do sterylizacji. Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in. dystraktory w 10 rozmiarach, skrobaczki i łyżki kostne w 4 rozmiarach, przymiary próbne do każdego rozmiaru implantu, narzędzia do wybierania materiału z L/P strony, narzędzia do zakładania implantu z L/P strony oraz podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego. Przegubowe narzędzie do wprowadzenia implantu do przestrzeni międzykręgowej, gwintowane przyłącze wewnątrz implantu.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 26: Stabilizacja kręgosłupa transpedikularna przezskórna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt. | 50
Stabilizacja kręgosłupa transpedikularna przezskórna -Tytanowy system do przezskórnej jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego. Komplet= 4 śruby+4 nakrętki blokujące+2 pręty+4 druty kischnera. Śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem. Śruby sztywne o rozmiarach: 4,5mm i 5,5mm o dłg 25-50mm ze skokiem co 5mm, 6,5 mm o dłg. 25-60mm ze skokiem co 5mm, 7,5 mm o dłg 25-110 mm, ze skokiem co 5 mm, 8,5mm o dłg 30-110 mm ze skokiem co 5mm, 9,5 mm i 10,5 mm o dłg 30-60mm ze skokiem co 5mm. Śruby ruchome o rozmiarach: 4,5mm i 5,5 mm o dlg 25-50mm, ze skokiem co 5mm, 6,5 mm o dłg. 25-60mm ze skokiem co 5mm, 7,5mm o dłg 25-110 mm ze skokiem co 5mm, 8,5 mm o dłg. 30-110mm ze skokiem co 5mm, 9,5 mm o dłg 30-60mmmm ze skokiem co 5 mm, 10,5mm o dłg. 25-55 mm, ze skokiem co 5mm. Pręty wstępnie dogięte 5,5mm, dłg 35-120mm, w 12 rozmiarach, pręty proste heksagonalne 5,5mm, 18 różnych rozmiarów długości od 35do 500mm, jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujacy. Zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem, narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach w zamykanych pojemnikach do sterylizacji. Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne. Możliwość przedłużenia stabilizacji przez łączniki w co najmniej 4 rozmiarach, zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych, dodatkowo śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej idetyfikacji rozmiaru. Dodatkowo śruby samotnące i samogwintujace z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: 4,5mm i 5,5 mm o dłg 25-50mm ze skokiem co 5mm, 6,5mm o dłg 25-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dłg 60-80mm ze skokiem co 10mm, 7,5 mm o dłg 25-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10mm , 8,5mm o dłg 30-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dłg 60-80mm ze skokiem co 10mm, 9,5 mm i 10,5m o dłg 35-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dłg 60-80mm ze skokiem co 10 mm . Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach: 5,5mm o dłg 35-50mm ze skokiem co 5mm, 6,5mm o dłg 35-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dlg 60-80ze skokiem co 10mm, 7,5mm o dłg 35-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dłg 60-80mm ze skokiem co 10mm, 8,5mm o dłg 35-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dłg 60-80 mm ze skokiem co 10mm , 9,5 mm o dłg 35-55mm ze skokiem co 5mm oraz o dłg 60-80mm ze skokiem co 10 mm, 10 mm o dłg 35-55mm ze skokiem co 5mm o dłg 60-80 ze skokiem co 10mm. Pręty proste heksagonalne w 5,5 mm, 24 róznych rozmiarów długości od 30 do 500mm. Od 35mm do 55mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200 do 500mm co 100mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Niesterylne pręty oraz śruby w opakowaniach z datą sterylności i oznakowaniem rozmiaru oraz naklejką do raportu operacyjnego. Pręty wstępnie dogięte śr 5,5 mm dłg 35-150mm w 16 rozmiarach, od 30 mm do 55mm skok co 5mm od 60 mm do 150mm co 10mm.Jeden uniwersalny wewnetrzny element blokujacy, w zestawie drut Kirschnera., przejscie przez warstwę korowa trzonu kręgosłupa za pomocą igły dostępowej wielokrotnego użytku, możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokujacej. Zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie kazdego implantu numerem serii oraz kodem.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 27: Stabilizacja transpedikularna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 50
Stabilizacja transpedicularna-tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędżwiowo-krzyżowego kręgosłupa Komplet=4 śruby+4 blokery+2 pręty+ 1 klatka TLIF Śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą głową lub wieloosiowe (średnica 4,5 mm i 5mm o dłg 25-50mm, ze skokiem co 5mm, 6mm i 7mm o dłg 25-60 mm ze skokiem co 5mm). Śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą głową (średnica 8mm dłg. 25-60mm ze skokiem co 5mm). Śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą głową (średnica 4 ,5 mm dłg 25-50 mm, średnica 5mm dłg 25-50mm, średnica 6mm dłg 25-60mm wszystkie ze skokiem co 5mm, wybarwione w dwóch kolorach. Śruby wieloosiowe o 42 stopniach ruchomości nie wymagające składania w trakcie operacji, śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami. Wielkość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3 mm, wysokość odstawania głowy śruby, ponad pręt 4,52mm, pod prętem 5mm. Szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm. Grubość ścianki głowy śruby 1mm.Śruby z ułatwiąjącymi wprowdzenie prętów i blokad odłamywalnymi ramionami, atraumatyczne zakończenie śruby. Wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się ramion śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego. Pręty proste średnica 5,5 mm osadzone w osi sruby, dłg. 35-500 mm (atraumatyczne bez konieczności docinania) osadzone w osi śruby, w 16 rozmiarach ze skokiem co 5mm ( do 60mm dłg)co 10mm (60-80mm) co 20mm (80-120mm) co 30mm (120-180mm) oraz co 100mm (200-500mm).Pręty wstępnie dogięte średnica 5,5mm osadzone w osi śruby dłg 35-100mm, w 11 rozmiarach ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg) oraz co 10 mm (60-100dłg). Stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej. Poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg, ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49 mm, 49-60mm, 60-75mm). Poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynanometrycznego. Jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący średnica 10mm wysokość 4,52mm. Element blokujacy dokręcany przy pomocy klucza dynanometrycznego. Możliwość zastosowania systemu m.in. przy niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach-przy użyciu jednego zestawu narzędzi. W zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcji kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych) w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji. Rozmiar implantów umożliwiający zmniejszenie wielkości pola operacyjnego-zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodisectomii. Poręczne, ergonomicznie i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium zawierające m.in. podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów: prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby: znaczniki RTG, kleszcze do kompresji i dystrakcji, kleszcze do docinania pręta w śrubę, elastyczne wzornik kształtu pręta: podważki Marneya a płytkę pomiarową do poprzeczek: doginarkę prętów o zmiennym promieniu, doginarkę poprzeczek. Wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do stabilizacji międzykręgowej, tylnej odcinka lędźwiowego (TLIF/PLIF) o kształcie wygiętych boków. Implanty w 30 rozmiarach: wysokość 7-15mm (ze skokiem co 1mm) oraz wysokość 17mm , dłg.26mm, 30mm i 34 mm oraz szerokość 11,5mm. Możliwość umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony względem osi kręgosłupa. Duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów. Otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanka kostną. Trzy tytanowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjna lokalizacje implantu. Stabilizacja pierwotna- press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. Każdy implant osobno, sterylnie pakowany z datą sterylności i nr seryjnym. Narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach w zamykanych pojemnikach do sterylizacji. Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium zawierające m.in. dystraktory w 10 rozmiarach, skrobaczki i łyżki kostne w 4 rozmiarach, przymiary próbne do każdego rozmiaru implantu, narzędzia do wybierania materiału z L/P strony, narzędzie do zakładania implantu z L/P strony oraz podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego. Przegubowe narzędzie do wprowadzania implantu do przestrzeni międzykregowej. Gwintowane przyłącze wewnątrz implantu.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 28: Substytut kostny
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Substytut kostny - żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo-wapniowy. Nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm. Żel o ciastkowej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi. Forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio 0,5 ml, 1ml, 2,5 ml | szt | 200
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 29: System do półsztywnej (dynamicznej) stabilizacji międzykolczystej kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt | 20
Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych. Stabilizator jednoczęściowy w kształcie litery U osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących. Otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń. Dostępny w dwóch różnych odmianach standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej. Dostępność w każdej odmianie 5- ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. Mozliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa. Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego, stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu. Narzędzia umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją. Narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu. Zestaw powinien być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 30: Zestaw do przezskórnej korekcji złamań trzonów kręgowych przy pomocy stentów rozprężalnych hydraulicznie za pomocą balonów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 10
Zestaw do przezskórnej korekcji złamań trzonów kręgowych przy pomocy stentów rozprężalnych hydraulicznie za pomocą balonów (sterylny). Skład kompletu: 2 sztuki manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. Zestaw dostępowy do nakłucia trzonu, zawierający: druty kirschnera kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy w podwójnym powtórzeniu (po 2 sztuki), 2 sztuki cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie rozmiary 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm, 1 sztuka cement kostny z mieszalnikiem (1 opakowanie cementu kostnego+1 mieszalnik cementu), cement kostny o podwyższonej biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej, rozdzielacz listwowy cementu z kompletem strzykawek. Cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie dostępny w trzech rozmiarach 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm. Igły boczne otwarte o średnicy 8G, dł.134mm. Strzykawki pozwalające na bezpieczną kontrolowaną infuzję cementu. Rozdzielacz pozwalający na napełnienie jednocześnie 4 strzykawek oraz strzykawki testowej.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 31: System do wertebroplastyki i przezskórnej biopsji kręgu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Skład kompletu podstawowego. Jednorazowy podajnik do cementu w formie strzykawki zintegrowanej nierozłącznie z ergonomicznym łukowym uchwytem posiadający śrubowy mechanizm tłokowy umożliwiający pełną kontrole procesu podawania cementu. | kpl | 10
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 32: Stabilizacja odcinka szyjnego za pomocą klatki PEEK/Tytan wraz ze śrubami kotwiczącymi
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 50
Stabilizacja odcinka szyjnego za pomocą klatki PEEK/Tytan wraz ze śrubami kotwiczącymi: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) wykonane z PEEK i tytanu. Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą wkrętów kostnych. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°. Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki. Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14 mm i 14x16 mm. Co najmniej 7 wysokości klatki 6 mm -12 mm. Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. Wkręty do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm i 4,0mm) w wariancie samogwintującym (konieczność nawiercania) oraz samowiercącym. Wkręty o długościach od 8-14 mm stopniowane co 2 mm. Wkręty umiejscowione w implancie o odchyleniach w kierunku dogłowowym/ogonowym 35° oraz w kierunku bocznym 10° umożliwiające implantację kilkupoziomową. System blokujący śruby w implancie (C-ring) nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg umożliwiający rozblokowanie bez zniszczenia implantu, wkręta oraz blokady. Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie. Śrubokręt „przegubowy” dający możliwość operatorowi wkręcenia wkrętu nieosiowo. Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku. W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo (dostępne min. 2 długości pinów). Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). Zestaw narzędzi oraz implantów w jednej kasecie aluminiowej. W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 wkręty kostne.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 33: Zestaw do stabilizacji przeznasadowej w odcinku kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 50
Stabilizacja transpedicularna System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym. Dostęp tylny (1 komplet): 4 śruby/haki, 4 blokery, 2 pręty, 1 łączniki poprzeczny; - śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, - gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący, - śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe /głowa śruby z tzw. „długimi uszami”/), - długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm, - średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm, - haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgięte standardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości),- dostępne również haki wyciągowe z „długimi uszami”,- mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem, - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”, - pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa, - stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji, - możliwość zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych, - możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych), - możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicy prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosowanie specjalnych łączników,- dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami - w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji, - specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym,- w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą,- w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby, - instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 34: Stabilizacja małoinwazyjnwazyjna, przezskórna śrubami transpedikularnymi z łopatkami retrakcyjnymi zintegrowanymi z łbem śruby
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 50
Stabilizacja małoinwazyjna, przezskórna ze śrubami transpedicularnymi z łopatkami retrakcyjnymi zintegrowanymi z łbem śruby Parametry techniczne:- Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego, - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach transpedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera, - Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu: korówkowy - szerszy oraz samotnący - ostry na stożku śruby, - Wszystkie śruby ze zintegrowanymi łopatkami retrakcyjnymi o długościach 70 i 110mm, posiadającymi gwint redukcyjny o długości min. 15 mm, - (Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy śruby i długości łopatek od 25 mm do 90 mm - stopniowane co 5 mm, w większych rozmiarach (powyżej 60 mm) co 10 mm, - Śruby umożliwiające zastosowanie prętów o dwóch różnych średnicach 5,5 i 6 mm, - Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym, - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem (celem precyzyjnego uchwycenia i wprowadzenia pręta do śruby) o średnicach 5,5 i 6 mm i długości od 30 do 80 mm - stopniowane co 5 mm oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, - Możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm, - Dostępne (na domówienie) pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm. - W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą, - Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage, - Łopatka przyśrodkowa retraktora w długościach 60-120 mm, - W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji, - Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu wchodzą: 4 śruby, 4 blokerów, 2 pręty, 2 igły naprowadzające.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 35: Zestaw klatek lędźwiowych do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu TLIF (1 klatka -1 poziom)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt | 30
Zestaw klatek lędźwiowych do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu TLIF (1 klatka – 1 poziom). Wymagania: - implant o nerkowatym kształcie z szerokimi otworami na przeszczepy kostne, wykonany z materiału PEEK; - implant o klinowym zakończeniu części czołowej ułatwiającej jego wszczepienie; - powierzchnia implantu ząbkowana w celu lepszego zakotwiczenia; - implanty znakowane 3 tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich na zdjęciuRTG po wszczepieniu; - co najmniej dwa różne stopnie kąta lordotycznego powierzchni implantu 0º i 4º; - co najmniej dwie różne długości 26 mm i 31 mm oraz dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm; - w zestawie dystraktor międzytrzonowy z miarką, mogący służyć również jako przymiar oraz dodatkowo komplet przymiarów sztywnych; - w zestawie instrumentów szybkozłączny aplikator pozwalający na przegubową ruchomość implantu podczas jego implantacji w zakresie od 0-80º; - dwa rodzaje aplikatora: prosty oraz odgięty offsetowo od osi implantu (ułatwiający wizualizację in-situ); - w zestawie dodatkowo młotek, pobijaki oraz narzędzia do przygotowania powierzchni trzonów; - w zestawie płyty dopasowane do każdego rozmiaru implantu ułatwiające instalację na podajniku oraz ubicie przeszczepów kostnych. - cały zestaw w jednej kasecie aluminiowej pozwalającej na sterylizację oraz przechowywanie
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 36: Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcję in-situ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt | 30
Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ: Parametry wymagane:- uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia, - proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej- konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa - możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm - implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm, - szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu. - na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie. - prosta ,jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem. - w zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe-skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm. - materiał tytan,
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 37: Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 20
Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Trokar do nakłucia trzonu. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie (baterie), pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. Podajnik o pojemności 14 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. W zestawie powinien znajdować się min. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpoœśednim oddziaływaniem promieniowania RTG. Cement o podwyższonej lepkości, zawieraący środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników. Dodatkowo (osobno) dostępne igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa; pakowane osobno, sterylne. Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g,
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 38: Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt | 20
Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złaman patologicznych i nowotworów Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika. Podajnik o pojemnooci 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. W zestawie powinien znajdować się elastyczny przewód łączący podajnik z igłą. Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (min.3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Cement o podwyższonej gęstości (po wymieszaniu konsystencja „ciastoliny”), zawierający orodek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników. Komplet: urządzenie mieszająco-podające, 2 igły, elastyczny przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 39: Stabilizacja szyjna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 15
STABILIZACJA SZYJNA System stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego. Wymagania: mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych; haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem;kilka wielkości haków prostych (min 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo); śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 Śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujących się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby;jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach;pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt ; dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równoległe z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm;dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą; materiał: tytan Komplet: 6 haków lub śrub poliaxialnych, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 6 blokerów
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 40: Stabilizacja potyliczno - szyjna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl | 15
STABILIZACJA POTYLICZNO-SZYJNA. System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej. Wymagania: mocowanie płytki do potylicy za pomocą wkrętów; min 3 średnice wkrętów; wkręty korowe/potyliczne podstawowe Ø 3,5mm o długości w zakresie min. 6 do 24 mm (stopniowane co 2 mm) oraz rewizyjne Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. 6 do 54 mm (stopniowane co 2 i 4 mm); dostępne również wkręty Ø 4,5 mm w zakresie długości 6 do 16 mm. mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych;haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem; kilka wielkości haków prostych (min. 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo); śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długościach w zakresie min. od 10 do 54 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 o; Śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długościach w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujących się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby; płytki potyliczne dające możliwość anatomicznego dostosowania do pogranicza potyliczno - szyjnego z blokowaniem pręta u nasady płytki potylicznej pojedynczym blokerem (1 pręt – 1 bloker); możliwość zastosowania płytek potylicznych prostych lub wstępnie dogiętych (po jednej na każdą stronę) lub 1 płytki ze środkowym wprowadzaniem wkrętów potylicznych; jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych, hakach oraz w płytkach potylicznych; pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”;dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolegle; z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm; dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą materiał: tytan Komplet: 2 płytki potyliczne (lub jedna płytka medialna), 4 wkręty potyliczne, 4 haki lub śruby kręgosłupowe poliaxialne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 41: Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa wykonany z PEEK
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt | 50
Implant międzytrzonowy typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinaka szyjnego kręgosłupa – wykonany z PEEK: - anatomiczny kształt implantu, pozwalający odtworzyć naturalna lordozę - 2 szerokości oraz 2 głębokości implantu, - wysokości implantów w granicach 4-9 mm, - tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepu, - dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci dwóch tytanowych szpilek umieszczonych po obu stronach implantu, dających po jednej parze bolców kotwiczących w górnej oraz dolnej części implantu, - całkowicie syntetyczny, pakowany sterylnie substytut kości jako wypełnienie implantu, - postać substytutu monolityczna dopasowana idealnie do każdego rozmiaru klatki, Wymagania ogólne - zestaw instrumentarium oraz implantów w kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie,- w komplecie implanty próbne tzw. przymiary, - implanty do sterylizacji umieszczone w pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 42: Zestaw biopsyjny do przezskórnego, przeznasadowego pobrania materiału do badań
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Skład zestawu: Igły biopsyjne w co najmniej 3 średnicach (od 10 do 13G), strzykawka do pobierania materiału o pojemności co najmniej 5 ml, jednorazowy zestaw sterylny , gotowy do użycia Komplet : igła, wewnętrzna tuleja, strzykawka. | kpl | 60
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 43: Proteza uzupełniająca ubytek w pierścieniu włóknistym
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Proteza pierścienia włóknistego- Proteza stabilizująca pierścień włóknisty w postaci blokady, w przebiegu procedury dyscektomii, zabezpieczająca przed nawrotowym wypadaniem jądra miażdżystego. Implant sterylny, dostarczany w postaci zmontowanej na jednorazowym podajniku/prowadnicy, gotowego do implantacji, tak, że po dokonaniu właściwej oceny rozmiaru ubytku, pozwala na natychmiastowe umieszczenie wszczepu w miejscu wykonanej uprzednio loży po chirurgicznym usunięciu pierścienia włóknistego. Złożony z tkanej siatki wykonanej z PET (polyester), która ma za zadanie zrekonstruować pierścień włóknisty w miejscu ubytku oraz dołączonej do niej kotwy kostnej wykonanej ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V ELI) używanej do zamocowania komponentu siatki do jednego z przylegających kręgów, Implant dostępny w trzech rozmiarach 8mm, 10mm i 12mm. | szt | 20
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 44: Klatki szyjne do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | Klatka szyjna do stabillizacji miedzytrzonowej z dostepu przedniego bez konieczności uzycia materiałów kościozastępczych. Klatki szyjne do przywracania wysokości przestrzeni miedzytrzonowej wykonane ze stopu tytanu (tyan komórkowy). Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min./80 % zblizonej do układu beleczek kostnych o wielkosci szczelin 650qm, osteokonduktywne-zapewniające spondylodezę międzytrzonowa. Klatka nie wymaga dodatkowej stabilizacji (implant typu stand alone), klatki o kształcie prostopadłościennym o wys.min pd 4 do 10mm stopniowane co 1mnm, klatki w min. 12 ro9zmiarach, o min 2 wymiarach 12x16mm i 147x18mm, klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z katem 4 stopni lordozy, klatki zaopatrzone w ramke-znacznik tytanowy, umożliwiający wizualizacje obrysu zewnętrznego implantu, klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. W zestawie narzędzia do przygotowywania łoży pod implant, przymiary z ogranicznikami min. 12 rozmiarach, narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek, dystraktor do przestrzeni międzytrzonowej. | szt | 40
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ |  |  | (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 45: Zestaw przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego w urazach, zmianach zwyrodnieniowych oraz niestabilnościach w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych z wykorzystaniem w osteeoporozie
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | kpl. | 50
Kpl= 4 śruby transpedicularne +2 śruby transpedikularne perforowane+ 2 pręty+łącznik poprzeczny,+ 1 klatka lędźwiowaTLIF. Śruby transpedicularne tulipanowe mono- i poliaxialne o gwincie dwuskokowym-drobnozwojowym w części nasadowej i rozszerzonym w części trzonowej o długosciach:20 do 60 mm oraz średnicach od 4 do 8 mm co 0,5 mm, sruby samotnące i samogwintujące, śruby samotnące i samogwintujące, śruby transpedikularne tulipanowe wyciągowe mono i poliaksjalne. Dostępne śruby do stabilizacji kosci krzyżowej o długościach 50 oraz 55mm , a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości 55,60,70mm. W zestawie śruby multiplanarne z możliwością odwracalnego zablokowania poliaksjalności pod dowolnym kątem, nakrętka dwuczęściowa z funkcją zablokowania śruby w pożądanym kącie oraz funkcja ostatecznego zablokowania prętu podczas procedury derotacji. Łącznik do śrub krzyżowych, wyposażony w dwa blokery (mniejszy i standardowy) oraz łącznik do śrub krzyżowo-biodrowych (bloker pojedynczy standardowy), umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną. Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne i pedikularne w min 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i osadzone), niskoprofilowych: Haki laminarne i pedikularne poliaxialne, haki z długim gwintem (długimi ramionami). Wymagane śruby wieloosiowe kanałowane i perforowane z 1 elementem blokującym, tytanowe, wielokątowe, samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej z sitowym rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby z odpowiednim jednorazowym reduktorem średnicy do podawania cementu kostnego (w zestawie wymienny jednorazowy reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego, gwintowany o uniwersalnej końcówce typu luer lock) o średnicy 4-8 mm i dł 20-55 mm. Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Mocowanie belki (pręta) od góry w osi śruby , haka. Belki (pręty) różnej długości od 40 do 500 mm, średnica 5,5mm oraz 6,0mm, Pręty dynamiczne (materiał stop tytanu) o średnicy 5,5 mm w 10 różnych rozmiarach i zakresach długości od 40 do 250mm, pręty kobalt-chrom o średnicy 5,5 mm i długościach 300 oraz 500 mm. Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka. W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe-domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby , staplery. Implanty posiadają trwałe oznaczenia. Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciągniecie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta in situ. Dostępność elektronicznej sondy pedicularnej do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedicularną. Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Materiał stop tytanu. Klatka lędźwiowa do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych. Klatki lędźwiowe do przywracania wysokości przestrzeni międzytrzonowej wykonane ze stopu tytanu typu tytan komórkowy. Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min.80 %, zbliżonej do układu beleczek kostnych, o wielkości szczelin 650qm, osteokonduktywne zapewniające spondylodezę międzytrzonową, moduł elastyczny zbliżony do kości gąbczastej gwarantuje optymalne przenoszenie obciążeń i zapobiega zapadaniu implantu, klatki podłużne, wygięte typu banan o wys min. od 7 do 15 mm, stopniowane co 1 mm, klatki w rozmiarach 10x28mm, 12x32mm, klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem lordozy 8 stopni, klatki z tytanowymi znacznikami krawędzi przedniej, tylnej i boków, możliwość pełnej diagnostyki CR/MRI bez artefaktów i zakłóceń. Wzmocniona stabilność pierwotna implantu, klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. W zestawie przymiary odzwierciedlające rzeczywisty wymiar implantu oraz narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek międzytrzonowych.
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy