WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI – 1 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noworodkowe stanowisko resuscytacyjne | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz Stopień ochrony i klasa: I, typ BF Moc kwarcowego promiennika podczerwieni: min. 600 W Całkowity pobór mocy: max 750 W | TAK |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | TAK |  |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe min.0,10 lumenów/cm2 | TAK |  |
|  | Materacyk o wymiarach min.52x68cm | TAK |  |
|  | Odchylane ścianki boczne | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka min. od +100 do -100 | TAK |  |
|  | Promiennik odchylany na boki w celu ułatwienia dostępu do pacjenta, np. do wykonania zdjęć RTG | TAK |  |
|  | Po odchyleniu promiennika ciepło z niego jest nadal emitowane | TAK |  |
|  | Na kółkach z hamulcami | TAK |  |
|  | Kółka podwójne o min. średnicy 12cm | TAK |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora z przodu i z tyłu inkubatora | TAK |  |
|  | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością | TAK |  |
|  | Pedały sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora | TAK |  |
|  | Zintegrowane rury do mocowania pomp lub monitorów | TAK |  |
|  | Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne | TAK |  |
|  | Zintegrowana taca na akcesoria kompatybilna z wkładem organizującym do szuflady | TAK |  |
|  | Wymiary tacy na akcesoria min.32x22cm, maksymalna nośność min. 2 kg | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | TAK |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie min. 34 – 380C | TAK |  |
|  | Mierzona i wyświetlana temperatura skóry pacjenta min. 20-420C | TAK |  |
|  | Tryb automatycznego nagrzewania | TAK |  |
| Moduł resuscytacyjny |  |  |  |
|  | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do inkubatora | TAK |  |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 140 mmHg | TAK |  |
|  | Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie min. 25%-100% | TAK |  |
|  | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E wynoszący 1:2 | TAK |  |
|  | PEEP programowany w zakresie min. 0-18 cmH2O | TAK |  |
|  | Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min | TAK |  |
|  | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt | TAK |  |
|  | Zintegrowana waga typu OIML o zakresie pracy min. 300g – 8000g | TAK |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | TAK |  |
|  | Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym programowaniem mocy promiennika | TAK |  |
|  | Wysoka temperatura – temperatura skóry pacjenta ≥390C | TAK |  |
|  | Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 10C od wartości nastawionej | TAK |  |
|  | Wbudowany w kolumnę inkubatora zegar APGAR | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | W komplecie 1 wielorazowy czujnik temperatury skóry i min. 10 jednorazowych czujników temperatury skóry pakowanych z plasterkami mocującymi | TAK |  |
|  | min. 100 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | TAK |  |
|  | Układy oddechowe do automatycznej podaży oddechów min. 25szt | TAK |  |
|  | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów, min. 25 szt | TAK |  |
|  | Jednorazowe zbiorniki ssaka min. 10 szt | TAK |  |
|  | Jednorazowe filtry ssaka min. 10 szt | TAK |  |
|  | Dren ssaka z uchwytem otwierającym przepływ min. 25 szt | TAK |  |
|  | Jednorazowe maski anestezjologiczne min. 30 szt | TAK |  |