**DZP.381.30A.2021**

 **Załącznik nr 4**

**PAKIET 2**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.**

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru, funkcji** |  Wartość wymagana | **Wartość oferowana** |
| **I** | **Wymagania ogólne** |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2021r. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK | TAK/NIE\*Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Stacja dokująca – 6 szt. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Pompy infuzyjne strzykawkowe – 60 szt. (6 szt. na 1 szt. stacji dokującej) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa do podawania płynów pozajelitowych, leków, cytostatków, krwi i preparatów krwiopochodnych , sterowana elektronicznie – 12 szt. (2 szt. na 1 szt. stacji dokującej) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Stacja dokująca, pompy infuzyjne strzykawkowe, pompy infuzyjne objętościowe kompatybilne ze sobą | TAK | TAK/NIE\* |
| **II** | **Pompa infuzyjna strzykawkowa** |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 22 | TAK, podać | TAK/NIE\*…….podać |
|  | Zasilanie bateryjne  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Bateria o czasie ładowania poniżej 6h do min. 90% | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Manualne mocowanie strzykawki w pompie | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ciężar urządzenia nie więcej niż 2,5 kg | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² lub o wymiarach 70x35mm | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 1500 zapisów/lub 1rok | TAK, podać | TAK/NIE\*…….podać |
|  | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Zastosowanie strzykawek różnych producentów o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość wyboru, co najmniej 10 różnych modeli i minimum 30 objętości skalibrowanych strzykawek | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Objętość infuzji w zakresie min. od 0,1 do 999 ml | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1%  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Dozowanie w jednostkach w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach w stosunku do masy ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Bolus w funkcji automatycznej z prędkością podaży w zakresie min .10-1200 ml/h  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja KVO utrzymania drożności żyły z możliwością jej wyłączenia w zakresie min. od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja wypełnienia drenu  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Biblioteka dla minimum 2500 niepowielających się leków lub 19 profili do 150 leków w profilu z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa, jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 10 jednostek dawkowania | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie min. od 250g do 250kg  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 5 znaków z dużymi literami  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 900 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy:1. Typ i objętość zastosowanej strzykawki
2. Informacja o trwaniu infuzji
3. Informacja o wstrzymaniu infuzji
4. Informacja o trybie KVO
5. Informacja o nazwie leku
6. Informacja o stężeniu leku
7. Informacja o szybkości podaży leku
8. Informacja o dawce podaży leku
9. Informacja o objętości do podania
10. Informacja o objętości podanej
11. Czas pozostały do końca infuzji
12. Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji
13. Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji
14. Ikona stanu naładowania baterii
15. Nazwa profilu
 | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Szeroki zakres monitorowania różnych alarmów z sygnalizacją świetlną i regulowaną sygnalizacją dźwiękową | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm bliskiego końca infuzji  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie min. od 0,1 do 10% objętości strzykawki | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm niewłaściwego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK | TAK/NIE\* |
|  |  Alarm rozładowania baterii – na min. 30 minut przed jej wyczerpaniem lub 3 alarmy rozróżniające stan naładowania akumulatora (wstępne rozładowanie, bardzo niski poziom naładowania, 5 min do całkowitego rozładowania) | TAK | TAK/NIE\* |
|  |  Alarm rozładowania baterii | TAK | TAK/NIE\* |
| **III** | **Pompa infuzyjna objętościowa** |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ochrona przed wilgocią min IP 22 | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Klasa ochronności II, typ CF | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Czas pracy z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godz. przy przepływie 25ml/h | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Pompa wyposażona w zasilacz wewnętrzny (niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤ 2,3 kg | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem grawitacyjnym | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość mocowania pompy do statywów, stacji dokujących i poziomych szyn przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Programowanie parametrów infuzji w co najmniej następujących jednostkach:* ng, μg, mg, g
* mU, U, kcal, mEq
* jednostki molowe
* na kg wagi ciała lub nie?
 | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/h | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa minimum 50 – 1200 ml/h | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Dokładność dozowania :+/- 5% | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Auto-test sprawdzający prawidłową pracę pompy  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Praca w oparciu o linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie zawierające w swoim składzie DEHP oraz lateksu. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja programowania objętości do podania w zakresie 0,1- 9999 ml | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 24 godzin | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Rejestr na min.1400 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Menu w języku polskim | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 10 poziomów | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja KVO w zakresie od 1-20 ml/h | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie min.75 – 750 mmHg | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (nazwa leku, szybkość infuzji, dawka, parametry bolusa, stężenia )  | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm przypominający–zatrzymana infuzja | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK | TAK/NIE\* |
| **IV** | **Stacja dokująca** |
|  | Stacja dokująca z zatrzaskowym mocowaniem pompy w stacji | TAK | TAK/NIE\* |
|  |  Stacja dokująca z możliwością umieszczenia w niej min. 6 pomp strzykawkowych oraz 2 pomp objętościowych jednocześnie | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wspólne zasilanie pomp ze stacji dokującej | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Ładowanie pomp natychmiast po podłączeniu do stacji dokującej | TAK | TAK/NIE\* |

\*Niepotrzebne skreślić lub właściwe zaznaczyć