## Sheet1
	DZP381/41/AS/2020
Dostawa haków automatycznych

L.p	Opis produktu	Nazwa handlowa, nr katalogowy, Nazwa producenta	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol.5 x 6)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (kol. 7 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Klema bazowa Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie, wyposażona w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion.		szt	2
2	Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby		szt	1
3	Ramię mocujące Ř14MM z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta zalamania haka		szt	2
4	Klips mocujący otwarty		szt	6
5	Hak do uniesienia łuku żebrowego Rochard; rozmiar 80 x 60 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 400 mm		szt	2
6	Hak powłokowy typu Fritsch; powlekany warstwą izolacyjną, rozmiar 80 x 80 mm; długość ramienia 180 mm		szt	2
7	Hak typu Deaver; powlekany warstwą / izolacyjną rozmiar 75 x 175 mm; / obrót o 360˚; ramienia 240 mm		szt	1
8	Hak typu Langenbeck; powlekany warstwą izolacyjną; rozmiar 50 x 170 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm		szt	1
9	Kontener do sterylizacji narzędzi		szt	1
Razem						xxx

Narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej, / - system mocowany do stołu operacyjnego od strony czystej, całkowicie sterylnie, możliwość mocowania przez min. 8 warstw obłożenia – zapewniające stabilność w trakcie każdego zabiegu operacyjnego / - posiadające przeguby umożliwiające lepsze ułożenie łyżek w trakcie zabiegu / - system otwarty, ramiona mocujące do haków niezależnie montowane, istnieje możliwość równoległego przesuwania ramion względem siebie, / - możliwość dowolnego zestawienia elementów i doboru elementów systemu, / - haki pokryte są warstwą izolacyjną - warstwa dająca następujące efekty: haki nie wyziębiające pacjenta (komfort termiczny również podczas długich zabiegów), nie przewodzące prądu (izolacja, szczególnie przy koagulacji), łyżki haków nie odbijające światła pochodzącego od lamp nad stołem operacyjnym, / - możliwość doświetlenia pola operacyjnego źródłem światła mocowanym na wysięgniku, światłowód można dopasować do sprzętu posiadanego przez szpital

						...................................................................... / podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych / do reprezentowania Wykonawcy