DZP/381/110A/2020                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Aparaty do EKG

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparaty do EKG Ilość:  4szt (3 sztuki  do lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35, 1 sztuka do lokalizacji Katowice ul. Medyków 14)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | - Opis parametrów, funkcji | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Praca w trybach: AUTO, MANUAL | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym oraz Cabrera | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 112 (Zamawiający dopuszcza wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prędkość zapisu : 5/10/25/50 mm/s (Zamawiający dopuszcza prędkość zapisu: 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czułość : 2,5/5/10/20 mm/mV (Zamawiający dopuszcza czułość: 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali (Zamawiający dopuszcza 7 calowy, szczelny kolorowy klasyczny ekran, który nadaje się do dezynfekcji) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK | TAK/NIE* |
|  | - filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz) - filtr zakłóceń mięśniowych min. (25 Hz, 35 Hz) (Zamawiający dopuszcza filtr zakłóceń mięśniowych do wyboru 20, 40, 100, 150 Hz) - filtr izolinii min. (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz) (Zamawiający dopuszcza automatyczny filtr izolinii) [Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do filtru izolinii automatyczny filtr ADS (filtr izolinii elektrycznej] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK/NIE | TAK/NIE* |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Menu w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie sieciowo- akumulatorowe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć min.800 badań (Zamawiający dopuszcza aparat obsługujący zapis 200 badań w pamięci aparatu, ale z możliwością eksportu wyniku na wbudowaną kartę SD o pojemności co najmniej 16GB co gwarantuje kilka tysięcy raportów w pamięci) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek pod elektrokardiograf z wysięgnikiem na kabel EKG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kabel EKG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Komplet elektrod kończynowych klipsowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Komplet elektrod przedsercowych przyssawkowych | TAK | TAK/NIE* |
| 28. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym terminem |
| 29. | Aparaty fabrycznie nowe –rok produkcji 2020/2021 | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Oferowane parametry” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem, gdzie Zamawiający w kolumnie „Wymagane parametry” wskazał TAK/NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

UWAGI:

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP/381/110A/2020                                                                                  Zmodyfikowany załącznik nr  4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2: Ssaki mobilne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ssaki mobilne Ilość 5 szt. (do lokalizacji Katowice ul. Medyków 14)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Opis parametrów, funkcji | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. | TAK | TAK/NIE* Podać rok produkcji …….. |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 95 kPa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga max. 10 kg, Wymiary max.: 280 x 320 x 380 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gładka, jednoczęściowa obudowa odporna na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cicha praca (do 45 dB). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pobór mocy maksymalnie 125 W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej ( 24 godz./dobę) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający w zakresie 0,25 – 0,3 litra. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klasa IIa, typ CF | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zastosowania zbiorników wielorazowych o pojemnościach w zakresie 1- 2,5 l oraz wielorazowych zbiorników z możliwością zastosowania wkładów jednorazowych o pojemnościach w zakresie 1- 2,5 l | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek jezdny kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z min. 2 blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK | TAK/NIE* |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK | TAK/NIE* |
|  | WYPOSAŻENIE DLA 1 SZTUKI SSAKA: | xxx | xxx |
|  | 2 zbiorniki o pojemności min. 2 - 2,5 l z poliwęglanu do wkładów jednorazowych z uchwytem szynowym, Min. 40 szt. wkładów jednorazowych o pojemności min. 2 -2,5 l, Min. 10 filtrów antybakteryjnych, Min. 2 m drenu, min. 1 szt. łącznika dren-cewnik | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Oferowane parametry”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

UWAGI:

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.