DZP.381.45A.2021

Załącznik nr 4

PAKIET 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Doppler śródoperacyjny do oceny przepływu

w naczyniach wraz z sondami śródoperacyjnymi

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Min. 2020 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparat może być zasilany zarówno z wewnętrznego akumulatora jak i z sieci. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie do nieinwazyjnej diagnostyki naczyń obwodowych. Aparat służy do rejestrowania przepływu krwi w dwu kierunkach – do i od głowicy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Częstotliwość ultradźwiękowa 4MHz oraz 8 MHz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moc promieniowana ultradźwięków P_<1 MPa, Iob<20 mW/cm2, Ispta<100 mW/cm2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moc akustyczna min. 0,5W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na min 3 godziny pracy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary max 35 x 28 x 17 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga max 3 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz dotykowy TFT 7-10 cali | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rejestrator termiczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowarka akumulatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Głowica/sonda o częstotliwości 4 MHz – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Głowica/sonda o częstotliwości 8 MHz – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wynik pomiaru prezentowany jest na ekranie w postaci krzywych oraz wyliczonych wartości cyfrowych prędkości średnich i maksymalnych oraz indeksów pulsacji PI i oporowego RI. Pamięć min. 8 przebiegów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny lub ręczny wybór skali prędkości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapamiętywanie ostatnich min. 20 sekund przebiegu z możliwością zmiany formy prezentacji, skali czasu oraz prędkości przepływu | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.