## Pakiet_1
DZP.381.106A.2022
Załącznik nr 4
Pakiet 1 - System do embolizacji naczyń mózgowych
L. p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakwań x cena jednostowa za opakowanie)	Stawka VAT %	Wartość brutto (wartość netto+stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/producent
1	Implant składający się z dwóch połączonych współosiowo stentów nitinolowych - na zewnątrz 16 drutów a w środku gęsta siatka z 36 lub 48 drutów. Implant samorozprężalny podwójny stent niklowo-tytanowy. Po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej i wplecione 2 tantalowe nici cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii rtg. Pokrycie ściany naczynia metalem min. 28% max. 44%, kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0.021” lub 0.027’’. Średnica stentu: 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5mm, długość robocza stentu 7 do 56 mm, długość całkowita stentu 13 do 62 mm, długość flar: max. 3mm, odwracalność do max. 50% rozwinięcia stentu, popychacz - wykonany z nitinolu lub stali nierdzewnej. System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych	szt	30
2	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Prowadnik o budowie hybrydowej. Prowadnik o średnicy 0,007’’ w części dystalnej oraz 0,014’’ w części proksymalnej. Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części proksymalnej w dystalnej wykonany z nitynolu. Prowadnik o kształtowalnym końcu i częściowym pokryciu hydrofilnym.	szt	10
3	Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych. Średnica nominalna 2,2mm (zakres średnic 1,7-2,7mm), długość 9 mm. Długość końcówki 2,5 mm. Shaft balonu okrągły : średnica zewnętrzna części proksymalne/ dystalnej 2.8 F/1.6F. Cewnik o budowie dwukanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO,. Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce.	szt	10
4	Mikrocewnik ułatwiający nawigowanie cewnikiem pośrednim. Cewnik zbrojony z segmentem o zwiększonej średnicy zewnętrznej do 5.1F na długości 1,1 cm. Trzy platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie. Średnica wewnętrzna cewnika 0.021", średnica zewnętrzna dystalnie/proksymalnie 2.0F/2,5F.	szt	10
	RAZEM	xxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxx		xxx		xxxxx

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_2
DZP.381.106A.2022
Załącznik nr 4
Pakiet 2 - Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tetniakiem wewnątrzczaszkowym.
L. p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakwań x cena jednostowa za opakowanie)	Stawka VAT %	Wartość brutto (wartość netto+stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/producent
1	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem wewnątrzczaszkowym / - samorozprężalny o strukturze gęstej, tubularnej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / - długości: 15 – 50 mm w zakresie średnic 3,5 – 6 mm co 0,5 mm / - możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu / - niska trombogeniczność	szt	40
2	Mikrocewnik / - zbrojony, kompatybilny z urządzeniem do przekierowywania przepływu krwi w naczyniu z tętniakiem / - kompatybilny ze stentami i spiralami / - średnica 0.017” , 0.021” i 0.027”	szt	20
3	. Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic wewnątrzczaszkowych / - kompatybilne z cewnikiem 0.017, 0.021 oraz 0.027 / - średnicy 3,5, 4,5 oraz 6 mm / - działające na zasadzie samorozprężalnego stentu nieodczepialnego / - do zastosowania w naczyniach o średnicy od 1,5 do 5,5 mm	szt	50
4	Balon do leczenia stenozy naczyń mózgowych / - światło wewnętrzne 0.017” pozwalające na dostarczenia stentu do leczenia stenozy przez cewnik balonu	szt	4
5	Cewnik prowadzacy z podparciem + możliwość aspiracji / - możliwość usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, / - podwójna hydrofilna powłoka, / - wielopolimerowa konstrukcja składająca się z 5 różnych stref do optymalnej kontroli nawigowania, / - wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, - oznaczona markerem umożliwiająca łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz - atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, / - niski profil tarcia wewnętrznego, / - długości : 105 mm , 115 mm , 125 mm , 135 mm , 145 mm	szt	2
6	Stent dedykowany do leczenia stenozy w naczyniach mózgowych / - dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, / - dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0, / - 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, / - możliwość repozycjonowania do 90% długości stentu.	szt	4
	RAZEM	xxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxx		xxx		xxxxx

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.