DZP/381/23A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Część 2:  Odczynniki laboratoryjne do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

W ILOŚCI 3 SZTUKI

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR II (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR III (lokalizacja Medyków) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatory do pomiaru stężenia parametrów krytycznych, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku – kasetowe, w ilości 3 sztuk. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Intuicyjna obsługa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość archiwizacji otrzymanych wyników, ich przeglądania oraz wydruku. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas wykonania badania dla 17 parametrów krytycznych – maksymalnie 95 sekund (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów wykonujących komplet oznaczeń w czasie 120 sekund, które przy kalibracji 2 punktowej korzystają z tlenu atmosferycznego jako punktu odniesienia) | TAK | TAK/NIE* Podać czas: …………… |
|  | Dostępność do badań 24 godziny na dobę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ważność odczynników w analizatorze min.15 dni. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Automatyczny wlot dla strzykawki (system aspiracyjno-próżniowy oraz system próżniowy oraz kapilary. UWAGA: W chwili obecnej Zamawiający używa systemu aspiracyjno-próżniowego firmy Sarstedt Kabe oraz próżniowego firmy Becton Dickinson | TAK | TAK/NIE* |
|  | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Możliwość oznaczania parametrów w próbkach badanych z krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaawansowanego technologicznie, unikalnego i opatentowanego przez producenta Systemu Inteligentnego Zarządzania Jakością (IQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, wykrywa i koryguje błędy systemu a następnie dokumentuje wszystkie błędy oraz czynności naprawcze. System kontroli jakości iQM posiadający certyfikat FDA i pozytywną opinię Prof. J. Westgarda) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Wymagane parametry dla analizatora I: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza ( kaseta na min.250, maks.400 oznaczeń). (Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby obliczanie osmolalności wyliczanej było dokonywane w systemie LIS z parametrów mierzonych z danego analizatora parametrów krytycznych). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagane parametry dla analizatora II: pH, pCO2, pO2, Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, O2 SAT (kaseta na min. 250, maks. 400 oznaczeń) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagane parametry dla analizatora III: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE (ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza.(kaseta na min. 250, maks. 400) (Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby obliczanie osmolalności wyliczanej było dokonywane w systemie LIS z parametrów mierzonych z danego analizatora parametrów krytycznych). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Data ważności kasety nieotwartej min. 3 miesiące od daty dostawy | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Elektrody (sensory) umiejscowione poza pakietem odczynnikowym (poza kasetą) lub w kasecie | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Kaseta lub kasety zawierające odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny na trzech poziomach. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Materiał kontrolny niezależny od kalibratora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne wykrywanie i usuwanie skrzepów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe poza przepłukiwaniem zabezpieczenia zapobiegające dostaniu się skrzepu do układu pomiarowego | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Automatyczny system kontroli jakości wykonywanych badań, pozwalający ocenić jakość wydawanych wyników z możliwością wydruku:oparty na regułach Westgarda i kartach Levey Jeningsa (Zamawiający oceni równoważnie analizator wyposażony w System Inteligentnego Zarządzania Jakością (IQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, w sposób automatyczny przeprowadza kalibracje jedno i dwupunktowe, wykrywa błędy systemu, dokonuje ich automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności gdzie zamiast tradycyjnych raportów kontroli Levey-Jenningsa do wglądu Użytkownika pozostaje wykres Delta będący graficzną ilustracją wyników wszystkich przeprowadzonych badań kontroli jakości oraz raport czynności naprawczych przeprowadzanych przez analizator w sposób całkowicie automatyczny. System kontroli jakości iQM posiadający certyfikat FDA i pozytywną opinię Prof. J. Westgarda.) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Ciągłe kontrolowanie systemu oraz pomiarów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne działania korekcyjne. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Flagowanie wyników poza zakresem wartości referencyjnych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Flagowanie wyników wątpliwych, komentarze wyjaśniające. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość automatycznego zaprogramowania czasu pomiarów materiałów kontrolnych (Zamawiający dopuszcza analizator, w którym automatyczna kontrola jakości badań wykonywana jest po każdym oznaczeniu w czasie rzeczywistym i nie ma potrzeby jak i możliwości automatycznego zaprogramowania czasu pomiarów kontrolnych) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wprowadzenia wartości referencyjnych proponowanych przez producenta odczynników lub innych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika kodów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym ( możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (dla każdego analizatora własny komputer) Oprzyrządowanie komputerowe tzn. komputer z oprogramowaniem kompatybilny z analizatorem, ( w tym: klawiatura, drukarka, monitor, myszka, UPS), z możliwością instalowania oprogramowania będącego własnością Zamawiającego, czytnik kodów dla każdego analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora (o ile jest wymagane). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Usługa serwisowa, przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta, szkolenie personelu oraz bezpłatna pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

      - Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29

      - W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (nie dotyczy pozycji 6, 14, 15, 28, 29, gdzie zaznaczenie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów)

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy