DZP/381/94A/2020                                                                                         zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym  (1)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczne i użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Pozycja 1. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Opis techniczny

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (minimum 6 punktów podparcia). Konstrukcja ma umożliwiać skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 215 – 220 cm +/- 5 cm Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) max 100 cm Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3 Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Możliwość min. 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 20. Regulacja elektryczna wysokości leża min. 30-90 cm +/- 5cm Regulacja elektryczna części plecowej [º] 0-65 (+/-5 º). Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚. Regulacja elektryczna części udowej[º] 0-20 (+/-3 º ). Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie min. 12 [º]. Koła jezdne – średnica min. 12,5 [cm] Pedały regulacji hamulcem na kołach od strony nóg. W każdym rogu łóżka – koło odbojowe. Funkcja autoregresji segmentów pleców. Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg. Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg Łóżko wyposażone w panel tworzywowy panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu Łóżko wyposażone w aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości lub 3/4, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i wieszak dolny. Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka wyposażony we wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji). Pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka. Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR). Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego (automatycznego) uzyskiwana jednym przyciskiem. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku, na każdym panelu sterującym. Zasilanie 230V 50Hz Deklaracja zgodności Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353 lub równoważną MATERAC PIANKOWY: Materac piankowy, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 lub równoważną dopasowany do leża łóżka o grubości min 15 cm. Dostosowany dla pacjentów o wadze min. 120 [kg] Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3] Pokrowiec materaca wodoszczelny, przepuszczający wilgoć, wykonany z materiału odpornego na środki do dezynfekcji Materac posiadający 3 sekcje: głowy, tułowia i nóg. Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka. Materac rotowany 4-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca. Możliwość prania w temp 95 º Deklaracja zgodności Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD W/W OPISU W PONIŻSZYM ZAKRESIE: (Zamawiający dopuszcza zakres regulacji 350-740 mm) (Zamawiający dopuszcza zakres regulacji 360-810 mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko bez panelu tworzywowego uzupełniającego leżę po jego wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza barierki metalowe lakierowane proszkowo składające się z czterech poprzeczek, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża) (Zamawiający dopuszcza podwójne barierki tworzywowe umieszczone po dwóch stronach łóżka chroniące pacjenta na całej długości łóżka, składane wzdłuż segmentów leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością 2-stopniowej regulacji długości leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością przedłużenia leża o 15cm) (Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym segment pleców ustawiany jest pod każdym kątem, w tym 30 stopni bez konieczności stosowania chwilowej pauzy) (Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia uda w zakresie 0-35°) (Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo zabezpieczającymi na ¾ długości leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w metalowy panel uzupełniający leże po wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w dwa gniazda na np. wieszak kroplówki lub wysięgnik ręki od strony głowy) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w przycisk uruchamiający pozycję CPR umieszczony tylko w panelu centralnym dla personelu) (Zamawiający dopuszcza materac o grubości 14cm wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą PN 1021-1 i 1021-2, które są tożsame do norm wymaganych) (Zamawiający dopuszcza konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartej na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących, podpierających leże na większej powierzchni niż punktowe tylko podparcie.) (Zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) max 103 cm) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg równoważnej normy PN-EN 60601-1:2005AMD1:2012) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z wszystkimi segmentami w leżu wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm, montowanej na stałe) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające centralną blokadę kół) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z regulacją wysokości w zakresie 350-810 mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie 30°) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające jednostopniową regulację długości leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające po jednym gnieździe na akcesoria w każdym z czterech narożników leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające panel z HPL uzupełniający leże po jego wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z głównym panelem znajdującym się przy nogach łóżka, który nie jest wyposażony we wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, a także wskaźnik baterii) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym wyposażony w materac przeciwodleżynowy dwuwarstwowy, 3 strefowy, wykonany z pianki termoelastycznej. Wszystkie strefy wykonane są z dwóch pianek o 2 gęstościach, mniejsza gęstość dla segmentu głowy i nóg, a większej dla strefy tułowia) (Zamawiający dopuszcza Łóżko ze sterowaniem elektrycznym, gdzie: - Regulacja elektryczna wysokości leża min. 36,5 – 81,5 cm - Regulacja elektryczna części plecowej [º] 0-72 - Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚ - Regulacja elektryczna części udowej[º] 0-40 - Łóżko wyposażone w metalowe malowane proszkowo barierki boczne, zabezpieczające pacjenta w ¾ długości, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 Spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego) (Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2150 mm oraz z jednostopniową regulacja długości przedłużenia leża o 28 cm) (Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko bez chwilowej pauzy na 30° w przypadku segmentu oparcia pleców) (Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°) (Zamawiający dopuszcza materac gdzie wkład nie jest wykonany w technologii niepalnej ale z pokrowcem zgodnym z normą PN-EN 1021 (źródło zapłonu: tlący papieros)-1 i PN-EN 1021-2 (źródło zapłonu: równoważnik zapałki) w miejsce oczekiwanej normy) (Zamawiający dopuszcza materac o jednolitej strukturze nie posiadającego sekcji 3 sekcji: głowy, tułowia i nóg. ) (Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2150 mm oraz z jednostopniową regulacja długości przedłużenia leża o 28 cm) (Zamawiający dopuszcza konstrukcję łóżka wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, opartej na tzw. systemie dwóch ramion wnoszących, bardzo stabilną, posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka) (Zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną łóżka (niezależną od pozycji barierek bocznych) 101 cm) (Zamawiający dopuszcza leże łóżka 4-segmentowe, w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL wyjmowanymi bez narzędzi (płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe)) (Zamawiający dopuszcza możliwość 1-stopniowej regulacji długości leża) (Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 42,5 – 84 cm) (Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację ustawienia oparcia pleców pod kątem nachylenia 30o za pomocą jednego przycisku dostępnego na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki) (Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną części udowej 0o - 45o ) (Zamawiający dopuszcza funkcję przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie z głównego panelu kontrolnego pielęgniarki w zakresie 17o) (Zamawiający dopuszcza pedał regulacji hamulca w postaci jednej dźwigni przy kołach od strony nóg) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w tworzywowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całe długości, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52) (Zamawiający dopuszcza cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg) (Zamawiający dopuszcza główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja autokontur, przechyły Trendelenburga/anty-Trendelenburga, przycisk CPR, pozycja ustawienia oparcia pleców pod kątem 30o, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna, pozycja antyszokowa, pozycja wyjściowa, przyciski selektywnego blokowania funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)) (Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) są zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka) (Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację funkcji CPR przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki) (Zamawiający dopuszcza łóżko wykonane zgodnie z normą EN 60601-2-52:2010, którego konstrukcja nie wymaga wyposażenia gniazda wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353) (Zamawiający dopuszcza materac piankowy posiadający wkład wykonany z trzech rodzajów pianek: - dolna warstwa wykonana z pianki poliuretanowej typu HR o gęstości 40 kg/m³ - górna warstwa podzielona na trzy sekcje: sekcja głowy, sekcja tułowia i sekcja nóg: - sekcja głowy i nóg wykonana z pianki VISCO gęstości 50 kg/m³ - sekcja tułowia wykonana ze wzmocnionej pianki VISCO o gęstości 85 kg/m³).

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNCYH W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

Opis techniczny

Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa HPL. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Możliwość 1 stopniowej regulacji długości leża. Regulacja elektryczna wysokości leża 41-84 cm. Regulacja elektryczna części plecowej [º] 70 º. Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚. Zakres regulacji oparcia pleców 0- 72⁰ Regulacja elektryczna części udowej[º] 0-40 º . Łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu Łóżko wyposażone w Poręcze boczne tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Zdjęcie poglądowe poniżej: Zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci, bez wskaźnika baterii, z regulacja wysokości platformy leża, regulacją sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcją krzesła, z przechyłami Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, z przyciskiem CPR, z przyciskiem blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji).

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNCYH W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

Opis techniczny

Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa HPL. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 228 cm Możliwość 1 stopniowej regulacji długości leża. Regulacja elektryczna wysokości leża 41-84 cm. Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚. Zakres regulacji oparcia pleców 0- 72⁰ Regulacja elektryczna części udowej[º] 0-40 º . Łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu Łóżko wyposażone w lakierowane, zabezpieczające pacjenta na całej długości lub 3/4, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci, bez wskaźnika baterii, z regulacja wysokości platformy leża, regulacją sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcją krzesła, z przechyłami Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, z przyciskiem CPR, z przyciskiem blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Opis techniczny

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (minimum 6 punktów podparcia). Konstrukcja ma umożliwiać skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 215 – 220 cm +/- 5 cm Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) max 100 cm Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3 Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Możliwość min. 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 20. Regulacja elektryczna wysokości leża min. 30-90 cm +/- 5cm Regulacja elektryczna części plecowej [º] 0-65 (+/-5 º). Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚. Regulacja elektryczna części udowej[º] 0-20 (+/-3 º ). Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie min. 12 [º]. Koła jezdne – średnica min. 12,5 [cm] Pedały regulacji hamulcem na kołach od strony nóg. W każdym rogu łóżka – koło odbojowe. Funkcja autoregresji segmentów pleców. Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg. Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg Łóżko wyposażone w panel tworzywowy panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu Łóżko wyposażone w aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości lub 3/4, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i wieszak dolny. Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka wyposażony we wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji). Pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka. Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR). Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego (automatycznego) uzyskiwana jednym przyciskiem. Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Zasilanie 230V 50Hz Deklaracja zgodności Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353 lub równoważną Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac zintegrowany i kompatybilny z łóżkiem. Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. Komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Materac zbudowany z min. 16 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Wysokość każdej pojedynczej komory 13cm (±2cm). Komory materaca pojedynczo wymienne. Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. Limit wagi pacjenta min 200kg Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. - tryb transportowy Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem Zasilanie 230V 50Hz Deklaracja zgodności Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD W/W OPISU W PONIŻSZYM ZAKRESIE: (Zamawiający dopuszcza zakres regulacji 350-740 mm) (Zamawiający dopuszcza zakres regulacji 360-810 mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko bez panelu tworzywowego uzupełniającego leżę po jego wydłużeniu ) (Zamawiający dopuszcza barierki metalowe lakierowane proszkowo składające się z czterech poprzeczek, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża) (Zamawiający dopuszcza podwójne barierki tworzywowe umieszczone po dwóch stronach łóżka chroniące pacjenta na całej długości łóżka, składanych wzdłuż segmentów leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko z konstrukcją opartą na trzech kolumnach cylindrycznych , podpierających leże w 6 punktach) (Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością 2-stopniowej regulacji leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością przedłużenia leża o 12,5cm ) (Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulację wysokości w zakresie 430-810mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia uda w zakresie 0-46°) (Zamawiający dopuszcza łóżko z blokadą hamulca, uruchamianą za pomocą pojedynczego drążka w kształcie litery C, wychodzącego z podwozia łóżka od strony nóg) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w metalowy panel uzupełniający leże po wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo zabezpieczającymi na ¾ długości leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w dwa gniazda na np. wieszak kroplówki lub wysięgnik ręki od strony głowy) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w przycisk uruchamiający pozycję CPR umieszczony tylko w panelu centralnym dla personelu) (Zamawiający dopuszcza konstrukcje łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartej na systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących, podpierających leże na większej powierzchni niż punktowe tylko podparcie.) (Zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) max 103 cm) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg równoważnej normy PN-EN 60601-1:2005AMD1:2012) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z wszystkimi segmentami w leżu wypełnionymi płyta HPL o grubości 6 mm, montowana na stałe) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające centralną blokadę kół) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z regulacją wysokości w zakresie 350-810 mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie 30°) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające jednostopniową regulację długości leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające po jednym gnieździe na akcesoria w każdym z czterech narożników leża) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające panel z HPL uzupełniający leże po jego wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym z głównym panelem znajdującym się przy nogach łóżka, który nie jest wyposażony we wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, a także wskaźnik baterii) (Zamawiający dopuszcza łóżko ze sterowaniem elektrycznym wyposażony w materac przeciwodleżynowy dwuwarstwowy, 3 strefowy, wykonany z pianki termoelastycznej. Wszystkie strefy wykonane są z dwóch pianek o 2 gęstościach , mniejsza gęstość dla segmentu głowy i nóg, a większej dla strefy tułowia) (W zakresie punktu: System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach - Zamawiający dopuszcza materac, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny.) (W zakresie punktu Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut - Zamawiający dopuszcza materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut) (W zakresie punktu Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. - Zamawiający dopuszcza materac, o większym zakresie regulacji niż 10-20 minut. Posiadającym możliwość regulacji osobną dla każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji bocznej) (W zakresie punktu: Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac - Zamawiający dopuszcza w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy) (W zakresie punktu: Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym - Zamawiający dopuszcza materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym) (Zamawiający dopuszcza Łóżko ze sterowaniem elektrycznym, gdzie: - Regulacja elektryczna wysokości leża min. 36,5 – 81,5 cm - Regulacja elektryczna części plecowej [º] 0-72 - Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚ - Regulacja elektryczna części udowej[º] 0-40 - Łóżko wyposażone w metalowe malowane proszkowo barierki boczne, zabezpieczające pacjenta w ¾ długości, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 Spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego) (Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2150 mm oraz z jednostopniową regulacja długości przedłużenia leża o 28 cm) (Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm) (Zamawiający dopuszcza łóżko bez chwilowej pauzy na 30° w przypadku segmentu oparcia pleców) (Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°) (Zamawiający dopuszcza konstrukcję łóżka wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących, bardzo stabilną, posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka) (Zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną łóżka (niezależną od pozycji barierek bocznych) 101 cm) (Zamawiający dopuszcza leże łóżka 4-segmentowe, w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL wyjmowanymi bez narzędzi (płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe)) (Zamawiający dopuszcza możliwość 1-stopniowej regulacji długości leża) (Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 42,5 – 84 cm) (Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację ustawienia oparcia pleców pod kątem nachylenia 30o za pomocą jednego przycisku dostępnego na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki) (Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną części udowej 0o - 45o) (Zamawiający dopuszcza funkcję przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie z głównego panelu kontrolnego pielęgniarki w zakresie 17o) (Zamawiający dopuszcza pedał regulacji hamulca w postaci jednej dźwigni przy kołach od strony nóg) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w tworzywowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całe długości, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52) (Zamawiający dopuszcza cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg) (Zamawiający dopuszcza główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja autokontur, przechyły Trendelenburga/anty-Trendelenburga, przycisk CPR, pozycja ustawienia oparcia pleców pod kątem 30o, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna, pozycja antyszokowa, pozycja wyjściowa, przyciski selektywnego blokowania funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)) (Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) są zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka) (Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację funkcji CPR przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki) (Zamawiający dopuszcza łóżko wykonane zgodnie z normą EN 60601-2-52:2010, którego konstrukcja nie wymaga wyposażenia gniazda wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353) (W zakresie punktu ”System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach”. - Zamawiający dopuszcza materac, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny.) (W zakresie punktu „Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut” - Zamawiający dopuszcza materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut.) (W zakresie punktu „Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut” - Zamawiający dopuszcza materac, o większym zakresie regulacji niż 10-20 minut. (W zakresie punktu „Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac” - Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy) (W zakresie punktu: „Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym”. - Zamawiający dopuszcza materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym) (Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka: W zakresie punktu: System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach - Zamawiający dopuszcza materac, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny.) (Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka: W zakresie punktu Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem - Zamawiający dopuszcza materac, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut) (Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka: W zakresie punktu Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut - Zamawiający dopuszcza materac, o większym zakresie regulacji niż 10-20 minut? Posiadającym możliwość regulacji osobną dla każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji bocznej) (Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka: W zakresie punktu : Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac - Zamawiający dopuszcza materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy) (Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka: W zakresie punktu: Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym i zmiennociśnieniowym - Zamawiający dopuszcza materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym)

DZP/381/94A/2020                                                                                         zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym  (2)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczne i użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis techniczny |
| --- | --- |
|  | Łóżko przeznaczone na OIT/nadzór wzmożony |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. (Zamawiający dopuszcza łóżko oparte na kolumnach ) |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważnej |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem 20 cm +/- 4 cm |
|  | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3 |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) 100 cm +/- 5cm |
|  | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej 220 +/-5cm |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 20 |
|  | Platforma leża z wyjmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi), ułatwienie czyszczenia i dezynfekcji. (Zamawiający dopuszcza platformę leża w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia z wyjmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia narzędzi) dla ułatwienia czyszczenia i dezynfekcji (płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe dla zapewnienia stabilności leża)) |
|  | Łóżko wyposażone w tworzywowy panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu na ułożenie materaca. (Zamawiający dopuszcza łóżko z panelem uzupełniającym przedłużenie leża znajdującym się poza łóżkiem w przypadku niekorzystania z niego) (Zamawiający dopuszcza łóżko bez tworzywowego panelu uzupełniającego leże po jego wydłużeniu.) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu, przy krótkiej pozycji przedłużenie leża wsuwane jest pod leże) |
|  | 4 pojedyncze, antystatyczne koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą wszystkich kół (Zamawiający dopuszcza 4 podwójne koła o średnicy 150 mm (w tym jedno koło antystatyczne, które jest kołem kierunkowym) z centralną blokadą wszystkich kół) |
|  | Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka. (Zamawiający dopuszcza łóżko z blokadą kół za pośrednictwem dźwigni znajdujących się bezpośrednio przy kołach, od strony nóg pacjenta) |
|  | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym (Zamawiający dopuszcza, aby funkcja autokontur była realizowana automatycznie po min. 5 sekundach podnoszenia/opuszczania segmentu oparcia) |
|  | Regulacja elektryczna segmentu pleców [⁰] min. 0-62 |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda min. [⁰] 0-20 |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców zapobiegająca powstawaniu odleżyn |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [⁰] min. 12 |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [⁰] min. 12 |
|  | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (Zamawiający dopuszcza łóżko gdzie wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (oprócz funkcji ratunkowej CPR) zabezpieczone są przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka) (Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) są zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka) |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem |
|  | Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni / przycisków (Zamawiający dopuszcza mechaniczną regulację funkcji CPR segmentu oparcia pleców przy pomocy oznaczonych dźwigni) |
|  | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰ (pozycja terapeutyczna). Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. (Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko wyposażone w alarm obniżenia segmentu oparcia poniżej 30⁰ i 45⁰) |
|  | Przezierne dla promieni RTG (segment oparcia pleców) (Zamawiający dopuszcza łóżko z materacem wyposażonym w obustronną kieszeń na kasetę RTG) |
|  | Łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważną), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, zabezpieczają pacjenta na całej długości. (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe, poruszające się wraz segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem zabezpieczające pacjenta na ¾ długości) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52) zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, zabezpieczające pacjenta na całej długości) |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30 i 45 stopni oraz kąta nachylenia ramy łóżka. (Zamawiający dopuszcza barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 stopni oraz kąta nachylenia ramy łóżka) |
|  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne – po obu stronach łóżka, wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne (Zamawiający dopuszcza sterowanie elektryczne wszystkich funkcji za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu – po obu stronach oraz sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej – po obu stronach, wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne) |
|  | Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu (segment oparcia pleców, segment uda, wysokość leża, przechył TB / ATB (Zamawiający dopuszcza dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji (segment oparcia pleców, segment uda, funkcja bio-kontur - równoczesne zgięcie segmentu pleców i nóg), które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pleców, ud oraz uruchamiające funkcję pozycji wyjściowe. Panele sterowania dla pacjenta blokowane dzięki selektywnej blokadzie dostępnej na panelach sterowania dla personelu.) (Zamawiający dopuszcza dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu (segment oparcia pleców, segment uda, wysokość leża, autokontur)) |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. |
|  | Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w jeden akumulator obsługujący wszystkie funkcje łóżka.) |
|  | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] |
|  | Łóżko wyposażone w panele do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów (w formie pilota / panelu przewodowego z wyświetlaczem LCD lub LED (Zamawiający dopuszcza jeden panel do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta z możliwością umieszczenia na szczycie lub barierkach) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w panel sterowania do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów w formie kolorowego, dotykowego ekranu LCD zlokalizowanego na jednej z dolnych barierek łóżka) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w panel do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów w formie panelu wbudowanego w szczyt łóżka od strony nóg pacjenta z wyświetlaczem LCD) |
|  | Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną |
|  | System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję pozwalającą na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g |
|  | Półka na pościel |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 250 [kg], |
|  | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik |
|  | Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w gniazda na akcesoria, po jednym na każdy narożnik łóżka) (Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg) |
|  | Deklaracja zgodności |
|  | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |
|  | Materac zmiennociśnieniowy |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża |
|  | Grubość materaca min. 17 cm |
|  | Materac powietrzny wyposażony w min. 20 wymiennych komór z wizualnym oznaczeniem kolorystycznym komór przeznaczonych dla stref głowy, bioder i pięt. (Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy zbudowany z 18 wymiennych komór i z oznaczeniem wizualnym strefy pięt umieszczonym na pokrowcu wierzchnim). |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na leże (nie wymaga materaca bazowego) |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 250[kg]. Skuteczność terapeutyczna rozumiana jako możliwość zapobiegania i leczenia pacjentów z odleżynami każdego stopnia |
|  | Materac automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu 10 ± 3 minut dla trybu naprzemiennego stałego niskiego ciśnienia oraz w cyklu ciągłym dla trybu stałego niskiego ciśnienia. Nie dopuszcza się rozwiązań gdzie trzeba wstępnie ustawiać ciśnienie w komorach w zależności od masy ciała pacjenta. (Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca w zależności od wagi i pozycji pacjenta, z możliwością ręcznej regulacji, pracujący w trybie zmiennociśnieniowym w cyklu 10/15/20/25/30 minut do wyboru. |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR |
|  | Wbudowany w pompę akumulator do zasilania pompy w trakcie braku zasilania sieciowego lub w trakcie transportu. Minimalny czas pracy akumulatora 3 godz. (Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy utrzymujący ciśnienie wewnątrz materaca bez zasilania do 24 godzin (tryb transportowy) bez akumulatora) |
|  | Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca |
|  | Zestaw rur łączących pomiędzy pompą, a materacem powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem dzięki któremu nie dojdzie do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza |
|  | Automatyczny tryb transportowy po odłączeniu zestawu rur łączących od pompy (zawór zamyka automatycznie odpływ powietrza bez konieczności stosowania zatyczki) |
|  | Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa pokrowca zawiera środek przeciwbakteryjny pozwalające ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny |
|  | Pompa materaca pracująca w dwóch trybach zmiennym oraz statycznym (CLP) |
|  | Pompa wyposażona w przyciski lub pokrętło do regulacji komfortu pacjenta celem zmiany twardości lub miękkości materaca celem lepszego dostosowania do potrzeb pacjenta |
|  | Pompa materaca wyposażona w przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgniarskich. Maksymalny czas utwardzenia z możliwością regulacji od 15-30min w zależności od czasu trwania procedur medycznych |
|  | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95° |
|  | Pokrowiec rozciągliwy/elastyczny w dwóch kierunkach pozwalający zmniejszyć siły tarcia i siły ścinające |
|  | Deklaracja zgodności |
|  | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNCYH W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowy, co najmniej równoważny do wymaganego w opisie, a dodatkowo posiadający optymalną funkcję do zapobiegania odleżynom w pozycji  na brzuchu (prone position)

Materac o poniższych parametrach:

|  | Materac zmiennociśnieniowy |
| --- | --- |
| 1 | Zmiennociśnieniowy, powietrzny materac przeciwodleżynowy |
| 2 | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną materaca: 250kg |
| 3 | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka |
| 4 | Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami każdego stopnia, po operacyjnym leczeniu odleżyn, na oddziałach leczenia oparzeń |
| 5 | Wymiary materaca (szer. x dł. x wys.): 890x2085x215 [mm] |
| 6 | Waga materaca nie przekracza 15,5 [kg] |
| 7 | Materac powietrzny wyposażony w 20 poliuretanowych komór : 3 komory w sekcji głowy, 1 komora podpierająca barki, 8 komór w sekcji tułowia, 3 komór w sekcji ud oraz 5 komór w segmencie łydek i pięt |
| 8 | W części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 5 komór niwelujących ucisk na pięty pacjenta |
| 9 | 19 z pośród 20 komór wyposażonych w zawory co umożliwia spust powietrza tylko z wybranych komór materaca dla maksymalizacji skuteczności redukcji nacisku na wybrane części ciała pacjenta |
| 10 | Materac wyposażony w czujnik zapewniający optymalne podparcie pacjenta oraz ciśnienie w komorach niezależnie od wysokości, ułożenia i rozkładu wagi pacjenta |
| 11 | Pokrowiec materaca przepuszczający wilgoć, nieprzepuszczający płynów/cieczy. |
| 12 | Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175: 0,1& 5 |
| 13 | Powłoka pokrowca o właściwościach antymikrobowych, pozwalających ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny |
| 14 | Spodnia cześć pokrowca materaca wykonana z tkaniny powlekanej poliuretanem |
| 15 | Pompa materaca automatycznie dostosowuje ciśnienie w komorach, w zależności od wagi i ułożenia ciała pacjenta, bez konieczności ręcznego nastawiania |
| 16 | Materac wyposażony w 8 pasów mocujących materac do leża łóżka |
| 17 | Możliwość spuszczenia powietrza z materaca w nagłej sytuacji co umożliwia podjęcie akcji reanimacyjnej. Materac wyposażony w zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR |
| 18 | Możliwość przełączenia materaca w tryb transportowy. Odbywa się to poprzez ustawienie regulatora znajdującego się w nożnej części materaca. |
| 19 | Materac w trybie transportowym zapewnia podparcie pacjenta do12h |
| 20 | Pompa materaca pracująca w dwóch trybach: dynamicznym oraz statycznym |
| 21 | Czas trwania jednego cyklu w trybie dynamicznym: 10min |
| 22 | Pompa wyposażona w pokrętło umożliwiające dodatkową regulację poziomu ciśnienia w komorach dla zapewnienia większego komfortu pacjenta |
| 23 | Masa pompy nie przekracza 5,7 kg |
| 24 | Wymiary pompy materaca: 508x220x100 [mm] |
| 25 | Stopień ochrony pompy: IP21 |
| 26 | Jeden przewód powietrzny „pięciożyłowy” łączących materac z pompą |
| 27 | Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia, awarii pompy oraz awarii zasilania |
| 28 | Pokrowiec materaca wyposażony w mankiet do poprowadzenia przewodu zasilającego pompę materaca. Chroni to przed uszkodzeniem przewodu zasilającego podczas przemieszczania łóżka |
| 29 | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95°C |

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNCYH W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

(Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością osiągnięcia 30° segmentu oparcia pleców za pomocą oddzielnego przycisku, dedykowanego dla 30°)

(Zamawiający dopuszcza łóżko z poręczami od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców oraz poręczami w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia)

(Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelnburga nie dostępnymi dla pacjenta na sterownikach w barierkach bocznych od strony wewnętrznej)

(Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy z trybem transportowym do 24 godzin uruchamianym poprzez odłączenie przewodu powietrznego od pompy i zamknięcie go przymocowaną do przewodu zatyczką)

(Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy z funkcją natychmiastowego utwardzenia powierzchni do czynności pielęgniarskich z maksymalnym czasem utwardzenia wynoszącym maksymalnie 20 minut. Po 20 minutach pompa powróci automatycznie do trybu zmiennociśnieniowego.)

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ODSTĘPSTA OD ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNCYH W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

dot. pkt. 43-60:

a) Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności materac powietrzny opisany poniżej:

- wysokość 21,5 cm;

- wymiary dostosowane do wymiarów leża oferowanego łóżka;

- możliwość pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwość wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia, wyposażony w 5 sekcji w skład których wchodzą: 3 sekcje mikrokomór: klatki piersiowej, krzyżowej i udowej oraz 2 sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odleżyn pięt i głowy;

- materac wyposażony w czujnik pomiaru ciśnienia, który automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziału personelu dobiera ciśnienia w komorach niezależnie od wagi i pozycji pacjenta;

- bezpieczne obciążenie robocze 250 kg, maksymalne obciążenie gwarantujące właściwości terapeutyczne 160 kg;

- zintegrowana kieszeń na kasetę RTG minimalizująca konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania RTG;

- system odprowadzania wilgoci oraz ciepła w głąb pokrowca a następnie wraz z przepływem powietrza usuwający je na zewnątrz materaca;

- funkcja CPR i PMax (maksymalne napompowanie) materaca

- materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka;

- profilaktyka i leczenie odleżyn od stopnia I do IV u pacjentów dorosłych od niskiego do wysokiego ryzyka;

- pokrowiec rozciągliwy/elastyczny w dwóch kierunkach pozwalający zmniejszyć siły tarcia i siły ścinające;