DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Pakiet 1: Odczynniki laboratoryjne do biochemii wraz z najmem analizatorów

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY

W   ILOŚCI   2  SZTUKI

|  | ANALIZATOR I o większej wydajności (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II o mniejszej wydajności (lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni automatyczne analizatory do badań biochemicznych fabrycznie nowe lub używane (nie starsze niż wyprodukowane w roku 2017, po gruntownym, autoryzowanym przeglądzie technicznym), do postawienia na podłodze – 2 sztuki. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Analizatory o ciągłym i swobodnym dostępie, wykonujące pomiary pacjent po pacjencie z bezpośrednim odczytem fotometrycznym w rotorze reakcyjnym przy zastosowaniu kuwet kwarcowych wielokrotnego użytku. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 3. | lokalizacja Medyków 14 - Analizator o większej wydajności min.800 badań fotometrycznych/godzinę, ma posiadać moduł ISE do oznaczania stężenia sodu, potasu i chlorków – metoda pośrednia, elektrody jonoselektywne. minimum 400 oznaczeń /godzinę dla ISE lokalizacja Ceglana 35 - Analizator o mniejszej wydajności min 400 badań fotometrycznych/godzinę | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Analizator o większej wydajności ma posiadać moduł ISE do oznaczania stężenia sodu, potasu i chlorków – metoda pośrednia, elektrody jonoselektywne z możliwością oddzielnej wymiany | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Materiał biologiczny wykorzystywany do badań: surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała (Zamawiający dopuszcza analizatory, które dopuszczają, jako materiał badany surowice, osocze, mocz i inne płyny o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy) | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Możliwość pobrania próbki pierwotnej do analizy bezpośrednio z systemu aspiracyjno-próżniowego oraz systemu Vacutiner po jej uprzednim odwirowaniu. | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Możliwość wykonania próbki cito. | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Możliwość dostawiania próbek rutynowych i citowych w trakcie trwania pracy analizatorów w statywach do podajnika każdego z analizatorów (analizator posiadający możliwość dostawiania próbek rutynowych i citowych w trakcie trwania pracy analizatorów w statywach do podajnika każdego z analizatorów oraz dodatkowo próbek Cito do dedykowanej karuzeli Cito spełnia wymagania Zamawiającego odnoście punktu 8) | TAK | TAK/NIE* |
| 9. | Wizualne przedstawienie rozmieszczenia odczynników i informacja o dostępnych objętościach oraz ilościach testów. | TAK | TAK/NIE* |
| 10. | W obu analizatorach muszą być stosowane te same odczynniki, te same wartości referencyjne, parametry metod, zakresy wartości kontrolnych oraz materiały zużywalne i eksploatacyjne | TAK | TAK/NIE* |
| 11. | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody. | TAK | TAK/NIE* |
| 12. | Zasady pomiaru: fotometria absorbcyjna, turbidymetria / immunoturbidymetria, ISE ( dot. Aparatu z możliwością oznaczania elektrolitów) | TAK | TAK/NIE* |
| 13. | Możliwość dokonywania pomiarów mono i bichromatycznych. | TAK | TAK/NIE* |
| 14. | Menu testowe: AST, ALT, LDH, amylaza we krwi i w moczu, CK,CK-MB, bilirubina całkowita,bilirubina bezpośrednia, cholesterol całkowity, HDL – cholesterol bezp., LDL – cholesterol bezp., triglicerydy, kreatynina, białko całkowite, wapń całkowity w surowicy i w moczu, fosforany nieorganiczne w surowicy i w moczu, IgG, IgM, IgA, IgE, CRP, C3,C4, magnez, ASO – ilościowo, fosfataza alkaliczna, mocznik, GTP, białko w moczu, żelazo, UIBC, glukoza w surowicy i w moczu, kwas moczowy, albumina, lipaza,sód. potas, chlorki, ceruloplazmina, transferyna,alfa 1 antytrypsyna, wolne łańcuchy lekkie kappa,wolne łańcuchy lekkie lambda, mleczany | TAK | TAK/NIE* |
| 15. | Typ kalibracji: liniowa / jednopunktowa, dwupunktowa, wielopunktowa/ kalibracja wielopunktowa nieliniowa | TAK | TAK/NIE* |
| 16. | Swobodny dostęp do sposobów kalibracji zgodnych z typem reakcji | TAK | TAK/NIE* |
| 17. | Programowalna objętość odczynników nie większa niż 450µl | TAK | TAK/NIE* Podać objętość …… |
| 18. | Programowalna objętość próbki w zakresie nie większym niż 100 µl | TAK | TAK/NIE* |
| 19. | Termostatowany rotor - temperatura reakcji 30 st. C i/lub 37 st.C | TAK | TAK/NIE* Podać temperaturę reakcji ………… |
| 20. | Automatyczne mycie igły próbkowej po wykryciu skrzepu i flagowanie próbki w oprogramowaniu, bez zatrzymywania pracy aparatu. (Analizator wyposażony w detektor skrzepów, w którym pomiędzy dozowaniem poszczególnych próbek igła próbkowa jest płukana od wewnątrz i z zewnątrz wodą dejonizowaną spełnia wymagania punktu 20) | TAK | TAK/NIE* |
| 21. | Sonda reagentowa powinna posiadać czujnik poziomu cieczy | TAK | TAK/NIE* |
| 22. | Sonda pobierająca próbki powinna posiadać czujnik poziomu cieczy oraz detektor skrzepu | TAK | TAK/NIE* |
| 23. | Jednostka reakcyjna powinna być wyposażona w mieszadła działające natychmiast po dodaniu reagentów ( min.2) | TAK | TAK/NIE* |
| 24. | System chłodzenia odczynników na pokładzie | TAK | TAK/NIE* |
| 25. | Automatyczne mycie wewnętrzne i zewnętrzne sond | TAK | TAK/NIE* |
| 26. | Pakiet startowy niezbędny do uruchomienia analizatora oraz przeszkolenia personelu | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 27. | Analizatory wyposażone w dodatkową chłodzoną karuzelę na barkodowane: kalibratory, kontrole i próbki badane | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 28. | System kontroli jakości oparty na regułach Westgarda do wyboru przez użytkownika. i wykresach Levey-Jenningsa, dane z oznaczeń materiału kontrolnego przekazywane do systemu informatycznego laboratorium, celem ich opracowania w tym systemie pod kątem kontroli jakości | TAK | TAK/NIE* |
| 29. | Wykresy Levey-Jenningsa – możliwość wyświetlenia dwóch poziomów kontroli na tym samym wykresie. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 30. | Pełna kompatybilność aparatów z odczynnikami, oryginalne aplikacje skierowane pod oferowane analizatory | TAK | TAK/NIE* |
| 31. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 32. | W ramach zaoferowanej wartości brutto obsługa serwisowa, przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta, szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |
| 33. | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora (o ile jest wymagane). | TAK | TAK/NIE* |
| 34. | Oprzyrządowanie komputerowe tzn. komputer z oprogramowaniem (zgodnie z punktem 35 poniżej) kompatybilny z analizatorem, klawiatura, drukarka, ekran, myszka, UPS, z możliwością instalowania oprogramowania będącego własnością Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |
| 35. | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny każdego analizatora) Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |
| 36. | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: | Podać wymagane informacje: | nazwa firmy: …………………… Adres …………………... Tel ………………..… Fax …………………… e-mail: …………………… |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 2 -5, 8 -15, 17, 19, 21, 22, 24)

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Pakiet 2:  Odczynniki laboratoryjne do hematologii 5 Diff  wraz z najmem analizatorów

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY 5 DIFF

W   ILOŚCI   2  SZTUKI

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatory hematologiczne 5 diff fabrycznie nowe - rok produkcji, minimum 2017 – 2 sztuki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy w trybie automatycznym ( zautomatyzowany podajnik) oraz manualnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydajność min. 81 próbek na godzinę. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Materiał do badania: krew pełna, płyny z jam ciała., PMR, bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna analiza parametrów raportowanych na wyniku: WBC,:RBC:HGB;HCT;MCV;MCHC; MCH;PLT;RDW-SD;RDW-CV:MPV;P-LCR;PCT;PDW;%NE;%LY;%MO;%EOS%BAS;;;#NE;#LY;#MO;#EOS#BAS;%IG;#IG,%NRBC, #NRBC | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar PLT gwarantujący usunięcie interferencji powodowanej przez krwinki czerwone (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których pomiar płytek odbywa się metodą impedancyjną. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów bez możliwości weryfikacji metodą optyczną.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator ma możliwość wykonania badania w systemie CBC oraz CBC + Diff. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmiana trybu pracy z CBC na CBC + Diff i odwrotnie bez konieczności przepłukiwania aparatu oraz oszczędzająca odczynniki w trybie CBC | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aspiracja próbki do pomiaru bezpośrednio z probówek aspiracyjno-próżniowych ( system Kabe, Sarsted) lub próżniowym(Vacutainer) – próbki otwarte lub nakłuwane | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podajnik automatyczny umożliwiający identyfikację próbek z zastosowaniem kodów kreskowych, oraz zapewniający prawidłowe ich mieszanie – minimum 50 próbek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hemoglobina oznaczana w osobnym kanale pomiarowym niezależnym od WBC przy użyciu odczynników pozbawionych cyjanków | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wstawiania próbek w trybie CITO w systemie otwartym i zamkniętym w dowolnym czasie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna objętość próbki badanej w opcji CBC-DIFF 100 ul krwi pełnej – wykluczona opcja predilucji i podania próbki z kapilary (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które aspirują 88 ul krwi w trybie CBC i CBC+5DIFF i umożliwiają wykonanie morfologii z probówek typu „mikro” , do których pobierane jest 200 ul krwi) | TAK | TAK/NIE* |
|  | NRBC oznaczane ilościowo w trybie CBC oraz CBC+Diff w każdym pomiarze z korektą całkowitej liczby WBC | TAK | TAK/NIE* |
|  | Różnicowanie WBC na 6 subpopulacji wraz z frakcją niedojrzałych granulocytów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pobrania próbki i wykonania badania w wersji pediatrycznej z nakłuć palca, małżowiny usznej, pięty | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek patologicznych i ich ponowny pomiar (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których istnieje możliwość automatycznego powtarzania próbek patologicznych, jednak nie ma możliwości ich automatycznego rozcieńczania) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne mycie igieł probówkowych po każdym pomiarze | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne powtórzenie próbki w przypadku wystąpienia błędu, alarmu itp. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | System zabezpieczający pomiar przed mikroskrzepami. (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których system zabezpieczenia przed mikroskrzepami polega na flagowaniu wyników przy użyciu odpowiedniego komunikatu informującego o możliwości ich wystąpienia) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych innych niż proponowanych przez producenta . | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne flagowanie wyników patologicznych wraz z określeniem nasilenia ich występowania | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Wyświetlanie wyników liczbowych, skatergramów, histogramów, flag i alarmów na jednym ekranie (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których wyświetlanie wyników możliwe jest na ekranie jednego monitora w postaci odpowiednich zakładek: liczbowych oraz graficznych) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryb mycia automatyczny - możliwość zaprogramowania cykli mycia analizatora przez użytkownika (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których wszystkie czynności konserwacyjne są wykonywane automatycznie przez analizator, a Operator musi jedynie uruchomić odpowiednią czynność konserwacyjna wg harmonogramu konserwacji) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontrola zużycia odczynnika – monitorowanie poziomu odczynników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wybór jednostek pomiarów w różnych układach | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość edycji ID próbki po pomiarze | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne prowadzenie kontroli jakości w zakresie precyzji wewnątrzseryjnej jak i międzyseryjnej: system kontroli jakości oparty na regułach Westgarda i wykresach Levey-Jenningsa, dane z oznaczeń materiału kontrolnego przekazywane do systemu informatycznego laboratorium, celem ich opracowania w tym systemie pod kątem kontroli jakości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wydruku uzyskiwanych wyników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego, na 3 poziomach, dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem, ilość uwzględniająca ważność fiolki na opakowaniu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Liniowość dla wybranych podstawowych parametrów: WBC do 400 x10^3 lub WBC do 300x10^3. RBC do 8,0x10^6 lub RBC do 7,0 x10^6 PLT do 4000x10^ lub PLT do 3000x10^3 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane liniowości dla wybranych parametrów dotyczyły próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Możliwość wydruku wyników wraz z histogramami oraz skatergramami | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny przesył wyników do sieci informatycznej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie i menu w języku polskim (Zamawiający dopuszcza aby oprogramowanie w obu analizatorach było w języku angielskim a instrukcja obsługi w języku polskim) (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które posiadają menu w języku angielskim, jednak w postaci jasnych i przejrzystych w interpretacji ikon oraz posiadają wbudowaną instrukcję w języku polskim) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator umożliwia oddzielną analizę próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów, zapewniając wiarygodny i dokładny pomiar WBC. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Certyfikat CE dla analizatorów i odczynników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator wykonuje różnicowanie leukocytów na poszczególne populacje od wartości leukocytozy (maksymalnie 1500/ul) (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których w przypadku niskiej leukocytozy i braku rozdziału na poszczególne populacje istnieje możliwość powtórzenia próbki w trybie L-WBC Mode dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica (zamawiający ma na myśli komputery sterujące pracą aparatów) wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny każdego analizatora) Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprzyrządowanie komputerowe tzn. (komputer z oprogramowaniem kompatybilny z analizatorem, klawiatura, drukarka zewnętrza podłączona do analizatora, ekran, myszka, czytnik kodów zgodnie (zgodnie z punktem 39 powyżej) - dla każdego z analizatorów, UPS z możliwością instalowania oprogramowań będącego własnością Zamawiającego do każdego z analizatorów (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które są wyposażone w komputery sterujące, w których jednak nie ma możliwości instalowania przez Użytkownika dowolnych dodatkowych oprogramowań), | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa serwisowa (naprawy, przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta, części zamienne, dojazd do napraw i przeglądów) przez cały okres trwania umowy - w ramach zaoferowanej wartości brutto | TAK | TAK/NIE* |
|  | W ramach zaoferowanej wartości brutto instalacja, uruchomienie analizatorów, szkolenie personelu z obsługi analizatorów oraz interpretacji wyników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: | Podać wymagane informacje: | nazwa firmy: ………………… Adres …………………... Tel ………………..… Fax …………………… e-mail: …………………… |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 2 -8, 10-15, 17-20, 22-25, 27, 31, 36, 38)

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 (za wyjątkiem punktu 3 i 31, gdzie udzielenie zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów)

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Pakiet 3:  Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek  wraz z najmem analizatora

ZAUTOMATYZOWANY  SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY NA ŻELACH AGAROZOWYCH.

W   ILOŚCI   1  SZTUKI

| Lokalizacja Medyków 14 |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| MODEL/TYP |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| STAN | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. |  | Opis parametru, funkcji |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 2016 rok, po autoryzowanym, gruntownym przeglądzie technicznym) |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 2 | System do elektroforezy działający automatycznie: -aplikacja próbki na żel -rozdział -utrwalanie -barwienie -odbarwianie -suszenie płytki |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 3 | Aparat wykonuje następujące oznaczenia: -proteinogram -immunofiksacja, białko Bence-Jonesa -prążki oligoklonalne |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 4 | Oznaczenie białka monoklonalnego w klasach IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, wolne kappa i wolne lambda w surowicy i w moczu |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 5 | Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą bez immunoblotingu lub z immunoblotingiem z zastosowaniem dwóch przeciwciał |  | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 6 | Wszystkie odczynniki podstawowe, materiały kontrolne oraz odczynniki niezbędne do wykonania wyżej wymienionych badań nie mogą zawierać takich substancji jak : kwas octowy i metanol |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 7 | Aparat wykonuje rozdziały elektroforetyczne białek surowicy krwi wykorzystując materiał natywny bez obróbki wstępnej |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 8 | Odczynniki do proteinogramu – Zamawiający wymaga zestawy umożliwiające wykonanie rozdziału elektroforetycznego białek w następujących seriach: -nie więcej niż 16 próbek – 50 % -nie więcej niż 32 próbki – 50 % |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 9 | Odczynniki do immunofiksacji – Zamawiający wymaga zestawy umożliwiające wykonanie immunofiksacji w następujących seriach: -nie mniej niż 2 próbki – 70% -nie więcej niż 4 próbki – 30% |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 10 | Odczynniki do prążków oligoklonalnych powinny umożliwiać wykonanie: - do 6 oznaczeń jednocześnie |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 11 | Dostarczenie odczynnika odbiałczającego wykorzystywanego do identyfikacji krioglobulin (jeżeli jest wymagany w metodzie) |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 12 | Instrukcja obsługi aparatu w j. polskim |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 13 | Karty charakterystyki substancji i ulotki do odczynników bezwzględnie w j. polskim |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 14 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna 2 razy w roku na koszt wydzierżawiającego |  | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Warunki graniczne systemu do skanowania i interpretacji żelu. |  |  |  |  |
| 15 | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym, komputer zewnętrzny PC (zgodnie z punktem 17 poniżej), drukarka, UPS , z możliwością instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 17 poniżej. Zamawiający wymaga tego samego komputera do sterowania urządzeniem skanującym, aparatem oraz na którym ma być wygrane oprogramowanie baza danych i system informatyczny wskazany w punkcie 17 poniżej |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 16 | Obsługa serwisowa, przegląd techniczny (zgodnie z zaleceniami producenta), szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy w ramach zaoferowanej wartości brutto |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 17 | Zapewnienie podłączenia dostarczonego analizatora do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorem a systemem LIS. - Podłączy analizator do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorem dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny analizatora) Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 18 | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora ( o ile jest wymagane). |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 19 | Automatyczne skanowanie całej płytki przy użyciu densytometru |  | TAK/NIE* |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 20 | Tworzenie bazy danych pacjentów – wykresy i rozdziały |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 21 | Czas skanowania żelu maksymalnie 2 min. |  | TAK/NIE* |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 22 | Prezentacja wyników za pomocą wykresów, obrazu zeskanowanego, stężenia TP, frakcji (wartości procentowe, stosunek albumin do globulin ). Informacje zawarte w liście roboczej zawierają dane demograficzne pacjenta. |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 23 | Aparat oblicza w sposób pół ilościowy białko z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne) |  | TAK/NIE* |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 24 | Aparat posiada funkcję porównanie rozdziałów tego samego pacjenta |  | TAK/NIE* |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 25 | Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne poziom Normalny i Patologiczny, wykonywana 2 razy w tygodniu na obu poziomach |  | TAK |  | TAK/NIE* |
| 26 | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: |  | Podać wymagane informacje: |  | nazwa firmy: …………………… Adres …………………... Tel ………………..… Fax …………………… e-mail: …………………… |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 2-5, 7-10, 19, 21-24)

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie  spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Pakiet 4: Odczynniki laboratoryjne do oznaczania przeciwciał metodą ELISA i IFA  wraz z najmem analizatora

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ  METODĄ ELISA

(ANALIZATOR DO METODY ELISA Z PŁUCZKĄ DO  MIKROPŁYTEK

PÓŁAUTOMATU DO TESTÓW PASKOWYCH  ORAZ MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO)

W ILOŚCI 1 KPL.

| (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR DO METODY ELISA WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ PŁUCZKĄ | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |
| STAN (nowy czy używany) | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. | Opis parametru, funkcji |  |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANALIZATOR DO METODY ELISA |  |  |  |
|  |  | Analizator fabrycznie nowy, rok prod min. 2017 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Grzebień płuczący 1 dołkowy z kanałem dyspersyjnym i aspiracyjnym | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zakres dozowania buforu 50 – 600 ul | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Ilość cykli 2-8 | TAK |  | TAK/NIE* Podać ilość cykli …..…. |
|  |  | Wolumen resztkowy < 2 ul | TAK |  | TAK/NIE* Podać wolumen resztkowy ………… |
|  |  | Moczenie w zakresie 0 – 10 sek | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Dołączony zbiornik na odpady oraz bufory 2x1l | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zakres pracy od 5-42 stopni Celcjusza | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Końcówki jednorazowe | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Końcówki dla odczynników typu 300 ul (5-200 ul) | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Końcówki dla próbek typu 300 ul (5-200 ul) | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Maksymalne rozcieńczenie 1:100 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość rozcieńczenia seryjnego | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Pojemność (liczba próbek) do 32 na bieg | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Ilość metodyk: bez ograniczeń | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Przetwarzane testy ilościowe i jakościowe | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Raport o stanie aparatu w formie dziennika zdarzeń i błędów | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Wymagana ochrona hasłem | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość korekcji krzywej | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość przechowywania wyników i zapisu krzywej | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Liczba płytek 1 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH |  |  |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość samodzielnej pracy | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Wbudowany mechanizm kołyszący | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Załadowanie pierwotne do 30 testów paskowych | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | W pełni zautomatyzowany pobór odczynników | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zauomatyczne dozowanie i aspiracja odczynników | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Załączone kanistry na odczynniki i odpady | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |  |  |  |
| I. |  | Napięcie sieciowe |  |  |  |
|  |  | Moc wyjściowa 12V | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Napięcie100 do 240 V | TAK |  | TAK/NIE* |
| II. |  | Źródło światła UV: |  |  |  |
|  |  | Lampa diodowa typu LED | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Długość fali źródła światła 460 - 490 nm | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Żywotność 50 000 h | TAK |  | TAK/NIE* |
| III |  | Źródło światła przechodzącego |  |  |  |
|  |  | Lampa halogenowa | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Strumień świetlny 280 lm | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Żywotność 1000 h | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obszar świecenia 1,5 mm x 3,0 mm | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Epi-fluorescencyjny oświetlacz ze źródłem światła typu LED | TAK |  | TAK/NIE* |
| IV |  | Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |  |  |
| 1. |  | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny 450-490 nm/515nm | TAK |  | TAK/NIE* |
| 2. |  | Filtr rozpraszający 510 nm | TAK |  | TAK/NIE* |
| V |  | Elementy mechanizmu optycznego |  |  |  |
|  |  | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów manualne, minimum 4 pozycje | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 1 A-Plan 20 x / 0.45 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 2 A -Plan 40 x / 0. 65 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 3 A -Plan 100 x / 1,25 oil | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 4 A -Plan 10 x / 0. 25 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Okular PL 10 x/ 20 Br. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Tuba dwuokularowa, ergonomiczna 30˚ /20 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Podstawa |  |  |  |
|  |  | Podstawa na próbkę 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Mikroskop nowy lub używany data produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  |  | Odczynniki, materiały kontrolne i inne akcesoria potrzebne do wykonania badania - w zestawie | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Nieodpłatna kontrola zewnątrz laboratoryjna w zakresie oferowanych testów (2xw roku) wraz z opracowaniem wyników i certyfikatem | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | - Zestaw komputerowy (t.j. niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny analizatora) przeznaczony do obsługi: analizatora do testów ELISA, programu do odczytu testów do weryfikacji przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwwątrobowych, z podłączeniem do systemu informatycznego. Wykonawca zapewnia parametryzację, w tym także możliwość wydruku wyników. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | wykreślono | wykreślono |  | wykreślono |
|  |  | Przeglądy techniczne z częstością zalecaną przez producenta, szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna (np. w przypadku wątpliwości diagnostycznych – wykonanie dodatkowych, nieodpłatnych badań) w czasie trwania umowy w ramach zaoferowanej wartości brutto | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: | Podać wymagane informacje: |  | nazwa firmy: …………… Adres …………… Tel …………..… Fax …………..… e-mail: ……………. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: ANALIZATOR DO METODY ELISA pkt 2-6, 8, 10-12, 14, 16, 17, 19-21, PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH  4-7, MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY punkty: od II .1 do  II. 3; od III.1 do  III.5;  od IV.1 do  IV.2; od V.1 do V.6)

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Pakiet 6: Odczynniki  laboratoryjne do oznaczenia stężenia hormonów i markerów nowotworowych  wraz z najmem analizatorów

ANALIZATORA DO OZNACZANIA STĘŻENIA HORMONÓW I MARKERÓW NOWOTWOROWYCH

W ILOŚCI 2 SZTUKI

|  | ANALIZATOR I (o większej wydajności wskazanej w poz. 4 poniżej - lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II (o mniejszej wydajności wskazanej w poz. 5 poniżej - lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. | Opis parametru, funkcji |  |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W pełni zautomatyzowane analizatory do oznaczania stężenia hormonów, metodą chemiluminescencyjną LIA nowy - lub używany (rok produkcji nie starszy niż 2016, po autoryzowanym przeglądzie serwisowym, potwierdzonym protokołem), pełny automat z możliwością wykonywania badań w zakresie: markerów stanu zapalnego, czynników wzrostu, cukrzycy, markerów kardiologicznych, parametrów związanych z metabolizmem kości, markerów nowotworowych oraz markerów wzw. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Analizator z zastosowaniem technologii chemiluminescencji enzymatycznej lub elektrochemiluminescencji . | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Rodzaj próbki: surowica, osocze, mocz. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Analizator 1 o wydajności min.170/h ; maksimum 250/h. | TAK |  | TAK/NIE* Podać wydajność ……. |
|  |  | Analizator 2 o wydajności min. 85 ; maksimum 250/h. | TAK |  | TAK/NIE* Podać wydajność ……. |
|  |  | Jeden rodzaj odczynników do analizatorów tzn. zaoferowane odczynniki mogą być wykorzystane w jednym i drugim analizatorze. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Miejsce na próbki cito, które będą wykonywane bez konieczności wykonania próbek uprzednio zaprogramowanych do wykonania. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Detektory skrzepu i pęcherzyków powietrza w próbce. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Automatyczne podawanie statywów z probówkami bez konieczności pauzowania pracy analizatora. | TAK/NIE* |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Możliwość dokładania próbek, odczynników i materiałów jednorazowych bez przerywania pracy analizatorów (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów, gdzie możliwość dokładania odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut) | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Stałe monitorowanie ilości odczynników na pokładzie z dostępem do stanu każdego z nich. | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatorów. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Stabilność odczynników na pokładzie minimalnie 7 dni. | TAK |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Tor inkubacyjny utrzymany w temp. 37 st. C dla pełnej kontroli temperatury reakcji. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość rozcieńczenia próbki badanej na pokładzie analizatorów. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość śledzenia obiegu próbki w analizatorze. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość indywidualnego oznaczenia dowolnego hormonu bez zachowania kolejności numerycznej próbki badanej. | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Reagenty gotowe bezpośrednio do użycia. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 7 dni | TAK |  | TAK/NIE* Podać czas stabilności kalibracji …….. |
|  |  | Możliwość ciągłego dokładania próbek badanych w trakcie pracy. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Szybki czas uzyskiwania dziennej gotowości maksymalnie 30 minut | TAK |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Maksymalny czas wykonania badania w analizatorze maksymalnie 70 minut | TAK |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Analizator sygnalizuje potrzebę automatycznego mycia dziennego | TAK/NIE* |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Analizator sygnalizuje konieczność wykonania kalibracji oraz próbek dotyczących kontroli jakości. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zaoferowane analizatory wraz ze stacją wody (o ile jest to konieczne). | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Menu w języku polskim (Zamawiający dopuszcza zaoferowania analizatorów z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem (menu) w języku angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej i szczegółowej instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim). | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | System operacyjny zgodny z wymogami oferowanego urządzenia, wbudowany system kontroli jakości z możliwością tworzenia wykresów Levey-Jenningsa oraz dodatkowe oprzyrządowanie: komputer (zgodnie z punktem 28 poniżej), ekran, klawiatura, drukarka, UPS i myszka | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny każdego analizatora) Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Przeglądy techniczne z częstością zalecaną przez producenta, szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy w ramach zaoferowanej wartości brutto | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: | Podać wymagane informacje: |  | nazwa firmy: ………………… Adres …………………... Tel ………………..… Fax …………………… e-mail: …………………… |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 2-5, 8-13, 15, 21, 22, 24 )

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (nie dotyczy pozycji 13, 21, 22 zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów)

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Pakiet 7 : Paski do analizy ogólnej moczu  wraz z najmem aparatów do odczytu pasków

CZYTNIK PASKÓW DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU W ILOŚCI 2 SZTUKI.

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II (lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. | Opis parametru, funkcji |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytniki pasków do badania ogólnego moczu fabrycznie nowe lub używane (nie starsze niż wyprodukowane w 2017 roku, po gruntownym przeglądzie technicznym i konserwacji), w ilości 2 sztuk. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Półautomatyczny analizator moczu, wydajność analizatora min. 300 oznaczeń na godzinę. | TAK |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Paski 10 parametrowe fizyko – chemiczne: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, krew - pola testowe mocowane bez użycia kleju. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji o długim terminie przydatności do użycia, do zainstalowania w aparacie na czas jego używania. | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Pamięć ostatnich 1000 wyników pacjenta, pamięć 300 wyników kontroli jakości. | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne określanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji, np. przeprowadzania badania mikroskopowego. | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Analizator umożliwia wybór klarowności moczu. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Aparat posiada możliwość komunikacji z komputerem zewnętrznym i dwukierunkowej transmisji danych. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wpisywania wyników mikroskopowej oceny osadów moczu do wyniku w aparacie, dowolny wybór i układ parametrów na wydruku wyniku. (Zamawiający dopuszcza uznanie warunku za spełniony poprzez zaoferowanie analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy zestawu komputerowego sieci - zgodnie z warunkiem pkt. 19) | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca ponosi koszty transportu aparatu, jego instalacji i podłączenia do istniejącej sieci informatycznej. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Wraz z aparatem wykonawca dostarcza: czytnik kodów kreskowych, komputer (zgodnie z punktem 19 poniżej) z drukarką laserową (umożliwiający współpracę z funkcjonującym systemem informatycznym), UPS zapewniający pracę analizatora przez 20 min przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | W ramach zaoferowanej wartości brutto szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Przegląd i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca wskaże imiennie osobę do kontaktu w zakresie interpretacji wyników badań kontroli jakości i rozwiązywania spraw w zakresie możliwości diagnostycznych aparatu wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny każdego analizatora) Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: | Podać wymagane informacje: |  | nazwa firmy: …………………… Adres …………………... Tel ………………..… Fax …………………… e-mail: …………………… |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli:  2-6, 8-12  )

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (nie dotyczy pozycji 2,gdzie zaznaczenie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów)

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/36A/2018                                                                               Zmodyfikowany załącznik nr 6

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Dotyczy:  Pakiet 2:  Odczynniki laboratoryjne do hematologii 5 Diff  wraz z najmem analizatorów

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY 5 DIFF

W   ILOŚCI   2  SZTUKI

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |

| L.p. (analogicznie do zał. nr 5 do SIWZ) | Opis parametru, funkcji | Liczba punktów | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Wydajność min. 81 próbek na godzinę. | 100 i więcej próbek / godzinę - 10 pkt. 81-99 próbek/godzinę - 0 pkt. | Podać wydajność …… |
| 19. | Automatyczne powtórzenie próbki w przypadku wystąpienia błędu, alarmu itp. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 22. | Automatyczne flagowanie wyników patologicznych wraz z określeniem nasilenia ich występowania | TAK- 10 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 31. | Liniowość dla wybranych podstawowych parametrów: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane liniowości dla wybranych parametrów dotyczyły próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia | WBC do 400 x10^3= 2 pkt. WBC do 300x10^3= 1 pkt. | Podać liniowość ……. |
|  |  | RBC do 8,0x10^6=2 pkt. RBC do 7,0 x10^6 =1 pkt. | Podać liniowość ……. |
|  |  | PLT do 4000x10^ =2 pkt. PLT do 3000x10^3=1 pkt. | Podać liniowość ……. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Wszystkie Analizatory muszą spełniać wymagane parametry w tym samym zakresie tj. np. jeżeli w punkcie 3 jeden z Analizatorów ma wydajność 100 próbek na godzinę  a drugi ma możliwość wykonania 81 próbek na  godzinę  to Wykonawcy zostanie przyznana niższa punktacja tj. 0 punktów.

.................................................................................

Czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

DZP/381/36A/2018                                                                               Zmodyfikowany załącznik nr 6

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Dotyczy:  Pakiet 4: Odczynniki laboratoryjne do oznaczania przeciwciał metodą ELISA i IFA  wraz z najmem analizatora

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ  METODĄ ELISA

(ANALIZATOR DO METODY ELISA Z PŁUCZKĄ DO  MIKROPŁYTEK)

PÓŁAUTOMATU DO TESTÓW PASKOWYCH  ORAZ MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO

W ILOŚCI 1 KPL.

| (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR DO METODY ELISA WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ PŁUCZKĄ | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |
| STAN (nowy czy używany) | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. (analogicznie do zał. nr 5 do SIWZ) | Opis parametru, funkcji | Liczba punktów | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1. | Odczynniki, materiały kontrolne i inne akcesoria potrzebne do wykonania badania - w zestawie | TAK(w zestawie) – 10 pkt NIE (poza zestawem) – 5 pkt | TAK/NIE* |
| 2. | Nieodpłatna kontrola zewnątrz laboratoryjna w zakresie oferowanych testów (2xw roku) wraz z opracowaniem wyników i certyfikatem | TAK-10pkt NIE -0pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

.................................................................................

Czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................