DZP.381.135B.2023 Katowice 22.01.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

KRS: 0000049660

Księga rej.: 000000018597

KRS: 0000049660

Księgarej.: 000000018597

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.:Dostawa lampy zabiegowej – 4 szt. L

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE 1**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w 7 diod LED?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 3 moduły świetlne o średnicy 15 cm. Sama ilość diod jest zbyt małą informacją do dopuszczenia

**PYTANIE 2**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o natężeniu światła 80 000 lux?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 3**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w funkcję włączania oraz płynną

regulację natężenia światła za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy kopule lampy w zakresie 20-100%?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 4**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o obrocie czaszy wokół osi pionowej o 280

stopni?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 5**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o długości ramienia 95 cm co stanowi minimalną

różnicę?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 6**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o wgłębności oświetlenia (L1+L2) 120 cm?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 7**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której zasilacz zintegrowany jest z podstawą

jezdną?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 8**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o poborze mocy 32W?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 9**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę o stopniu ochrony IP20 oraz IP43?

**Odpowiedź:**

IP 20 – nie, IP43 mieści się w zakresie

**PYTANIE 10**

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, której kopuła ma okrągły kształt o średnicy 33

cm oraz wyposażona jest w 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły?



**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 11**

Załącznik nr 3 Wzór umowy

§ 5 ust. 1 lit. a-c

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na

zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**PYTANIE 12**

Załącznik nr 3 Wzór umowy

§ 5 ust. 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na

zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**PYTANIE 13**

Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą jak na zdj. poniżej oraz panelem z boku czaszy z diodami rozłożonymi jak na zdjęciu

**

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 14**

Czy Zamawiający dopuści lampę z emitującą białe światło poprzez diody: „białe ciepłe i „białe

zimne”

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 15**

Czy Zamawiający dopuści lampę w której osłona diod w czaszy wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne? Wyposażona w zintegrowaną uszczelkę zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 16**

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy wynoszącą 35cm x 34 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 17**

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną średnicą pola d10: 18 cm i 30 cm ?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 18**

Czy Zamawiający dopuści lampę z :

• Oprawę o współczynniku odwzorowania barw Ra 90.

• Oprawę o wgłębności oświetlenia (L1 +L2) - 1500 mm przy 20% oświetlenia ?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 19**

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy max 67 VA ?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 20**

Czy Zamawiający dopuści lampę z zasilaczem zintegrowanym z podstawą?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 21**

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 22**

Czy Zamawiający dopuści lampę o obrocie czaszy wokół osi pionowej – 330 stopni?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 23**

Czy Zamawiający dopuści lampę o długości ramienia lampy od osi czaszy 790 mm ?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 24**

Czy Zamawiający dopuści lampę o zakresie kątowej regulacji ramienia lampy 70 stopni?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 25**

Czy Zamawiający dopuści lampę bez stopnia ochrony IP systemu ramion ?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 26**

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze całkowitej 24 kg ?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 27**

Czy Zamawiający dopuści lampę bez możliwości wymiany modułów świetlnych za pomocą

dedykowanego narzędzia ?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 28**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 29**

(dot. Lp. 1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt wyprodukowany w bieżącym, tj. 2024 roku.

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 30**

(dot. Lp.4) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową składającą się z 6 modułów świetlnych o średnicy 99 mm rozmieszczonych równomiernie w czaszy o kształcie wieloboku? Rozwiązanie konstrukcyjne nie mające wpływu na użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 31**

(dot. Lp. 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 25 000 – 100 000 lux co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego (regulacja płynna- nie stopniowa)

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 32**

(dot. Lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową w której regulacja natężenia światła odbywa się za pomocą pokrętła umieszczonego na ramieniu lampy co nie wpływa na jej funkcjonalność?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 33**

(dot. Lp. 10) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową nie wyposażoną w membranowy panel sterowania w której funkcję włączenia/wyłączenia dokonuje się za pomocą przycisku, a funkcję zmiany wartości natężenia za pomocą pokrętła na ramionach przy czaszy lampy? Rozwiązanie lepsze umożliwiające płynną regulację natężenia wymusza inne sterowanie.

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 34**

(dot. Lp. 13) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z możliwością wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia po otworzeniu obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są moduły (o ile ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta, który oferujemy. Dział aparatury nie musi poświęcać czasu na wykonanie napraw.

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 35**

(dot. Lp. 17) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z ramieniem o długości 762 mm? Takie rozwiązanie jest stabilniejsze

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 36**

(dot. Lp. 19) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową bez uchwytu do prowadzenia na statywie? Dodatkowe uchwyty wymagają dodatkowej pracy w postaci wyczyszczenia produktu (dodatkowe zakamarki) Statyw lampy podobnie jak w stojaku do kroplówek jest wystarczający do przemieszczania lampy

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 37**

(dot. Lp. 23) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której zasilacz zintegrowany jest z podstawą jezdną? Rozwiązanie minimalnie lepsze – dzięki integracji z podstawą uzyskuje się większą stabilność lampy poprzez przeniesienie ciężaru zasilacza w punkt podstawy

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 38**

(dot. Lp. 24) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o poborze mocy 28 W? Nie ma większego wpływu na koszty użytkowania a mocniejsze zasilanie jest związane z koniecznością uzyskania właściwych poziomów natężenia oświetlenia.

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 39**

(dot. Lp. 27,28) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową o konstrukcji wykonanej z aluminium i szkła bezpiecznego z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, zapobiegająca dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas czyszczenia i dezynfekcji? Co jest rozwiązaniem tożsamym mającym na celu utrzymanie czystości i bezpieczeństwa produktu

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 40**

(dot. Lp. 30) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową o wymiarach czaszy: 335 mm x 298 mm? Wymiary nieznacznie odbiegają od oczekiwanych. Nie ma to wpływu na użytkowanie.

 

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 41**

**Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ**

(dot. § 4 ust. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych w przypadku naprawy niewymagającej użycia części oraz do 15 dni roboczych w przypadku naprawy, która wymaga sprowadzenia części z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 42**

**Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ**

(dot. § 4 ust. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymagalności dostarczenia sprzętu zastępczego po przedłużającej się naprawie trwającej dłużej niż 15 dni roboczych

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 43**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 4 lampę składającą się z trzech reflektorów wg poniższego zdjęcia?



**Odpowiedź:**

Nie, brak informacji o średnicy

**PYTANIE 44**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w lp. 6 temperaturę barwową dla lampy 4500 K.

**Odpowiedź:**

4500K mieści się w zakresie podanym w pkt. 6

**PYTANIE 45**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 8 oraz lp. 9 regulację natężenia światła od 5% do 100% bezstopniowo wg poniższego zdjęcia?



**Odpowiedź:**

Płynna regulacja została dopuszczona w innych pytaniach .

Ze zdjęcia nie można wywnioskować o co dokładnie pyta Wykonawca

**PYTANIE 46**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w lp. 20 średnicę pola świetlnego d10- 24/13 cm, d50- 33/17 cm?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 47**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 16 wysokość lampy wraz z ramieniem i czaszą 2350 mm?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 48**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 21. głębie oświetlenia 117 cm (at 20 %), 71 cm (at 60 %)?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 49**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 22 zasilanie 100-240 Vac - 50/60 Hz

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 50**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 23 zasilacz zintegrowany w szarych w szarym uchwycie wg poniższego rysunek- poz. 8-9



**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 51**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 24 pobór mocy źródeł światła 24Vdc?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 52**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 26 stopień ochrony IP 40?

**Odpowiedź:**

Dla czaszy czy ramion? jeśli dla obu to tak, dopuści

**PYTANIE 53**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 29 wagę całkowitą lampy 27,13 kg?

**Odpowiedź:**

Tak

**PYTANIE 54**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w lp. 30 wymiary czaszy 50 cm?

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 55**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuję dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji, szkolenia oraz podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego bez obecności Wykonawcy? Warto zauważyć, że lampy nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie

dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu

**Odpowiedź:**

Nie

**PYTANIE 56**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych, serwisu oraz konserwacji. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź:**

Nie, przeglądy mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli sa niepotrzebne to ich nie ma z wyjątkiem jednego przeglądu na koniec umowy

**PYTANIE 57**

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie zapisu w umowie paragraf § 4 pkt. 2 ,,odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Lampy niewynikające z winy Zamawiającego, w tym będące wynikiem eksploatacyjnego zużycia Lampy lub jej części’’. Zapis w umowie jest zbyt ogólnikowy i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jakich wymaga części eksploatacyjnych i w jakich ilościach.

**Odpowiedź:**

Wykonawca sprzedający sprzęt doskonale wie jakie części się zużywają . Wg wiedzy Zamawiającego w przypadku lamp będą to moduły światła.

**UWAGA**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SWZ ( Wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia)**

**Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ w załączeniu.**

**Zamawiający:**

**przesuwa termin składania ofert z dnia 25.01.2024 r. godz. 10:00 na dzień 26.01.2024 r. godz. 10:00**

**oraz**

**przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 25.01.2024 r. godz. 10:30 na dzień 26.01.2024r godz. 10:30**

**Termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 24.02.2024r.**