DZP/381/116A/2020                                                                                       zmodyfikowany Załącznik nr  4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi  (2 komplety)

(1 komplet = 1 stacja dokująca wraz z min. 8 pompami strzykawkowymi)

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja dokująca: |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Stacja dokująca z zatrzaskowym mocowaniem pompy w stacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stacja dokująca ze statywem transportowym z możliwością umieszczenia w niej min. 8 pomp | TAK | TAK/NIE* …………… podać ilość |
|  | Wspólne zasilanie pomp ze stacji dokującej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowanie pomp natychmiast po podłączeniu do stacji dokującej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa strzykawkowa: |  |  |
|  | Min. 8 pomp (ilość adekwatna do miejsc na stacji dokującej) | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą. Nie dopuszcza się zasilania pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 32 (Zamawiający dopuszcza pompę z zabezpieczeniem pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 22) (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki IP 24) | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do min. 90% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin | TAK | TAK/NIE* …………. podać |
|  | Niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. | TAK Podać opis | TAK/NIE* ………. Podać opis |
|  | Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Manualne mocowanie strzykawki w pompie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z ustawianiem parametrów infuzji za pomocą ekranu dotykowego) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami (Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne, gdzie komunikacja z systemem zarządzania infuzją jest realizowany przez stacje dokujące za pomocą portu Ethernet lub Wi-Fi, a komunikacja pomiędzy pompami za pomocą optodiody) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciężar urządzenia nie więcej niż 2,5 kg | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² (Zamawiający dopuszcza duży czytelny wyświetlacz wbudowany w pompę z szerokim kątem widzenia o wymiarach 70x35 mm) (Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o bardzo dobrej czytelności oraz widoczności z daleka i pod kątami, o przekątnej 7,7 cm i powierzchni 25,53 cm²) | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 5000 zapisów/lub 1rok (Zamawiający dopuszcza pompy z rejestrem pozwalającym na przechowywanie rejestru m.in. 2000 pełnych infuzji z datą i czasem każdego ze zdarzeń, co umożliwia zapis kilkunastu tysięcy zdarzeń) | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji (Zmawiający dopuszcza pompę z rejestrem 24 godzinnym, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zastosowanie strzykawek różnych producentów o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru, co najmniej 14 różnych modeli i minimum 39 objętości skalibrowanych strzykawek (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością wyboru, co najmniej 10 różnych modeli i minimum 30 objętości skalibrowanych strzykawek) | TAK | TAK/NIE* ………… podać poszczególne ilości i typy |
|  | Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Objętość infuzji w zakresie min. od 0,1 do 9990 ml (Zamawiający dopuszcza pompę z objętością infuzji w zakresie min. od 0,1 do 999 ml) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dozowanie w jednostkach w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach w stosunku do masy ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z możliwością wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością ( na zasadzie kontynuowania infuzji na podstawie poprzednich parametrów ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bolus w funkcji automatycznej z prędkością podaży w zakresie min .10-1200 ml/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja KVO utrzymania drożności żyły z możliwością jej wyłączenia w zakresie min. od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wypełnienia drenu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK | TAK/NIE* ………….. podać opis |
|  | Biblioteka dla minimum 2500 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku (Zamawiający dopuszcza bibliotekę leków z 19 profilami do 150 leków w profilu, stężenia leku, jednostki podaży infuzji , prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa, jednostki dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa) (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 45 jednostek dawkowania (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród 10 jednostek dawkowania) | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie min. od 200g do 250kg (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie min. od 250g do 350kg) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 5 znaków z dużymi literami | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji) (Zamawiający dopuszcza pompę z możliwością ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 900 mmHg) (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z trybem programowania ciśnienia w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy: - Typ i objętość zastosowanej strzykawki - Informacja o trwaniu infuzji - Informacja o wstrzymaniu infuzji - Informacja o trybie KVO - Informacja o nazwie leku - Informacja o stężeniu leku - Informacja o szybkości podaży leku - Informacja o dawce podaży leku - Informacja o objętości do podania - Informacja o objętości podanej - Czas pozostały do końca infuzji - Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji - Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji - Ikona stanu naładowania baterii - Nazwa profilu | TAK | TAK/NIE* ………… podać |
|  | Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z funkcją Stand-By w zakresie od 1 min do 99 godzin 59 minut) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szeroki zakres monitorowania różnych alarmów z sygnalizacją świetlną i regulowaną sygnalizacją dźwiękową | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm bliskiego końca infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie min. od 0,1 do 5% objętości strzykawki (Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe z alarmem końca infuzji programowanym na podstawie czasu i ile go zostało bez programowania alarmu na podstawie pozostałej objętości w strzykawce.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm niewłaściwego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozładowania baterii – na min. 30 minut przed jej wyczerpaniem (Zamawiający dopuszcza pompą z 3 priorytetami alarmu akumulatora średni – wstępne rozładowanie, wysoki – bardzo niski poziom naładowania , wysoki- alarm rozładowania akumulatora z czasem do rozładowania 5min) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozładowania baterii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | Zgodnie z zaoferowanym w formularzu ofertowym |
|  | - Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.