DZP/381/116A/2018

zmodyfikowany Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

angiograf dwupłaszczyznowy

Producent: ………………………………(wypełnić)

Nazwa/typ: ………………………………(wypełnić)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat i wyposażenie nowe, nie używane i nie regenerowane. Rok produkcji 2018. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Możliwość wykonywania pełnego zakresu badań naczyniowych obejmujących: - naczynia obwodowe; - naczynia klatki piersiowej; - naczynia brzuszne; - naczynia mózgowe | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Instalacja całości wyposażenia w sali zabiegowej zapewniająca pełną funkcjonalność oferowanej aparatury. | TAK | Tak/Nie* |
| II. | Parametry techniczne i funkcjonalne płaszczyzny podłogowej angiografu |  |  |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy (za głową i co najmniej z jednego boku głowy), podczas pracy z płaszczyzną 1. | TAK, Podać | Podać: ………….. |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu/pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Tryb angiografii rotacyjnej | TAK | Tak/Nie* |
|  | Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole, minimum 120cm | TAK. Podać zakres w cm | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 222º. | TAK. Podać zakres w obu kierunkach [°] | Podać: ………….. |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 95°. | TAK. Podać zakres w obu kierunkach [°] | Podać: ………….. |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 15°/s. | TAK. Podać [°/s] | Podać: ………….. |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 15°/s. | TAK. Podać [°/s] | Podać: ………….. |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 40°/s. | TAK. Podać [°/s] | Podać: ………….. |
|  | Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 55 pozycji. | TAK. Podać | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej i sterowni. | TAK | Tak/Nie* |
|  | System antykolizyjny min. 2 systemy | TAK. Podać | Podać: ………….. Programowy (softwerowy) - 0pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 5 pkt Pojemnościowy (bezdotykowy) - 10pkt |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, odległość cyfrowego detektora od lampy RTG) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Automatyczny, elektroniczny bez ingerencji obsługi, obrót obrazu dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (bez mechanicznego obrotu detektora) | TAK/NIE | Tak/Nie* TAK-5pkt NIE – 0pkt |
|  | Ustawianie statywu do pozycji z boku pacjenta. | TAK | Tak/Nie* |
| III | Parametry techniczne i funkcjonalne płaszczyzny sufitowej angiografu |  |  |
|  | Płaszczyzna sufitowa angiografu | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pozycjoner umożliwiających wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania (przesuwania) pacjenta na stole - minimum 180 cm. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Zakres odległości SID minimum 95cm - 119cm | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Zakres projekcji LAO nie mniej niż 0°- 90° | TAK. Podać [°] | Podać: ………….. |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD nie mniej niż (+45°) - (-45°) | TAK. Podać [°] | Podać: ………….. |
|  | Maksymalna szybkość ruchu LAO/RAO ramienia C przy zmianie angulacji, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta, nie mniej niż 8°/s. | TAK. Podać [°/s] | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna szybkość ruchu CRAN/CAUD ramienia C przy zmianie angulacji, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta, nie mniej niż 8°/s. | TAK. Podać [°/s] | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna szybkość zmian położenia wzdłużnego statywu/pozycjonera na suficie, w obszarze badania, nie mniej niż 6 cm/s. | TAK. Podać [cm/s] | Podać: ………….. |
|  | Automatyczne ustawianie statywu/pozycjonera (angulacje statywu/pozycjonera, i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Silnikowy odjazd do pozycji parkingowej. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji do badań kończynowych | TAK | Tak/Nie* |
|  | Wykonywanie angiografii jednopłaszczyznowej z użyciem tylko statywu/pozycjonera dodatkowego. | TAK | Tak/Nie* |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta oraz drugim ramieniem. | TAK. Podać | Podać: ………….. Programowy (softwerowy) - 0pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 5 pkt Pojemnościowy (bezdotykowy) - 10pkt |
| IV. | STÓŁ PACJENTA |  |  |
|  | Nazwa i typ stołu pacjenta | TAK, podać | Podać: ………….. |
|  | Stół zabiegowy kolumnowy zakotwiczony w podłodze dedykowany do badań obwodowych i neurologicznych z wycięciem profilowym na głowę pacjenta. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta nie mniejszy niż 120 cm | TAK, podać | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta nie mniejszy niż ±14 cm od pozycji środkowej– pływający ruch blatu stołu | TAK | Tak/Nie* |
|  | Obrót stołu wokół własnej osi min. +/- 90° | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pochylanie blatu stołu w osi długiej +/_ 15° | TAK | Tak/Nie* |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do regulacji wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż od 85 do 105 cm | TAK | Tak/Nie* |
|  | Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm | TAK, podać | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al | TAK, podać | Podać: ………….. Wartość min. - 10 pkt, wartość max-0 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Nośność stołu nie mniejsza niż 200 kg, w każdej pozycji wzdłużnej stołu | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu | TAK | Tak/Nie* |
|  | Wymagane akcesoria: - materac przystosowujący się do ciała pacjenta, równomiernym rozprowadzeniem ciśnienia i samoczynnym powrotem do stanu pierwotnego po opuszczeniu przez pacjenta z podgłówekiem specjalnie uformowany pod kątem stosowania akcesoriów do badań neurologicznych i zapewnia pełny dostęp do głowy pacjenta. -Klin do badań neurologicznych służący do układania głowy pacjenta w izocentrum pola obrazowania podczas badań radiologicznych mózgu. - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, - podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), - Zagłówek neurologiczny służy do pozycjonowania i unieruchamiania głowy w celu poprawy wygody pacjenta w czasie badania oraz jakości obrazu. - statyw na płyny infuzyjne | TAK | Tak/Nie* |
|  | Stół zabiegowy wyposażony w nakładkę (dwuczęściowa): wspomagającą zabiegi wewnątrznaczyniowe z dostępu udowego - Przeznaczona do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej na malformacjach i tętniakach mózgowych, implantacji stentgraftów i stentów wewnątrznaczyniowych - Pozwala na uporządkowanie narzędzi operacyjnych i sprzętu zabiegowego - Regulacja pozwalająca na stosowanie niezależnie od wieku i wzrostu pacjenta - Waga max- 2 kg; obciążenie max. 0,4 kg – przedniej części blatu, szerokość max. 710 mm, długość całkowita max. 1910 mm | TAK | Tak/Nie* |
| V. | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |  |  |
|  | Moc nie mniejsza niż 70kW. | TAK. Podać [kW] | Podać: ………….. |
|  | Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 1,2 ms. | TAK. Podać [ms] | Podać: ………….. |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą bez ograniczeń czasowych) nie mniej niż 2000W. | TAK. Podać [W] | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Włącznik ekspozycji w sali badań w technologii kablowej. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Wyłącznik ekspozycji (do zdjęć) w sterowni. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii na monitorze obrazowym od momentu restartu systemu komputerowego i generatora z zachowaniem możliwości zmiany geometrii ramienia C oraz ustawień stołu - nie dłuższy niż 120 sek. (w przypadku braku funkcjonalności podać czas uzyskania obrazu po wyłączeniu i ponownym włączeniu systemu angiografu) | TAK, podać | Podać: ………….. |
| VI. | LAMPY RTG 2 szt. |  |  |
|  | Ilość ognisk lampy minimum 2. | TAK. Podać | Podać: ………….. 2 ogniska – 1 pkt 3 ogniska – 5 pkt |
|  | Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0mm. | TAK. Podać [mm] | Podać: ………….. |
|  | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm. | TAK. Podać [mm] | Podać: ………….. |
|  | Pojemność anody nie mniejsza niż 3,0 MHU. | TAK. Podać [MHU] | Podać: ………….. |
|  | Pojemność kołpaka nie mniej niż 2,9 MHU. | TAK. Podać [MHU] | Podać: ………….. |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą bez ograniczeń czasowych) nie mniej niż 2200W. | TAK. Podać [W] | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu | TAK/NIE | Tak/Nie* TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Szybkość obrotów anody. | Podać [obr./min] | Podać: ………….. Wartość największa 5 pkt najmniejsza 0 pkt pozostałe proporcjonalnie |
|  | Przysłona prostokątna dla obu lamp | TAK | Tak/Nie* |
|  | Możliwość ustawienia przesłon prostokątnych bez promieniowania | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | TAK | Tak/Nie* |
|  | Włączanie i wyłączanie fluoroskopii pulsacyjnej siatką. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej. | TAK | Tak/Nie* |
| VII. | DETEKTOR DLA PŁASZCZYZNY PODŁOGOWEJ |  |  |
|  | Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30 x 40cm w trybie obrazowania 30-38 cm -spełniający wymóg prawny Rozporządzenia Min. Zdrowia z 22.11.2013 wraz z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009;11,1 | TAK. Podać [cm] | Podać: ………….. |
|  | Wielkość pixela w detektorze ≤220 µm. | TAK. Podać [µm] | Podać: ………….. Wartość max -0 pkt, wartość min – 5pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 3 | TAK. Podać | Podać: ………….. Wartość max - 5 pkt wartość min – 0 pkt. pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Częstotliwość Nyquista [lp/mm] | TAK, Podać | Podać: ………….. Wartość max - 5 pkt. wartość min - 0 pkt. pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | DQE (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70%. | TAK. Podać [%] | Podać: ………….. |
| VIII | DETEKTOR DLA PŁASZCZYZNY SUFITOWEJ |  |  |
|  | Detektor cyfrowy o przekątnej minimum 30cm. | TAK. Podać [cm] | Podać: ………….. |
|  | Wielkość pixela w detektorze ≤220 µm. | TAK. Podać [µm] | Podać: ………….. Wartość max -0 pkt, wartość min –5 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 3. | TAK. Podać | Podać: ………….. Wartość max - 5 pkt. wartość min – 0 pkt. pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | DQE (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70%. | TAK. Podać [%] | Podać: ………….. |
| IX. | Archiwizacja danych. System cyfrowy. Postprocessing |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna dla płaszczyzny podłogowej nie mniejsza niż 1400x1400. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Matryca akwizycyjna dla płaszczyzny podsufitowej nie mniejsza niż 1024x1024. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Matryca prezentacyjna dla obu płaszczyzn nie mniejsza niż 960x960. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Zapis obrazów na twardym dysku w matrycy nie mniejszej niż 1024x1024 | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Głębokość przetwarzania i archiwizacji na dysku twardym w systemie cyfrowym nie mniejsza niż 10 bitów. | TAK. Podać [bit] | Podać: ………….. |
|  | Akwizycja obrazów z szybkością 30 obrazów/s przy akwizycji rotacyjnej. | TAK. Podać [obraz/s] | Podać: ………….. |
|  | Akwizycja obrazów z szybkością min. 25 obrazów/s przy akwizycji rotacyjnej dla obrazowania trój-wymiarowego tkanek miękkich | TAK. Podać [obraz/s] | Podać: ………….. Wartość max - 5 pkt, wartość min –0 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Pamięć obrazów na dysku twardym nie miej niż 50000 obrazów w matrycy 1024x1024x10bit bez kompresji stratnej. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min 7,5-30,0 pulsów/s. | TAK. Podać [puls/s] | Podać: ………….. |
|  | Filtracja danych obrazowych przez system cyfrowy w tyrbie on-line | TAK | Tak/Nie* |
|  | Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii minimum 10s | TAK. Podać [s] | Podać: ………….. |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/sekundę. | TAK. Podać [obraz/s] | Podać: ………….. |
|  | Funkcja "zamrożenia" ostatniego obrazu (LIH - Last image hold) | TAK | Tak/Nie* |
|  | DSA online i offline | TAK | Tak/Nie* |
|  | Angiografia rotacyjna umożliwiająca rekonstrukcje 3D wysoko i niskokontrastowe | TAK | Tak/Nie* |
|  | Ustawianie położenia przysłony prostokątnej i opcjonalne ustawienie położenia przesłony półprzepuszczalnej znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK | Tak/Nie* |
|  | Automatyczny pixelshift | TAK | Tak/Nie* |
|  | Funkcja Roadmap 2D | TAK | Tak/Nie* |
|  | Powiększenie w postprocessing’u | TAK | Tak/Nie* |
|  | Jednoczesna prezentacja on-line obrazów z subtrakcją i bez subtrakcji na monitorze min. 56” w sali badań | TAK | Tak/Nie* |
|  | Angiografia rotacyjna dwufazowa | TAK | Tak/Nie* |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | TAK | Tak/Nie* |
|  | Tryby wykonywania angiografii peryferyjnej: A. Płynny, zmotoryzowany i bezdrganiowy przesuw stołu lub statywu z regulowaną szybkością przesuwu z możliwością ingerencji operatora śledzącego przepływ kontrastu w trakcie wykonywanego badania, B. Skokowy i zmotoryzowany przesuw statywu z możliwością ingerencji operatora śledzącego przepływ kontrastu, C. Inny. | TAK. Podać | Podać: ………….. A – 10 pkt; B – 5 pkt; C – 0 pkt |
|  | Analiza zwężeń naczyń obwodowych w obrazach dwuwymiarowych z możliwością: - Automatycznego rozpoznawania kształtów zwężenia, - Określanie stopnia zwężenia, - Automatyczna i manualna kalibracja, - Pomiary odległości. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego (lub na monitorze obrazowym) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w Sali badań (lub na monitorze obrazowym) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK | Tak/Nie* |
|  | Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R w standardzie DICOM 3.0 z automatycznym dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | TAK | Tak/Nie* |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali zabiegowej. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie: Dicom 3.0 - Dicom Send, Query/Retriev, Worklist, Dicom MPPS, Print. | TAK | Tak/Nie* |
| X. | TOR WIZYJNY ANGIOGRAFU |  |  |
|  | Monitor min. 56”w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie lub za pomocą sterownika. | TAK podać | Podać: ………….. |
|  | Możliwość podziału monitora min. 56” na minimum 8 niezależnych pól. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Sektorowy system zasilania monitora min. 56”– co najmniej 2 sektory. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Predefiniowanie podziału monitora min. 56” – minimum 10 opcji. | TAK. Podać | Podać: ………….. |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (z możliwością wyświetlania dla obrazów czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych) o przekątnej minimum 19” | TAK | Tak/Nie* |
| XI. | STACJA ROBOCZA DO OBRÓBKI OBRAZU ( postprocessingu) |  |  |
|  | Monitor stacji postprocessingowej (minimum 19”, TFT, kolorowy) w sterowni. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift dla obrazów z DSA. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej w standardzie DICOM 3.0 bez względu na modalność. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Dicom 3.0 - Dicom Send, Query/Retrieve, Print. [integracja z systemami RIS/PACS Zamawiającego – dostawa wszystkich wymaganych licencji bezterminowych] | TAK | Tak/Nie* |
|  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach [min. jpg]. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej obrazów trójwymiarowych z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej obrazów trójwymiarowych z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Projekcja maksymalnej intensywności (maximum intensity projection - MIP). | TAK | Tak/Nie* |
|  | Multiplane routing (MPR) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Volume rendering technique (VRT) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Prezentacja obiektów w trójwymiarowej rekonstrukcji z cieniowaniem (surface shaded display - SSD) i możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem (transparency view). | TAK | Tak/Nie* |
|  | Możliwość różnicowania na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o zbliżonej gęstości lub prezentacji niskokontrastowego obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej wraz z wysokokontrastowym obiektem w rekonstrukcji trójwymiarowej na jednym obrazie (Dual Volume Display; Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK. Podać nazwę oferowanej opcji. | Podać: ………….. |
|  | Pomiary objętości na obrazie w rekonstrukcji trójwymiarowej | TAK | Tak/Nie* |
|  | Ilościowa analiza zwężeń naczyń w obrazach w rekonstrukcji trójwymiarowej, obejmująca automatyczne rozpoznawanie kształtów i określanie stopnia zwężenia. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pulpit do obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej w sterowni | TAK | Tak/Nie* |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) | TAK | Podać: ………….. Panel dotykowy – 5 pkt Inne rozwiązanie – 0 pkt |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów biopsji, drenaży i wertebroplastyki obejmujące min. Wyznaczanie ścieżki wkucia na obrazach typu CT uzyskiwanych z rekonstrukcji niskokontrastowej danych obrazowych z angiografii rotacyjnej ( typu XperGuide, Guide lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie do wspomagania embolizacji guzów obejmujące min. Automatyczną segmentację guza i wyznaczanie drogi dojścia ( typu Embolization Guidance, EmboGuide lub odpowiednio do nomenklatury Producenta) | TAK | Tak/Nie* |
| XII. | AKCESORIA I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem z zawieszeniem sufitowym | TAK | Tak/Nie* |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa, oraz sala konferencyjna | TAK | Tak/Nie* |
|  | System zasilania awaryjnego UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania ( zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii,ruchów stołu i statywu z zdefiniowanym powyżej czasie | TAK | Tak/Nie* |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała ( dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie. Interkom do komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Interkom do komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy ( kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w całości fartucha – 8 sztuki – ultralekkie Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w całości fartucha – 8 sztuk. Wieszak przewoźny na 10 szt. fartuchów Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołową o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku – 4 sztuki. Parawany ochronne min. 4 szt. | TAK | Tak/Nie* |
|  | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 20 dni wraz ze szkoleniem dla personelu w zakresie wykonywania testów podstawowych aparatów rtg (potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem). | TAK | Tak/Nie* |
|  | Zestaw fantomów służących do przeprowadzania podstawowych testów kontroli jakości aparatu rtg zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK | Tak/Nie* |
| XIV. | INNE |  |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy min. 24 miesięcy | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim ( 2 szt. wersja papierowa, 1 szt. wersja elektron.) dokumentacja serwisowa | TAK | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce | TAK | Tak/Nie* |
|  | Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta w okresie trwania gwarancji | TAK | Tak/Nie* |
|  | ### Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat, dostępność części zamiennych w sprzęcie IT 5 lat | TAK | Tak/Nie* |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii maks. 24 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK | Tak/Nie* |
|  | ### Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 48h bez konieczności sprowadzenia części zamiennych | TAK | Tak/Nie* |
|  | ### Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek. Szkolenie aplikacyjne lekarzy i techników radiologii. | TAK | Tak/Nie* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „ Parametry oferowanego przedmiotu dostawy ”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów (nie dotyczy pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE ocenianą jako 0 punktów)

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania