## Część 1
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 - Mikrocewnik, mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych, pętle do usuwania sprzętu z tętnic.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO - o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. - średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” - o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej - pokrycie hydrofilne na całej długości - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | szt. | 5
2 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem - wykonane w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi RTG - samorozprężalne, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - rozmiary 2,5-5,0mm co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm - możliwość repozycji po częściowym uwolnieniu. - dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem, który jest chemicznie związany z powierzchnią, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. - kompatybilne z mikrocewnikiem o śr. wewn. 0,69mm (0,027”) i długości przynajmniej 135 cm. | szt. | 20
3 | Mikrocewnik o długości całkowitej 153 cm lub 130 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018 lub 0,021, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker widoczne w skopii RTG, cewnik pokrywany hydrofilnie. Światło 0,021”, 0,027” na całej długości, | szt. | 40
4 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO - długości całkowitej 165cm. - średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. - odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm - dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika | szt. | 10
5 | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych - miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika - podwójnie zbrojony – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości - wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz - światło 0,017” ; 0,021” ; 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. - prosty, kształt J, 45˚, 90˚ | szt. | 50
6 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 20
7 | Spirale embolizacyjne wykonane ze stopu platyny - o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali - kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery - konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. - konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali - natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system mechaniczny. - dwa typy kształtu, o zmiennej sztywności. | szt. | 100
8 | Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji - o świetle wewnętrznym 0.068” lub 0.071” i długości roboczej 132 cm - maksymalna średnica zewnętrzna: 0.083” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.068” i 0.0855” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.071” - miękka, atraumatyczna, fazowana końcówka cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm | szt. | 20
9 | Mikrocewnik do dostarczania spiral i stentów O długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” o świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej o zmiennej geometrii splotu Różne kształty końcówek Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie Pokrycie hydrofilne | szt. | 40
10 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - o długości całkowitej 200 lub 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 i 10 cm - miękki, atraumatyczny - o średnicy 0,008” lub 0,010” lub 0,014” na całej długości - pokrycie hydrofilne w części dystalnej | szt. | 35
11 | Pętle do usuwania ciał obcych | szt. | 10
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 - Sprzęt do zabiegów endowaskularnych, neuroradiologicznych i obwodowych I
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikroprowadnik specjalny - średnica .010 i .014 in - rdzeń stalowo nitinolowy - dystalna część cieniująca - pokrycie hydrofilne na całej długości - kształtowalny koniec - specjalna konstrukcja zapewniająca transmisję siły skrętnej 1:1 | szt. | 120
2 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie, platynowe - trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas wyczepiania spirali 3-5 sekund - różne kształty i stopień sztywności, - o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka - średnice od 2 mm do 15 mm, długości od 1cm do 40cm | szt. | 50
3 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund | szt. | 10
4 | Mikrocewnik do stentów i spiral - zbrojony – oplot przeciwsobny, - polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, - o świetle wewnętrznym 0,017” 0,021” i 0,027” na całej długości - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, - teflonowe światło wewnętrzne, - pokrycie hydrofilne na zewnątrz, - kompatybilny z prowadnikiem 0.014” - proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach | szt. | 10
5 | Mikroprowadnik -średnica .010 i .014 in - rdzeń stalowo nitinolowy - dystalna część cieniująca - kształtowalny koniec o specjalnej konstrukcji zapewniającej transmisję siły skrętnej 1:1 | szt. | 20
6 | Cewnik prowadzący 8F balonowy | szt. | 10
7 | Urządzenie do mechanicznego usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych o średnicy 3, 4, 6 mm | szt. | 5
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 – Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych II
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Spirala embolizacyjna do tętniaków wewnątrzczaszkowych odczepiana elektrolitycznie - platynowa pokrywana hydrożelem lub niepokrywana. - trwale połączona, lecz odizolowana galwanicznie od popychacza - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali -czas odczepiania do 3 sekund – spirala z możliwością bezpiecznego repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka | szt. | 300
2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych - zbrojony, polerowany, atraumatyczny dystalny segment - możliwość kształtowania końcówki - różne typy cewników - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral w odległości 3 cm od siebie - zewnętrzne pokrycie hydrofilne na całej długości | szt. | 260
3 | Mikroprowadnik - średnicy kompatybilny z mikrocewnikiem – pokrycie hydrofilne na zewnątrz - kształtowalny koniec - dostępny w różnych wersjach sztywności | szt. | 105
4 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych - atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika - o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F i 6 F długość cewnika 95 cm - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F i 5 F - o różnych kształtach końcówki | szt. | 150
5 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - pleciony wykonany z nitinolu - posiadający markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017” | szt. | 30
6 | Cewnik balonowy - przeznaczony do techniki remodelingu - shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – kompatybilny z DMSO , spiralami embolizacyjnymi, płynnymi materiałami embolizacyjnymi - o kształtowalnej końcówce | szt. | 10
7 | Cewnik reperfuzyjny do zabiegów neuroradiologicznych, umożlwiający podawanie środków diagnostycznych, aspirację skrzepów i zatorów, - cewnik zbrojony, - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną, - zewnętrzna średnica 6F i średnica wewnętrznej 0.070”; - długość cewnika 125, 131 cm. | szt. | 10
8 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - zbrojony, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną, - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali, - zewnętrzna średnica 5F, - długość cewnika 115, 125 cm | szt. | 20
9 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - kopolimer PLGA ropuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). - widoczny w skopii RTG . - dostępny w trzech stężeniach 25% , 30% , 35 % . - zestaw musi zawierać: 1 strzykawkę z materiałem embolizacyjnym, 1 strzykawke z DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników | szt. | 5
10 | Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic - kompatybilne z cewnikiem 0.017 - różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu w tętnicach o różnej średnicy - działające na zasadzie kilku samorozprężalnych sekcji | szt. | 2
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 4
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SWZ
Część 4 – Spirale platynowe do embolizacji tętniaków śródczaszkowych, mikroprowadniki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | spirale embolizacyjne dostępne w zakresie średnic pętli od 1,5 mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 30cm / od 1mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 50cm zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0165”, 0,021", struktura coili: Helical, Complex, Kształty trójwymiarowe - dwa typy 2D i 3D, pokryte polimerem | szt. | 50
2 | Kontroler odczepiania spiral Metoda odłączania pozwalająca zapobiec odłączeniu powodującemu pęknięcie tętniaka Szybkie odłączanie spirali w ciągu 1 sekundy | szt. | 10
3 | Produkt do embolizacji typu flow diverter o wyplatanej z nitinolu kontrukcji owalnej, uwalniany dostępny w następujących średnicach: 7.0mm, 9.0mm oraz 11.0 mm , - dysk flowdivertera musi być repozycjonowalny do 100% uwolnienia, z możliwością wycofania produktu. - urządzenie kompatybilny z mikrocewnikami 0.027". | szt. | 5
4 | Produkt do embilozacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z naciskiem na leczenie w okolicy szyjki, mikropleciony implant siatkowy z Nitinolu, zawierający platynowy drut rdzeniowy do wizualizacji, repozycjonowalny do 100% uwolnienia, z możliwością wycofania produktu dostępny w następujacych średnicach: 5.0mm, 7.0mm, 9.00mm, 11.00mm, - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027" | szt. | 5
5 | Stent do remodelingu - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, - całkowicie widoczny w skopii rtg, - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021. długości stentu 35, 24 mm. | szt. | 20
6 | Stent do remodelingu - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, - całkowicie widoczny w skopii rtg, - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017. długości stentu 22 mm. | szt. | 25
7 | Stent do udarów mózgu - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, - całkowicie widoczny w skopii rtg, - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021. | szt. | 2
8 | Stent do udarów mózgu - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, - całkowicie widoczny w skopii rtg, - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,013; 0,017. | szt. | 2
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 5
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,5 do SWZ
Część 5 – Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków. Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sirale platynowe - odczepiane elektrolitycznie - bez pamięci kształtu i o różnych kształtach - średnicy 0,010” i 0,014” | szt | 40
2 | Aparat do odczepiania spiral - gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację prawidłowej pozycji spirali | szt | 10
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 6
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SWZ
Część 6 – Mikrocewniki neuro i do stentów, cewniki balonowe, materiał embolizacyjny , stenty , klej cyjanoakrylowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrocewnik neuro Kompatybilny z klejem tkankowym, DMSO i EVOH Markery na końcu cewnika widoczne w skopii Z odczepialną końcówką. Długość mikrocewnika 165 cm, długość odczepialnej końcówki 15,25,35 mm. Rozmiar części dystalnej -1,2 F, proksymalnej -2,7 F | szt. | 16
2 | Mikroprowadnik neuro Kompatybilny z mikrocewnikiem Kształtowalna końcówka Widoczny w skopii RTG na długości 80 mm. Średnica .007" i .008". Długość 220 cm | szt. | 2
3 | Cewniki prowadzące Miękka końcówka widoczna w skopii RTG Zbrojony Średnice 4,2Fr, 5Fr, 6Fr Długości: 105, 115,120, 135 cm Różne kształty końcówek. Cewnik o dużym świetle wewnętrznym | szt. | 40
4 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych- Dostępne rozmiary balonu 6x9, 6x12, 6x15, 6x20. Pokrycie hydrofilne, łatwe "odpowietrzanie" balonu. Dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy .017". | szt. | 5
5 | Materiał embolizacyjny płynny Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych działający na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH DMSO jako rozpuszczalnik do EVOH Widoczny w skopii RTG Dostępny w lepkościach 12, 18, 18LD | szt. | 15
6 | Stenty wewnątrzczaszkowe Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu Dobrze widoczne makery w skopii RTG Możliwość repozycji częściowo wszczepionego stentu. Średnice 3,5 4,5 5,5. Długość 12 do 75 mm | szt. | 2
7 | Stenty wewnątrzczaszkowe Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu Dobrze widoczne makery w skopii RTG Możliwość repozycji częściowo wszczepionego stentu. Średnice 2,0 2,5 3,0 . Długość 12 do 35 mm | szt. | 10
8 | Mikrocewniki do stentów Mikrocewniki do dostarczania stentów wewnątrzczaszkowych, Średnica kompatybilna ze stentami wewnątrzczaszkowymi Długość od 120 cm od 155 cm Różne rodzaje końcówek Znaczniki dystalne widoczne w skopii RTG Współpraca z mikroprowadnikiem od 0.14”do 0.35” | szt. | 2
9 | Klej cyjanoakrylowy do embolizacji malformacji tętniczo -żylnej, charakteryzujący się opóźnioną polimeryzacją i mniejszą przyczepnością do mikrocewnika obj. 1ml | szt. | 2
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 7
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,7 do SWZ
Część 7 – Urządzenie do przekierowania przepływu. Mikrocewnik, Stenty, spirale, balony. System dostawczy do implantu. Urządzenie do usuwania materiału zatorowego.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem wewnątrzczaszkowym - samorozprężalny o strukturze gęstej, tubularnej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - długości: 15 – 50 mm w zakresie średnic 3,5 – 6 mm co 0,5 mm - możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu - niska trombogeniczność | szt | 20
2 | Mikrocewnik - zbrojony, kompatybilny z urządzeniem do przekierowywania przepływu krwi w naczyniu z tętniakiem - kompatybilny ze stentami i spiralami - średnica 0.017” , 0.021” i 0.027” | szt | 10
3 | . Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic wewnątrzczaszkowych - kompatybilne z cewnikiem 0.017, 0.021 oraz 0.027 - średnicy 3,5, 4,5 oraz 6 mm - działające na zasadzie samorozprężalnego stentu nieodczepialnego - do zastosowania w naczyniach o średnicy od 1,5 do 5,5 mm | szt | 2
4 | Balon do leczenia stenozy naczyń mózgowych - światło wewnętrzne 0.017” pozwalające na dostarczenia stentu do leczenia stenozy przez cewnik balonu | szt | 3
5 | Cewnik prowadzacy z podparciem + możliwość aspiracji - możliwość usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, - podwójna hydrofilna powłoka, - wielopolimerowa konstrukcja składająca się z 5 różnych stref do optymalnej kontroli nawigowania, - wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, - oznaczona markerem umożliwiająca łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz - atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, - niski profil tarcia wewnętrznego, - długości : 105 mm , 115 mm , 125 mm , 135 mm , 145 mm | szt | 2
6 | Stent dedykowany do leczenia stenozy w naczyniach mózgowych - dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, - dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0, - 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, - możliwość repozycjonowania do 90% długości stentu. | szt | 3
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 8
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,8 do SWZ
Część 8 - Urządzenie do remodelingu, urządzenie do przekierownia przepływu , urządzenie do usuwania materiału zatorowego.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Urządzenie do remodelingu przy embolizacji tętniaków szerokopodstawnych w miejscu podziału tętnicy Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 8, 10, 12, 15) Dostępność korony w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Markery widoczne w RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia Odczepialne elektrolitycznie Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawienie jego położenia lub wyjęcie Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,021" | szt. | 5
2 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem wewnątrzczaszkowym Implant wykonany w postaci tubularnej siatki Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka Rozmiary: długości: 9 – 48 mm w zakresie średnic 1,5-5,5 mm co 0,5mm •Mechaniczne odłączanie urządzenia | szt. | 10
3 | Prowadnik sterowalny hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich Powłoka hydrofilna w części dystalnej Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem Koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki Portal EXT Drut przedłużający: Cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki Średnica 0,014", długość urządzenia 115 cm | szt. | 30
4 | Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic wewnątrzczaszkowych Kompatybilne z cewnikiem 0.017 i 0.021 O średnicy 3, 4 i 6 mm Działające na zasadzie samorozprężalnego stentu nieodczepialnego | szt. | 30
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 9
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,9 do SWZ
TABELA 1
Część 9 - Koszula naczyniowa, zestaw aspiracyjny, cewnik . Urządzenie do udrażniania naczyń. Mikrocewnik, spirala i urządzenie do odczepiania spiral.Pompa aspiracyjna i zbiornik.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Koszula naczyniowa długa, zbrojona Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80 lub 90cm Zakończenia: proste lub MP Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku Dystalny segment widoczny w skopii | szt. | 50
2 | Zestaw aspiracyjny Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu ENGINE Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna .064 lub .068”; długość 132cm. Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności | szt. | 15
3 | Zestaw aspiracyjny pośredni Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu ENGINE Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .043”. długość 139cm. | szt. | 15
4 | Cewnik aspiracyjny dystalny Długość robocza 160cm, średnica Proksymalna zewnętrzna – 4,3F, Dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 10
5 | Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych Przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, Długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; Wyposażony w 5 znaczników | szt. | 10
6 | Mikrocewnik Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F; Długość całkowita – 160 cm; Jeden marker dystalny; | szt. | 10
7 | Spirala neurologiczna odczepiana Mechaniczne uwalnianie spirali; Mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; Popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; Długość spiral – od 1 do 60cm; Średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 18mm; Wewnętrzna nitka z super wytrzymałego materiału typu ULTRA HD; Dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; Zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny; Progresywna miękkość – zróżnicowana miękkość na długości spirali; | szt. | 100
8 | Urządzenie do odczepiania spiral Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; Dźwiękowa sygnalizacja odczepienia; | szt. | 20
9 | Zbiornik Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, Objętość 1000ml; Wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym; | szt. | 40
10 | Cewnik dostępu dystalnego Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne; | szt. | 2
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
TABELA 2
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość urządzeń na 24 miesiące | Cena netto/ 1 miesiąc | Wartość netto na okres 24 miesięcy | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta/ typ /model
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezolejowa pompa próżniowa kompatybilna z asortymentem wykorzystywanym do trombektomii mechanicznej (asortyment od 1 do 10 w tabeli nr 1 ) | szt. | 1
| Cena ofertowa w części 9 to suma z Tabeli 1 i z Tabeli 2 | Wartość netto Tabela 1( kol.8) + Tabela 2 (kol.6) |  | Stawka VAT % | Wartość brutto Tabela 1( kol.10) + Tabela 2 (kol.9)

## Część 10
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,10 do SWZ
Część 10 -Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy i prowadniki hydrofilne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prowadniki hydrofilne średnica 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". Dostepne różne długości ściętej końcówki rdzenia (traper) short= 1cm, regular= 3cm oraz long =5cm,8cm. Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typ J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 odporny na odkształcenia i na załamania struktury podłużnej. W poliuretanie zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Automatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowejcówką sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostepne w opcji z kształtowalną końcówką. Długość 220,260,300cm | szt. | 150
2 | Prowadniki hydrofilne średnica 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". Dostepne różne długości ściętej końcówki rdzenia (traper) short= 1cm, regular= 3cm oraz long =5cm,8cm. Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typ J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 odporny na odkształcenia i na załamania struktury podłużnej. W poliuretanie zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Automatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowejcówką sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostepne w opcji z kształtowalną końcówką. Długość 50,80, 120,150,180cm | szt. | 850
3 | Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy - urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej po koszulkach średnicy od 5 do 8 Fr. Zbudowane z materiałów biowchłanialnyh-polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagenod od strony przydanki połaczone z nicią. Biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia połączone nicią . Materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 200
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 11
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,11 do SWZ
Część 11 -Sprzęt do diagnostyki wewnątrznaczyniowej
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Koszulka naczyniowa udowa i promieniowa Zestaw powinien zawierać introduktor, dylator i prowadnik Długość koszulki udowej 11-23 cm Długość koszulki promieniowej 7 i 11 cm Średnica koszulki udowej: 5–8 F Średnica koszulki promieniowej: 4-7 F Prowadnik ze stali nierdzewnej o długości 50 i 80 cm i średnicach 0,035″ i 0,038″ Prowadnik ze stali nierdzewnej o długości 40 cm i średnicy 0,018'' i nitynolowo-platynowy o długości 40 cm i średnicy 0,018'' Igła stalowa, o ostrzu o zwiększonej ostrości, ułatwiającym wejście w tkankę i ścianę naczyń Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Długotrwale szczelna zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego Dylator z zatrzaskiem | szt | 800
2 | Cewniki diagnostyczne do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych-cewnik diagnostyczny elektywny /flush o średnicach 4,5Fr. Długości 65,80,90,100 lub 110cm. Dwuwarstwowa cieńka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem . Zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1 wysoka odporność na załamania struktury podłużnej.Miękkka końcówka atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2cm bez zbrojenia) Kompatybilny z prowadnikiem 0,038" duże światło przy małej średnicy zewnętrznej dla 4Fr =0,041"/1,03mm, dla 5Fr=0,047"/1,20mm. Dobry przepływ kontrastu dla 22ml/sek, odporność na wysokie ciśnienie podania kontrastu do 1000Psi. Z otworami bocznymi lub bez. Duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. | szt | 800
3 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych rozmiar 6F, 7F, 8F; światło wewnętrzne światło wewnętrzne 1,80 mm (0,071”); 2,05 mm (0,081”); 2,28 mm (0,090”) wersja z dylatatorem/ poszerzaczem umożliwiająca mniejsze nakłucie w rozmiarach 4F, 5F, 6F; światło wewnętrzne 1,80 mm (0,071”); 2,05 mm (0,081”); 2,28 mm (0,090”) Długość użytkowa w cm: 80,90,100,110 hydrofilne pokrycie na 5 cm i 15 cm dystalnych do tipu cewnik zbrojony oplotem z drutu ze stali nierdzewnej szaft wykonany z żywic polimerowych wzmocnionych stali nierdzewnej i oplotem z wolframu miękki i elastyczny dystalny szaft platynowy marker na tipie szaft widoczny w skopii wewnętrzna powierzchnie szaftu pokryta PTFE Dostępne krzywizny : angled, prosty zastawka pakowana oddzielnie | szt | 50
4 | Mikroprowadnik jednordzeniowy do zabiegów neuroradiologicznych. Prowadniki o średnicy 0,008’’; 0,010"; 0,014", 0,018", długości 200-300 cm, końcówka prosta, zakrzywiona, 90 stopni. | szt | 30
5 | Zastawka hemostatyczna Y-konektor i podwójny Y-konektor Światło wewnętrzne 9 F Posiadająca silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Podwójne światło wewnętrzne 9 F | szt | 1200
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 12
DZP.381.68A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,12 do SWZ
Część 12 -Łączniki Wysokocisnieniowe Zbrojone -Ciśnienie min 1200psitnic.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Łaczniki wysokociśnieniowe Zbrojone - ciśnienie min. 1200psi. Długość : od 100 do 150cm. Możliwość zamówienia łącznika z rotacyjną końcówką. Kompatybilny z wkładem do strzykawki automatycznej Medrad Mark Vpro Vis | szt. | 1500
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.