## część_1_Mikrocewniki
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.1
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 1 – Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	ILOŚĆ W DEPOZYCIE
1	Mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO / - o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. / - średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” / - o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej / - pokrycie hydrofilne na całej długości / - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego	szt.	5					2
2	Przewody aspiracyjne / • przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem ssania (on/off), kompatybilne z pompą aspiracyjną / • rurki o świetle wewnętrznym 0.11” i długości 112" / • odcinek dystalny o długości 7"	szt.	20					5
3	Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii mechanicznej / • cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii / • cewnik o średnicy 6F, 7F, 8F lub 9F i świetle wewnętrznym 0,051’ (dla 6F), 0,067’ (dla 7F), 0,075” (dla 8F), 0,085” (dla 9F) / • długość robocza 95cm (dla 6; 7; 8F) i 92cm (dla 9F) / • wyposażony w dwa markey obrazujące końce balonu / • długość balonu 7mm (dla 6 i 7F) oraz 10mm (dla 8 i 9F)	szt.	15					5
4	Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego / • Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego / • Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079" / • Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm	szt.	5					2
5	Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego / • Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040" / • Dostępne długości: 120 i 130 cm / • Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein	szt.	5					2
6	System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych / • Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek / • Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia / • Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu / • Dostępne średnice: min. 4 i 6 mm; dostępne długości: min. 20, 24, 40 mm / • na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu / • Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm. / • System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle 0,021” / • Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego	szt.	15					5
7	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem / - wykonane w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi RTG - samorozprężalne, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / - rozmiary 2,5-5,0mm co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm / - możliwość repozycji po częściowym uwolnieniu. / - dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem, który jest chemicznie związany z powierzchnią, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. / - kompatybilne z mikrocewnikiem o śr. wewn. 0,69mm (0,027”) i długości przynajmniej 135 cm.	szt.	30					5
8	Mikrocewnik o długości całkowitej 153 cm lub 130 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018 lub 0,021, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker widoczne w skopii RTG, cewnik pokrywany hydrofilnie. / Światło 0,021”, 0,027” na całej długości,	szt.	20					4
9	Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO / - długości całkowitej 165cm. / - średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. / - odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm / - dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika	szt.	20					3
10	Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych / - miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika / - podwójnie zbrojony – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości / - wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz / - światło 0,017” ; 0,021” ; 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. / - prosty, kształt J, 45˚, 90˚	szt.	50					5
11	Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral	szt.	20					5
12	Spirale embolizacyjne wykonane ze stopu platyny / - o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali - kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery / - konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. / - konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali / - natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system mechaniczny. / - dwa typy kształtu, o zmiennej sztywności.	szt.	300					20
13	Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji / - o świetle wewnętrznym 0.068” lub 0.071” i długości roboczej 132 cm / - maksymalna średnica zewnętrzna: 0.083” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.068” i 0.0855” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.071” / - miękka, atraumatyczna, fazowana końcówka / cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm	szt.	10					2
14	Mikrocewnik do dostarczania spiral i stentów / O długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / o świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości / o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej / o zmiennej geometrii splotu / Różne kształty końcówek / Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie / Pokrycie hydrofilne	szt.	40					5
15	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych / - o długości całkowitej 200 lub 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 i 10 cm / - miękki, atraumatyczny / - o średnicy 0,008” lub 0,010” lub 0,014” na całej długości / - pokrycie hydrofilne w części dystalnej	szt.	50					5
16	Pętle do usuwania ciał obcych	szt.	10					5
17	Filtr przeciwzatorowy System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018” System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2F. Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach. Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika. Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra. Pięć rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm	szt.	5					2
18	Stent wykonany z nitinolu, w postaci tuby, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego. Stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange”, kompatybilnym z cewnikiem prowadzącym 6F, dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Stenty proste o rozmiarach 6/7/8/9/10m i długościach 20/30/40/60mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8x6m oraz 10x7mm i długościach 30/40mm. Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą a szerszą. Stent o zerowej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania	szt.	5					2
	RAZEM:					0,00		0,00

	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana

## część_2_Spirale
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.2
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 2 – Spirale platynowe do embolizacji tętniaków śródczaszkowych
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	ILOŚĆ W DEPOZYCIE
1	Spirale embolizacyjne dostępne w zakresie średnic pętli od 1,5 mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 30cm / od 1mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 50cm / zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0165”, 0,021", struktura coili: Helical, Complex, Kształty trójwymiarowe - dwa typy 2D i 3D, pokryte polimerem	szt.	300					20
2	Kontroler odczepiania spiral / Metoda odłączania pozwalająca zapobiec odłączeniu powodującemu pęknięcie tętniaka / Szybkie odłączanie spirali w ciągu 1 sekundy	szt.	50					5
3	Produkt do embolizacji typu flow diverter o wyplatanej z nitinolu kontrukcji owalnej, uwalniany dostępny w następujących średnicach: 7.0mm, 9.0mm oraz 11.0 mm , - dysk flowdivertera musi być repozycjonowalny do 100% uwolnienia, z możliwością wycofania produktu. - urządzenie kompatybilny z mikrocewnikami 0.027".	szt.	5					1
4	Produkt do embilozacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z naciskiem na leczenie w okolicy szyjki, mikropleciony implant siatkowy z Nitinolu, zawierający platynowy drut rdzeniowy do wizualizacji, repozycjonowalny do 100% uwolnienia, z możliwością wycofania produktu dostępny w następujacych średnicach: 5.0mm, 7.0mm, 9.00mm, 11.00mm, - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027"	szt.	5					1
5	Stent do remodelingu / - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, / - całkowicie widoczny w skopii rtg, / - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. / - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021. długości stentu 35, 24 mm lub 0,017. długości stentu 22 mm.	szt.	30					5
6	Stent do udarów mózgu / - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, / - całkowicie widoczny w skopii rtg, / - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. / - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021.	szt.	10					5
7	Stent do udarów mózgu / - rozprężany za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną, / - całkowicie widoczny w skopii rtg, / - na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. / - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,013; 0,017.	szt.	10					5
	RAZEM:

	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana

## część_3_urządzenia
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.3
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 3 - Urządzenie do remodelingu, urządzenie do przekierownia przepływu, urządzenie do usuwania materiału zatowrowego
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	ILOŚĆ W DEPOZYCIE
1	. Urządzenie do remodelingu przy embolizacji tętniaków szerokopodstawnych w miejscu podziału tętnicy / Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm / Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 8, 10, 12, 15) / Dostępność korony w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. / Markery widoczne w RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia / Odczepialne elektrolitycznie / Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawienie jego położenia lub wyjęcie / Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,021"	szt.	5					2
2	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem wewnątrzczaszkowym / Implant wykonany w postaci tubularnej siatki / Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka / Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / Rozmiary: długości: 9 – 48 mm w zakresie średnic 1,5-5,5 mm co 0,5mm / •Mechaniczne odłączanie urządzenia	szt.	30					5
3	Prowadnik sterowalny hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm / Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich Powłoka hydrofilna w części dystalnej Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem Koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki Portal EXT Drut przedłużający: Cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki Średnica 0,014", długość urządzenia 115 cm	szt.	50					5
4	Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic wewnątrzczaszkowych / Kompatybilne z cewnikiem 0.017 i 0.021 / O średnicy 3, 4 i 6 mm / Działające na zasadzie samorozprężalnego stentu nieodczepialnego	szt.	30					5
	RAZEM

	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana

## część_4_
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.4
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 4 - Koszula naczyniowa, zestaw aspiracyjny, cewnik aspiracyjny dystalny, urządzenie do udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych, mikrocewnik
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	ILOŚĆ W DEPOZYCIE
1	Koszula naczyniowa długa, zbrojona / Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80 do 100cm / Zakończenia: proste lub MP / Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku / Dystalny segment widoczny w skopii	szt.	40					5
2	• Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068" lub .072" przy długości 132cm lub .062" dla długości 138cm;• Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności;• odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną;• wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej oraz potrójnym drutem NiTi; dystlanie - progresywny oplot NiTi• Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE"	szt.	20					2
3	Zestaw aspiracyjny pośredni / Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu ENGINE / Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041”. długość 139cm.	szt.	15					2
4	Cewnik aspiracyjny dystalny / Długość robocza 160cm, średnica / Proksymalna zewnętrzna – 4,7F, / Dystalna wewnętrzna - .035”	szt.	20					2
5	Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych / Przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, / Długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; / Wyposażony w 5 znaczników	szt.	10					5
6	Mikrocewnik / Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F; / Długość całkowita – 160 cm; / Jeden marker dystalny;	szt.	10					5
7	Zbiornik / Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, / Objętość 1000ml; / Wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym;	szt.	30					5
	RAZEM
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość urządzeń na 24 miesiące		Cena jednostkowa netto/ 1 miesiąc		Wartość netto na okres 24 miesięcy	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
8	Bezolejowa pompa próżniowa kompatybilna z asortymentem wykorzystywanym do trombektomii mechanicznej (asortyment od 1 do 10)	szt.	1
				0,00		0,00
	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana

## część_5_protekcja_dystalna
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.5
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 5 - Protekcja dystalna
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	ILOŚĆ W DEPOZYCIE
1	Protekcja dystalna w formie koncentrycznego filtra nakładanego na prowadnik 0.014” / Filtr wykonany z nitynolu / System posiada tantalowe markery / Zakres średnic filtra 3-6,5mm	szt.	5					2
	RAZEM					0,00		0,00

	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana

## część_6_stent_szyjny
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.6
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 6 - Stent szyjny
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	ILOŚĆ W DEPOZYCIE
1	Stent szyjny, implant samorozprężalny / składający się z dwóch połączonych współosiowo stentów nitynolowych o bardzo małych komórkach 375-700 μm. / Stent zewnętrzny 12 drutów. / Stent wewnętrzny 48 drutów. / Flary na każdym końcu do 8 mm długości. Zakres średnic: 5-10 mm / Zakres długości roboczej 16-40 mm. Zakres długości w naczyniu 20-60 mm. / Kompatybilny z prowadnikiem 0.014” / System dostawczy RX o dł 30 cm / System dostawczy o średnicy 5F i długości 143 cm. / Stent posiada 1 marker w części dystalnej 3 markery. / Spiralne na obu końcach na systemie dostawczym 3 markery: końcówka dystalna / systemu, końcówka zewnętrznej koszulki, marker popychacza	szt.	5					2
	RAZEM					0,00		0,00

	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana

## część_7
	DZP.381.38A.2023					Załącznik nr 4.7
	….........................................
	Nazwa Wykonawcy
		Formularz asortymentowo-cenowy

Część 7 - Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tetniakiem wewnątrzczaszkowym.
L. p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent	Ilość w depozycie
1	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem wewnątrzczaszkowym / - samorozprężalny o strukturze gęstej, tubularnej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / - długości: 15 – 50 mm w zakresie średnic 3,5 – 6 mm co 0,5 mm / - możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu / - niska trombogeniczność	szt	40					10
2	Mikrocewnik / - zbrojony, kompatybilny z urządzeniem do przekierowywania przepływu krwi w naczyniu z tętniakiem / - kompatybilny ze stentami i spiralami / - średnica 0.017” , 0.021” i 0.027”	szt	20					5
3	. Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic wewnątrzczaszkowych / - kompatybilne z cewnikiem 0.017, 0.021 oraz 0.027 / - średnicy 3,5, 4,5 oraz 6 mm / - działające na zasadzie samorozprężalnego stentu nieodczepialnego / - do zastosowania w naczyniach o średnicy od 1,5 do 5,5 mm	szt	30					4
4	Balon do leczenia stenozy naczyń mózgowych / - światło wewnętrzne 0.017” pozwalające na dostarczenia stentu do leczenia stenozy przez cewnik balonu	szt	4					1
5	Cewnik prowadzacy z podparciem + możliwość aspiracji / - możliwość usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, / - podwójna hydrofilna powłoka, / - wielopolimerowa konstrukcja składająca się z 5 różnych stref do optymalnej kontroli nawigowania, / - wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, - oznaczona markerem umożliwiająca łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz - atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, / - niski profil tarcia wewnętrznego, / - długości : 105 mm , 115 mm , 125 mm , 135 mm , 145 mm	szt	2					2
6	Stent dedykowany do leczenia stenozy w naczyniach mózgowych / - dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, / - dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0, / - 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, / - możliwość repozycjonowania do 90% długości stentu.	szt	4					1
	RAZEM					0,00		0,00

	Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana