DZP.381.39A.2021

Załącznik nr 7.1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Aparatura medyczna do  pakietu nr 1

Producent: ...................................   Nazwa i typ: ...............................................

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wyprodukowane nie później niż w roku 2019 | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 90 do 264 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 48 Hz do 62Hz. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF (normy IEC 60601-1 trzecie wydanie oraz IEC 60601-2-2 trzecie wydanie) | TAK |  |
|  | Generator pracuje normalnie bez żadnych błędów ani awarii systemu, kiedy zostaje dokonane przełączenie pomiędzy zasilaniem sieciowym oraz awaryjnym źródłem napięcia. (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2) | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Urządzenie bipolarne z systemem zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych. | TAK |  |
|  | Urządzenie całkowicie automatyczne, dobierające odpowiednią wartość energii podczas aplikacji bez potrzeby wcześniejszego ustawiania generatora. | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Systemowy wskaźnik LED. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): - panel przedni: - jedno do systemu zamykania naczyń - panel tylny: - jedno gniazdo włącznika nożnego systemu zamykania naczyń - port USB - gniazdo zasilające - złącze wygaszania EKG | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń moc max. 270 W | TAK |  |
|  | Aktywacja systemu zamykania naczyń możliwa z włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy dla trybu pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
|  | Waga generatora do 5,5 kg. | TAK |  |