DZP.381.81A.2022

Zmodyfikowany Załącznik nr 4

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zestawienie parametrów technicznych)

Zestaw endoskopowy dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji zestawu | 2022 |  | Tak/nie* |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | Tak/nie* |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  | Tak/nie* |  |  |
| I. | Procesor sztucznej inteligencji |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z oferowanym procesorem wizyjnym | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pełna kompatybilność z oferowanymi wideokolonoskopamii | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wskazywanie zmian poprzez otaczanie widocznym kolorowym znacznikiem | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie głównym | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kompatybilność z trybem obserwacji wzmocnienia tekstury i koloru procesora wideo | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie dodatkowym | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wyjścia sygnału min.: SDI 1080i/1080p/4K x2 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wejście sygnału min.: SDI 1080p/4K | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) wyświetlane w języku polskim | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| II. | Procesor wideo |  |  |  |  |  |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pamięć obrazów: wewnętrzna do przechowywania obrazów, gniazdo USB - możliwość zapisywania obrazów na pamięć zewnętrzną | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Menu ustawień: w języku polskim | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: HD-SDI | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Insuflacja powietrzem: min. 3-stopniowa | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Na wyposażeniu procesor wizyjny umożliwiający kompatybilność systemu z wideoendoskopamii posiadanymi przez Zamawiającego typu: GIF-Q165, GIF-UCT180, GIF-N180 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Oświetlenie umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zdalne sterowanie pompą wodną | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K: 12G-SDI | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| III. | Wózek endoskopowy |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Uchwyt na butlę CO2 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| IV. | Monitor |  |  |  |  |  |
|  | #### Przekątna ekranu: min. 31" | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | #### Rozdzielczość min.: 3840 × 2160 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | #### Technologia panelu min.: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | #### Format obrazu min: 16:9 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wejścia sygnału min.: 12G-SDI ×1 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | #### Wyjścia sygnału min.: 3G-SDI ×1 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | #### Standard uchwytu typu VESA: min. 100 x 100 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | #### Dodatkowe funkcje: #### wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| V. | Pompa płucząca |  |  |  |  |  |
|  | Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu (irygacyjny) | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Przepływ: min. 700 ml/min | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Na wyposażeniu: Pojemnik na wodę min. 3 szt. dren do pomy min. 10 szt. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| VI. | Pompa insuflacyjna CO2 |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu podawania gazu min. 3-stopniowe | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Na wyposażeniu zawory woda/gaz min. 20 szt., boczna półka na urządzenie kompatybilna z oferowanym wózkiem endoskopowym | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| VII. | Ssak endoskopowy |  |  |  |  |  |
|  | Wytwarzana próżnia nominalna: min. 95 kpa | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wskaźnik próżni | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Regulowanie siła ssania manualnie: pokrętło | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pływakowy system antyprzepełnieniowy | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Filtr mikrobiologiczny min. 10 szt. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Waga: max. 10 kg | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Współpraca z pojemnikami jednorazowego użytku | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wymiary maks.: WxSzx G: 220 x 315 x 385 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| VIII. | Diatermia endoskopowa |  |  |  |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy min. 120 W | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Koagulacja monopolarna i bipolarna min. 120 W | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia: min. 3 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa: min. 3 tryby | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Min. dwa rodzaje cięcia monopolarnego: zwykłe i mieszane Min. dwa rodzaje trybów monopolarnych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Min. dwa różne programy do polipektomii i papilotomii – różne funkcje o różnych przebiegach prądowo-napięciowych przeznaczonych oddzielnie do polipektomii i papilotomii Min. dwa różne programy do polipektomii – różne funkcje o różnych przebiegach prądowo-napięciowych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Sposób aktywacji funkcji koagulacji monopolarnej: z włącznika nożnego | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Sposób aktywacji funkcji koagulacji bipolarnej: z włącznika nożnego | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Tryb przerywanego cięcia monopolarnego z możliwością regulacji | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wyposażenie: wózek, włącznik nożny | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Przystawka do współpracy z argonem | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| IX. | Wideogastroskop HDTV |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał irygacyjny | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,8 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica końcówki max. 10,0 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica sondy max. 10,0 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90° lewo/prawo min. 100°/100°. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Głębia ostrości optycznej w dwóch trybach: tryb normalny: min.: 3-100 mm, Tryb zbliżeniowy min.: 1,5-5,5mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pole obserwacji min. 140°. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Długość robocza 1030 mm +/- 10%. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| X. | Wideogastroskop HDTV |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,2 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica końcówki max. 5,5 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica sondy max. 6,0 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100°. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Głębia ostrości optycznej min. 3-100 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pole obserwacji min. 140°. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Długość robocza 1100 mm +/- 10%. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| XI. | Wideogastroskop HDTV |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał irygacyjny | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,8 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica końcówki max. 10,0 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica sondy max. 11,0 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pole obserwacji min. 140° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Długość robocza 1030 mm +/- 10% | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| XII. | Wideokolonoskop HDTV - 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał irygacyjny | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica końcówki max. 13,5 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica sondy max. 13,00 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 180°/180°; lewo/prawo min. 160°/160° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Głębia ostrości optycznej w dwóch trybach: tryb normalny: min.: 3-100 mm, Tryb zbliżeniowy min.: 1,5-5,5mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pole obserwacji min.: Tryb normalnego ostrzenia:170°, Tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Długość robocza 1330 mm +/- 10% | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| XIII. | Wideokolonoskop HDTV |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał irygacyjny | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,2 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica końcówki max. 10,0 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica sondy max. 11,00 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 210°/180°; lewo/prawo min. 160°/160° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Głębia ostrości optycznej min.: 2-100 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Pole obserwacji min.: 140° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Długość robocza 1680 mm +/- 10% | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| XIV. | Wideoduodenoskop |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Kanał roboczy min. 4,2 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica końcówki max. 13,5 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Średnica sondy max. 12,00 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 120°/90°; lewo/prawo min. 90°/110° | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-60 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Długość robocza 1240 mm +/- 10% | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Na wyposażeniu: jednorazowa osłona dystalna - 20szt., Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu - 50 szt. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
| XV. | Myjnia-dezynfektor |  |  |  |  |  |
|  | Pełna kompatybilność z oferowanymi wideoendoskopami. | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Proces dezynfekcji płynem na bazie aldehydu glutarowego | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Mycie jednocześnie dwóch endoskopów | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Suszenie endoskopów po procesie mycia | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Komunikacja z systemem archiwizacji | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zgodność z aktualnymi normami europejskimi dotyczącymi myjni - dezynfektorów – PN-EN 15883-1 i 4 | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji ładunku zgodnie z normą dla myjni dezynfektorów ISO 15883 z użyciem zalecanych płynów na bazie glutaraldehydu | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Jednokrotne użycie środków chemicznych | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji, parametry mycia i dezynfekcji czas, temperatura, stężenie środka | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Automatyczna samo-dezynfekcja myjni | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym, niewłaściwym podłączeniem zbiorników z płynami | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator oparów | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Obsługa myjni niewymagająca kontaktu użytkownika ze środkami chemicznymi | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Na wyposażeniu system uzdatniania wody | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Systemem monitoringu endoskopów: - zbliżeniowy (bezprzewodowy) system sczytuje dane endoskopów oraz personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję - automatyczne wysłanie raportów - komplet transponderów bezprzewodowych na wszystkie endoskopy | TAK |  |  | Tak/nie* |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Wys. max. 900 mm Szer. max. 900 mm Głęb. max. 600 mm | TAK |  |  | Tak/nie* |  |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w zestawieniu parametrów technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.