## ZMIENIONY Część 68a
ZMIENIONY DZP.381.24A.2022 |  |  |  |  | Załącznik Nr 4,68a do SWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pompy do terapii podciśnieniowej z funkcją płukania rany – 3 szt.
Producent:……................................... Nazwa i typ: .................................................
| L.P. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK | TAK/NIE*
Podać ……
| 2 | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran , wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości od 25-200mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej | TAK | TAK/NIE*
i w zastosowaniach regionalnych
| 3 | Waga do 3,5 kg | TAK | TAK/NIE*
| 4 | Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/HG. Zasilanie sieciowe 230 v 50 Hz | TAK | TAK/NIE*
|  | Mozliwość ustawienia i ciągłego wyświetlania na ekranie pomiaru wartości wyjściowej wraz | TAK | TAK/NIE*
| 5 | Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od leczonej rany
| 6 | Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie) | TAK | TAK/NIE*
| 7 | Możliwość wyboru co najmniej dwóch funkcji VAC, VAC z płukaniem | TAK | TAK/NIE*
| 8 | Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie(namaczanie opatrunku) można regulować od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy płukaniem od 3 min. do 12 godz. Objętość podawanego płynu od 6 ml do 500 ml z odstępem o różnych wartościach | TAK | TAK/NIE*
| 9 | Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu | TAK | TAK/NIE*
| 10 | Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny. Posiada wskaźnik naładowania baterii | TAK | TAK/NIE*
| 11 | Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez ok. 6 godziny | TAK | TAK/NIE*
| 12 | Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora: - ostrz. o niskim naładowaniu akumulatora - alarm krytycznego stanu akumulatora - akumulator rozładowany - alarm dot. pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia kasety do płukania -braku aktywności systemu terapeutycznego - alarm błędu systemu - alarm temperatury wewnętrznej, - alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii, - alarm niskiego ciśnienia - brak płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika, - nieszczelności w systemie ter. VAC lub przerwanie terapii - niedrożności syst. VAC i VAC z płukaniem - terminu serwisowania i kontroli urządzenia | TAK | TAK/NIE*
| 13 | Ekran dotykowy z językiem polskim umożliwiający sterowanie urządzeniem z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem | TAK | TAK/NIE*
| 14 | Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację | TAK | TAK/NIE*
| 15 | Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta | TAK | TAK/NIE*
| 16 | System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie | TAK | TAK/NIE*
| 17 | Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika | TAK | TAK/NIE*
| 18 | Funkcja wykrywania nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia | TAK | TAK/NIE*
| 19 | Funkcja kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania. | TAK | TAK/NIE*
| 20 | Funkcja obrazowania ran ułatwiające rejestrowanie pacjenta | TAK | TAK/NIE*
| 21 | Funkcja trybu nocnego powoduje przyciemnienie ekranu, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min) | TAK | TAK/NIE*
| 22 | Funkcja blokady ekranu | TAK | TAK/NIE*
| 23 | Uchwyt na powieszenie zbiornika, worka lub kroplówki z płynem do płukania Uchwyt do przenoszenia Uchwyt do mocowania na stojaku lub łóżku | TAK | TAK/NIE*
| 24 | Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka | TAK | TAK/NIE*
| 25 | Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml | TAK | TAK/NIE*
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć