DZP.381.26A.2021

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

SYSTEM  DO WYKONYWANIA BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ I TOMOBIOPSJI 
WRAZ  Z  DIAGNOSTYKĄ MAMMOGRAFICZNĄ

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymogi ogólne |  |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 | Tak, podać | Tak/nie ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilania ± 10 %. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane funkcjonalności realizowane przy użyciu a) dwóch niezależnych stanowisk (dwóch układów lampa- detektor) lub b) jednego stanowiska ( układu lampa- detektor) | Tak | TAK/NIE …….. (podać a lub b) | a – 0 pkt b – 10 pkt |  |
| II. | Funkcjonalności biopsyjne - wymagania podstawowe |  |  |  |  |
|  | Funkcja wykonywania biopsji w technice min.:- stereotaksji; -tomosyntezy. niezależnie od pozycji pacjentki. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wykonywania biopsji pacjentkom w pozycji: - stojącej; - siedzącej; - leżącej na boku; - leżącej na brzuchu ( pronalnej) | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wykonania: - biopsji cienkoigłowej; - biopsji gruboigłowej, próżniowej; - zakładania znaczników; zgodnie z opisem procedur wzorcowych 4.103, 4.104, 4.105 oraz 4.128 | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja współpracy z różnymi systemami próżniowego pobierania wycinków w tym w szczególności z posiadanymi przez Zamawiającego systemami DEVICOR i BARD | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich stanowisk i trybów: - ucisk biopsyjny z otworami okrągłymi - ucisk biopsyjny z oknem prostokątnym - ucisk min. 18 cm x 23 cm, - ucisk min. 23 cm x 29 cm, - ucisk/uciski do zdjęć powiększonych, celowanych. | Tak, Podać liczbę i opis płytek | TAK/NIE ………… Podać liczbę i opis płytek | Bez punktacji |  |
| III. | Funkcjonalności biopsyjne – układ pozycjonowania igły (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |  |
|  | Symulacja prowadzenia igły dla osiągnięcia wybranego celu w zależności od wybranej igły i położenia zmiany widoczna na monitorze roboczym | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Dokładność pozycjonowania igły w 3 osiach minimum ± 1 mm. | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Powiększenie, inwersja oraz zmiana parametrów okna dla obrazów biopsyjnych prezentowanych na monitorze roboczym | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika rodzaju igły. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika rodzaju znacznika. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw do obrazowania wycinków biopsyjnych badanych tkanek w czasie wykonywania procedury biopsyjnej (bez konieczności zwalniania piersi) z kolimacją ustawianą automatycznie w sposób zabezpieczający pacjentkę lub dodatkowe urządzenie do obrazowania wycinków biopsyjnych | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| IV. | Funkcjonalności biopsyjne – układ aplikacji promieniowania (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min 5 kW | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji wysokiego napięcia min. 25-35kV | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Skok regulacji napięcia max. co 1 kV | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość ładunku min. 500 mAs | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody min.160 kHU | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody min.40 kHU/min | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimum dwa wymienne filtry dodatkowe | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość nominalna ogniska max. 0,3 mm zgodnie z IEC336 lub równoważną | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Zaoferowanie drugiego, małego ogniska o wielkości nominalnej max 0,15 mm zgodnie z IEC 336 lub równoważną – 2 pkt |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | System automatycznej kontroli ekspozycji dedykowany do obrazowania piersi z implantami | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka doboru filtra, kV i mAs | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji minimum kV, mAs, rodzaj filtra | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| Va. | Funkcjonalności biopsyjne i diagnostyczne - układ pozycjonowania lampy – detektora i igły (pacjentka stojąca, siedząca lub leżąca na boku) |  |  |  |  |
|  | Stanowisko dedykowane wykonywaniu biopsji z możliwością wykonywania klasycznych procedur diagnostycznych | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Stanowisko o izocentrycznym ruchu obrotowym. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie powierzchni detektora od podłogi max. 70 cm | Tak | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres motorowego ruchu detektora w pionie min. 70 cm | Tak | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia układu w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole) | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Autopozycjonowanie lampy i detektora do zaprogramowanych, kolejnych pozycji RCC, LCC, RMLO i LMLO dla badań klasycznych z zachowaniem wysokości po przyciśnięciu jednego przycisku | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Odległość ognisko ( SID) – detektor obrazu min. 65 cm | Tak | TAK/NIE ……….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych min. jedno powiększenie 1,5x | Tak | TAK/NIE ……….. podać | 1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 2 pkt |  |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach min. 18 cm x 23 cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora; automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach min. 18 cm x 23 cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) automatycznie i motorowo przesuwana wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK/NIE | TAK/NIE ……….. podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja). | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych); możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła (kompresja i dekompresja). | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji położenia płytki kompresyjnej przy użyciu sterownika bezprzewodowego | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczna kontrola siły kompresji | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku w przypadku dysfunkcji systemu np. zaniku napięcia zasilania | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienie lampy RTG w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora z automatycznym powrotem lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika) lub pochylanie lamy i detektora od i do pacjentki poprawiające jakość pozycjonowania piersi pacjentek z dysfunkcjami ruchowymi. | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max 85 mm | Tak, podać | TAK/NIE ……. podać | < 50 mm – 2 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |  |
|  | Nieruchoma osłona twarzy do badań 3D (tomosyntezy) – osłona nie porusza się względem twarzy pacjentki podczas skanu tomosyntezy | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość otrzymania zdjęć syntetycznych 2D z akwizycji tomosyntezy | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp igły biopsyjnej do struktur przyklatkowych badanej piersi | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wykonywania dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej - ekspozycji). | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| Vb. | Funkcjonalności biopsyjne - układ pozycjonowania lampy i detektora (pacjentka leżąca na brzuchu) |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko dedykowane wykonywaniu biopsji pacjentkom leżącym na brzuchu | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| 2. | Dostęp igły do piersi z każdej strony (minimum 360°) | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| 3. | Zakres motorowego ruchu detektora w pionie | Minimum 40 cm, podać | TAK/NIE …….. podać | Bez punktacji |  |
| 4. | Odległość ognisko – detektor obrazu | Minimum 65 cm, podać | TAK/NIE …….. podać | Bez punktacji |  |
| 5. | Możliwość regulacji położenia płytki kompresyjnej przy użyciu sterownika bezprzewodowego | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 6. | Automatyczna kontrola siły kompresji | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| 7. | Automatyczne zwolnienie ucisku w przypadku dysfunkcji systemu np. zaniku napięcia zasilania | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| 8. | Kąt dostępu igły biopsyjnej do badanej piersi | Minimum 360 stopni, podać | TAK/NIE …….. podać | Bez punktacji |  |
| 9. | Funkcja wykonywania dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej - ekspozycji). | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| VI. | Detektor cyfrowy dla wykonywania biopsji i procedur diagnostycznych (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku wykonany w technologii TFT. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji, a wyświetleniem obrazu na monitorze max 15s | Tak, podać | TAK/NIE ……. podać | ≤ 8 s – 3 pkt Pozostałe (max 15s) – 0 pkt |  |
|  | Rozmiar piksela max. 100 µm | Tak, podać | TAK/NIE ….. podać | < 80 µm ( dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) – 2 pkt. Pozostałe (max 100 µm) - 0 pkt. |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik wydajności kwantowej detektora DQE min. 65% | Tak, podać | TAK/NIE ….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik funkcji przenoszenia detektora MTF min. 90% | Tak, podać | TAK/NIE ….. podać | Bez punktacji |  |
| VII. | Stacja Akwizycyjna (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |  |
|  | Monitor sterujący, monitor przeglądowy, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko/a – konsola/e technika) | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość monitora przeglądowego min. 3 MP dla wszystkich zaoferowanych stanowisk | Tak, podać | TAK/NIE ….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitora przeglądowego min. 21” dla wszystkich zaoferowanych stanowisk | Tak, podać | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 16 GB dla wszystkich zaoferowanych stanowisk | Tak, podać | TAK/NIE ….. podać | Bez punktacji |  |
|  | UPS/ UPS-y dedykowany/e do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Stanowisko/a ( konsola/e technika) mobilna/e – z możliwością obrotu o 180 stopni całej konsoli lub co najmniej elementów sterowania i monitora/ ów podglądowego/ ych w czasie zabiegów biopsyjnych (funkcjonalność fabryczna wyrobu, nie dopuszcza się rozwiązań pozaproducenckich) | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Ekwiwalent szyby ochronnej dla technika min. 0,5 mm Pb, | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 40 000 obrazów | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Storę, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Modality Work List, - DICOM Query/Retrive. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje: powiększenie, pomiary długości, dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI, nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS. | Tak | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| VIII | Cyfrowa Tomosynteza (3D) (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |  |
|  | Funkcja tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. | Tak, | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
|  | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania lampy lub z lampą nieruchomą w czasie każdej ekspozycji. | Tak, podać | TAK/NIE …… podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres skanu tomosyntezy minimum +/- 7° | Tak, podać | TAK/NIE …… podać | > +/- 10° – 2 pkt. Pozostałe (minimum +/- 7°) - 0 pkt |  |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy max. 1mm | Tak, podać | TAK/NIE …… podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrazy otrzymywane w technice 3D o rozdzielczości nie gorszej od obrazów w technice 2D (brak łączenia pikseli na jakimkolwiek etapie tworzenia obrazu) | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| IX. | Łóżko mobilne/Fotel do wykonywania biopsji w pozycji siedzącej i leżącej na boku pacjentki (należy zaoferować wyłącznie w przypadku braku kompatybilności oferowanego stanowiska do biopsji z łóżkiem dedykowanym do wykonywania biopsji pacjentkom leżącym na boku, posiadanym przez Zamawiającego prod Medical Positioning Inc., możliwość obejrzenia posiadanego stołu |  |  |  |  |
|  | Łóżko mobilne/ fotel dedykowane do wykonywania biopsji dla pacjentek siedzących i leżących na boku | Tak, Podać jeśli zaoferowano |  | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany ruch góra-dół. | Tak, Podać jeśli zaoferowano |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji oparcia umożliwiający pozycję siedzącą i leżącą | Tak, Podać jeśli zaoferowano |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga | Tak, Podać jeśli zaoferowano |  | Bez punktacji |  |
|  | Długość min. 160 cm | Tak, Podać jeśli zaoferowano |  | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość min. 60 cm | Tak, Podać jeśli zaoferowano |  | Bez punktacji |  |
| X | Stanowisko dedykowane przez producenta do wykonywania biopsji pacjentki w pozycji leżącej na brzuchu |  |  |  |  |
|  | Stół dedykowany do wykonywania biopsji pacjentek leżących na brzuchu | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi max 90 cm | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | Bez punktacji |  |
|  | Stopień lub schodki ułatwiające pacjentce wejście na stół | Tak, opisać | Tak/Nie ……. opisać | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany ruch góra-dół. min. 40 cm | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | > 70 cm – 2 pkt. Pozostałe (min. 40 cm) -0 pkt. |  |
|  | Zintegrowane oświetlanie LED pola biopsyjnego | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Długość min. 180 cm | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość min. 50 cm | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | Bez punktacji |  |
|  | Średnica otworu w blacie stołu min. 20 cm | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | Bez punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie pacjentki przed upadkiem ze stołu przy jej pozycjonowaniu | TAK, | Tak/Nie ……. | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjentki min. 135 kg | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | > 180 kg – 2 pkt. Pozostałe (min. 135 kg) -0 pkt |  |
| XI | System do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG i RTG składający się z modułu kontrolnego, wózka, uchwytów biopsyjnych oraz przycisków nożnych |  |  |  |  |
|  | Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno-sterującą | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Moduł kontrolny wspomagany dwiema liniami podciśnienia: osiową i boczną | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Opcja podtrzymania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja siły ssania min 5 poziomów | Tak, podać | Tak/Nie ….. podać | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą: przycisków nożnych oraz bezpośrednio na uchwycie biopsyjnym USG | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia uchwytu do biopsji pod kontrolą RTG | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia uchwytu do biopsji pod kontrolą USG | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia sond biopsyjnych w rozmiarze 10G i 8G | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Dwa tryby prędkości pracy noża | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość rotacyjna noża tnącego min w zakresie 900 – 1050 obrotów na minutę, | Tak podać | Tak/Nie ……. podać | Bez punktacji |  |
|  | Siła próżni modułu kontrolnego min 20 – 25 inHg | Tak podać | Tak/Nie …… podać | Bez punktacji |  |
|  | Regulowana głośność i jasność ekranu modułu kontrolnego | TAK | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z proksymalnych komór na pobrane próbki, min 10 komór | Tak, podać | Tak/Nie …… podać | Bez punktacji |  |
|  | Podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej- możliwość wyboru jednego z czterech miejsc podglądu | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | System rotacyjny noża tnącego | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wielkości komory biopsyjnej w tej samej igle bez wyjmowania igły z piersi: komora pełna, komora 18mm i komora 12mm | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
| XII | Stanowisko opisowe dla lekarza |  |  |  |  |
|  | Komputer opisowy stacji lekarskiej (procesor, system operacyjny) - wraz z licencjami na oprogramowanie systemu operacyjnego oraz innego koniecznego do pracy oprogramowania Parametry komputera muszą być odpowiednie, aby dostarczony system działał wydajnie, klawiatura, mysz | Tak, opisać | Tak/Nie ….. opisać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1TB | Tak, podać | Tak/Nie …… podać | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 32 GB | Tak, podać | Tak/Nie …… podać | Bez punktacji |  |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Diagnostyczne monitory obrazowe LCD (zgodnie z polskim prawem): - Przekątna monitora ≥ 21”, - Monitory parowane fabrycznie - Prezentacja obrazu w pionie, - Rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP -Jasność monitora ≥ 500 cd/m2 | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Liczba monitorów diagnostycznych - 2 szt. | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | Tak, Podać długość przekątnej | Tak/Nie …….. Podać długość przekątnej | Bez punktacji |  |
|  | Zainstalowany pakiet antywirusowy w wersji do zastosowań komercyjnych, profesjonalnych wraz z certyfikatem papierowym i/lub w wersji elektronicznej (pdf) uprawniającym do aktualizacji i korzystania przez okres minimum 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru, nie powodującym konfliktów i utrudnień w pracy oprogramowania | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | W przypadku wyposażenia stacji opisowej w system operacyjny uniemożlwiający uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego systemu Alteris II (RIS/PACS) produkcji Alteris S.A. Wykonawca musi dostarczyć dodatkowy zestaw komputerowy o następujących parametrach: Komputer : All-In-One jako komputer opisowy do posiadanego systemu ALTERIS II- moduł RIS - wraz z licencjami na oprogramowanie systemu operacyjnego oraz systemu antywirusowego Minimalne parametry techniczne komputera Procesor wielordzeniowy obsługujący zarówno 32-bitowych jak i 64-bitowych aplikacji Oferowany procesor musi posiadać minimum 4 rdzenie, minimum 4 wątki, taktowanie minimum 3,OGHz, minimum 9MB pamięci cache. Minimum 16 GB pamięci RAM w technologii zgodnej z zainstalowanym procesorem z możliwością rozszerzenia do co najmniej 32GB Dysk twardy min. 250GB GB w technologii SSD M.2, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników. Zintegrowany z płytą główną kontroler LAN Ethernet obsługujący standardy 10/100/1000 Mbits z obsługą VLAN 802.lq Kontroler WIFI 802.llb/g/n lub 802.llac z anteną wbudowaną w obudowę komputera Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM Porty minimum:1 x DP lub HDMI, 1 x RJ-45 5 portów USB (w tym co najmniej 3 porty USB 3.0), 1 x Audio, 1 x port szeregowyRS232 (Zamawiający dopuszcza brak portu szeregowego RS232) Klawiatura przewodowa (długość kabla min 1.4 m) USB Mysz optyczna przewodowa (długość kabla min 1.4 m) USB z rolką, DPI minimum 1000 Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 5MP do standardu DICOM | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: automatyczne umieszczanie na monitorze obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorze porównywanie na monitorze badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od innych producentów, oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania - powiększenie obrazu - przesunięcie obrazu | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzia tomo umożliwiające wskazanie głębokości oraz numeru płaszczyzny w którym znajduje się zmiana | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy i dwuenergetycznej mammografii spektralnej. | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub z wykorzystaniem czytelnych oznaczeń graficznych | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej, pozwalający na zakończenie opisu badania i zamknięcie systemu. | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
| XIII | Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej z zapewnieniem bezpieczeństwa danych zgodnie z szpitalnymi standardami | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, dostarczenie raportu z wykonanych testów oraz innych dokumentów wymaganych do odbioru przez Sanepid | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS wraz z dostarczeniem wymaganej licencji kompatybilnej z posiadanym systemem RIS/PACS ALTERIS II i z konfiguracją podłączenia | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Fantomy do testów podstawowych: 2 cm, 4,5 cm, 7 cm Eantom jakości obrazu - kostka Fantom do testów igły ( biopsji) | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Fartuchy ochonne całe o,5 mm Pb – 3szt Półfartuchy ichronne 0,5 mmPb – 3 szt Kryza ochronna terczycy – 3 szt | Tak | Tak/Nie | Bez punktacji |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.26A.2021

Załącznik nr 5

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH (OCENA TECHNICZNA)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

SYSTEM  DO WYKONYWANIA BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ I TOMOBIOPSJI 
WRAZ  Z  DIAGNOSTYKĄ MAMMOGRAFICZNĄ

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymogi ogólne |  |  |  |
| 4. | Wymagane funkcjonalności realizowane przy użyciu a) dwóch niezależnych stanowisk (dwóch układów lampa- detektor) lub b) jednego stanowiska ( układu lampa- detektor) | Tak | TAK/NIE …….. (podać a lub b) | a – 0 pkt b – 10 pkt |
| II. | Funkcjonalności biopsyjne - wymagania podstawowe |  |  |  |
| III. | Funkcjonalności biopsyjne – układ pozycjonowania igły (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |
| IV. | Funkcjonalności biopsyjne – układ aplikacji promieniowania (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |
| 9. | Wielkość nominalna ogniska max. 0,3 mm zgodnie z IEC336 lub równoważną | Tak, podać | TAK/NIE ……….. podać | Zaoferowanie drugiego, małego ogniska o wielkości nominalnej max 0,15 mm zgodnie z IEC 336 lub równoważną – 2 pkt |
| Va. | Funkcjonalności biopsyjne i diagnostyczne - układ pozycjonowania lampy – detektora i igły (pacjentka stojąca, siedząca lub leżąca na boku) |  |  |  |
| 6. | Autopozycjonowanie lampy i detektora do zaprogramowanych, kolejnych pozycji RCC, LCC, RMLO i LMLO dla badań klasycznych z zachowaniem wysokości po przyciśnięciu jednego przycisku | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 8. | Zestaw do zdjęć powiększonych min. jedno powiększenie 1,5x | Tak | TAK/NIE ……….. podać | 1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 2 pkt |
| 10. | Płytka kompresyjna o wymiarach min. 18 cm x 23 cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) automatycznie i motorowo przesuwana wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK/NIE | TAK/NIE ……….. podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |
| 13. | Możliwość regulacji położenia płytki kompresyjnej przy użyciu sterownika bezprzewodowego | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 17. | Możliwość ustawienie lampy RTG w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora z automatycznym powrotem lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika) lub pochylanie lamy i detektora od i do pacjentki poprawiające jakość pozycjonowania piersi pacjentek z dysfunkcjami ruchowymi. | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 19. | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej max 85 mm | Tak, podać | TAK/NIE ……. podać | < 50 mm – 2 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |
| 20. | Nieruchoma osłona twarzy do badań 3D (tomosyntezy) – osłona nie porusza się względem twarzy pacjentki podczas skanu tomosyntezy | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Vb. | Funkcjonalności biopsyjne - układ pozycjonowania lampy i detektora (pacjentka leżąca na brzuchu) |  |  |  |
| 5. | Możliwość regulacji położenia płytki kompresyjnej przy użyciu sterownika bezprzewodowego | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9. | Funkcja wykonywania dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej - ekspozycji). | TAK/NIE | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| VI. | Detektor cyfrowy dla wykonywania biopsji i procedur diagnostycznych (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |
| 2. | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji, a wyświetleniem obrazu na monitorze max 15s | Tak, podać | TAK/NIE ……. podać | ≤ 8 s – 3 pkt Pozostałe (max 15s) – 0 pkt |
| 3. | Rozmiar piksela max. 100 µm | Tak, podać | TAK/NIE ….. podać | < 80 µm ( dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) – 2 pkt. Pozostałe (max 100 µm) - 0 pkt. |
| VII. | Stacja Akwizycyjna (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |
| 6. | Stanowisko/a ( konsola/e technika) mobilna/e – z możliwością obrotu o 180 stopni całej konsoli lub co najmniej elementów sterowania i monitora/ ów podglądowego/ ych w czasie zabiegów biopsyjnych (funkcjonalność fabryczna wyrobu, nie dopuszcza się rozwiązań pozaproducenckich) | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| VIII | Cyfrowa Tomosynteza (3D) (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) |  |  |  |
| 3. | Zakres skanu tomosyntezy minimum +/- 7° | Tak, podać | TAK/NIE …… podać | > +/- 10° – 2 pkt. Pozostałe (minimum +/- 7°) - 0 pkt |
| 5. | Obrazy otrzymywane w technice 3D o rozdzielczości nie gorszej od obrazów w technice 2D (brak łączenia pikseli na jakimkolwiek etapie tworzenia obrazu) | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK (dla wszystkich zaoferowanych stanowisk) – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| IX. | Łóżko mobilne/Fotel do wykonywania biopsji w pozycji siedzącej i leżącej na boku pacjentki (należy zaoferować wyłącznie w przypadku braku kompatybilności oferowanego stanowiska do biopsji z łóżkiem dedykowanym do wykonywania biopsji pacjentkom leżącym na boku, posiadanym przez Zamawiającego prod Medical Positioning Inc., możliwość obejrzenia posiadanego stołu |  |  |  |
| X | Stanowisko dedykowane przez producenta do wykonywania biopsji pacjentki w pozycji leżącej na brzuchu |  |  |  |
| 4. | Zmotoryzowany ruch góra-dół. min. 40 cm | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | > 70 cm – 2 pkt. Pozostałe (min. 40 cm) -0 pkt. |
| 10. | Dopuszczalna waga pacjentki min. 135 kg | Tak, podać | Tak/Nie ……. podać | > 180 kg – 2 pkt. Pozostałe (min. 135 kg) -0 pkt |
| XI | System do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG i RTG składający się z modułu kontrolnego, wózka, uchwytów biopsyjnych oraz przycisków nożnych |  |  |  |
| XII | Stanowisko opisowe dla lekarza |  |  |  |
| XIII | Inne wymagania |  |  |  |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć