DZP/381/80B/2020									Zmodyfikowany załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

STÓŁ OPERACYJNY (NEUROCHIRURGICZNY)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2020 | TAK/NIE* |
|  | Fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół operacyjny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami | TAK | TAK/NIE* Podać ilość podwójnych kółek …. |
|  | Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | TAK | TAK/NIE* Podać wymiary ………. |
|  | Kolumna umiejscowiona na podstawie stołu nie centralnie umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o min 1450 mm. (Zamawiający dopuszcza stół operacyjny posiadający symetrycznie umiejscowioną kolumnę stołu oraz elektromechaniczną regulację przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 400mm, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie 1152mm pola prześwietlnego dla RTG w standardowej konfiguracji blatu oraz 1385 mm po zmianie orientacji blatu i zamontowaniu podnóżków od strony głowy) | TAK | TAK/NIE* Podać wysunięcie …………….. |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej lub łatwo demontowalnymi panelami wykonanymi z aluminium. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub stół blokowany do podłoża za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pilot bezprzewodowy bluetooth ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu i pilota. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu(bez konieczności podłączania pilota do stołu) | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego. [Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny w którym ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji realizowane jest wizualnie (na ekranie pilota sterującego), oraz akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowy pilot sterujący sugeruje jaki ruch operator powinien wykonać w celu uniknięcia kolizji] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko - segment nożny dzielony wzdłużnie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sekcja z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sekcja nóg 2-częściowa, z dodatkową regulacją w pionie wspomagana sprężyną gazową w zakresie -90°, +10° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° (Zamawiający dopuszcza stół operacyjny posiadający podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni. Zakres regulacji podgłówka - 30°/+45°) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniższych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 114,8 cm (liczone bez materaca) | TAK | TAK/NIE* Podać zakres regulacji …. |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK | TAK/NIE* |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Materac przeciwodleżynowy, demontowalny, odporny na środki dezynfekcyjne, zespalany bezszwową metodą, o grubości min. 80 mm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Materac z funkcją pamięci kształtu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie materaca do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Informacja o stanie naładowania baterii stołu na ekranie pilota przewodowego (Zamawiający dopuszcza informację o stanie naładowania baterii stołu na ekranie pilota bezprzewodowego oraz na panelu bocznym stołu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych. [Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny posiadający możliwość regulowania prędkości ruchów np. 25, 50, 75, 100% prędkości (do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych) i uzna taką funkcję za równoważną względem wymaganej możliwości „powolnego startu”] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie minimalne: |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 45 cm mocowana do stołu za pomocą klamry - 1 szt (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie anestezyjnej podpory ręki o długości 51 cm, na przegubie kulowym zwalnianym jedną dźwignią, z własnym zaciskiem mocującym do szyn) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pas brzuszny dł. min. 1300 mm– 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pas brzuszny dł. min. 1700 mm – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Osłona ramienia z tworzywa sztucznego o wymiarach 400x220x200 mm ± 50 mm -1 szt (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony ramienia o długości 400 mm i wysokości 130 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klęcznik do pozycji proktologicznej mocowany do stołu – 1 kpl | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klamra do mocowania podpórek z regulacją w 3 płaszczyznach – 2 kpl | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podparcie pleców/pośladków o wym. min. 200 x 80-100 mm – 2 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek na akcesoria z min. 5 szynami bocznymi – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Element łączący zagłówek z adapterem sekcji głowy z możliwością regulacji 3 pokrętłami – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zagłówek typu podkowa – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podkładki żelowe pod pięty (para) o wym. min. 150x100x50 mm – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podpórka boczna sztywna mocowana do szyny bocznej – 2 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter mocowany w miejsce sekcji głowy, uniwersalny, z możliwością instalacji zagłówka typu podkowa oraz DORO – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przedłużenie elektryczne oparcia pleców dł min. 280 mm, pochylane, regulowane z pilota sterującego, podłączane do gniazda el. w stole. – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | POZOSTAŁE: |  |  |
|  | W ramach zaoferowanej wartości brutto przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy/wymiany tego samego podzespołu danego urządzenia/sprzętu zobowiązują Wykonawcę do wymiany danego urządzenia/sprzętu na nowe na swój koszt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeszkolenie użytkowników potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek, potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający w kolumnie Parametry wymagane wskazał TAK/NIE a w kolumnie Wartość oferowana wskazał, iż parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

…..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy