DZP/381/99A/2020                                                                                         zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 1 - Respiratory

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Respirator  –5 szt.

| Lp. |  | Opis parametru, funkcje | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r. |  | TAK | TAK/NIE* |
| I | KONFIGURACJA I ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych na podstawie jezdnej (2 koła z blokadą) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar. Wymagany zakres min. 2,5 do 6,0 bar uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i cyklu pracy sprężarek (Zamawiający dopuszcza respirator z zasilaniem powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8 do 6,5 bar) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres min. 2,5 do 6,0 bar uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i stanu napełnienia butli (Zamawiający dopuszcza respirator z zasilaniem w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8 do 6,5 bar) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sprężarka powietrza zintegrowana z aparatem zabezpieczająca długotrwałą pracę kliniczną aparatu bez ograniczenia jakichkolwiek jego funkcji przy braku powietrza centralnego. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi podtrzymać prace w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230 V 50/60 Hz. Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce i być odpornym na wahania zasilania sieciowego co najmniej w wymaganych granicach |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. Respirator musi podtrzymać wentylację w przypadku awarii zasilania sieciowego. Minimalny czas konieczny do zabezpieczenia alternatywnej wentylacji to 30 minut. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparat wyposażony w kompresor (Zamawiający dopuszcza respirator bez kompresora) |  | TAK | TAK/NIE* |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV . Wymagana możliwość wyboru oddechu co najmniej wymuszonego VCV, PCV i spontanicznego PSV. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i wyboru rodzaju oddechu wymuszonego. Respirator musi posiadać automatycznie uruchamiana wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej. Konieczna możliwość wyboru oddechu VCV lub PCV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wdech manualny |  | TAK | TAK/NIE* |
| III | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV |  | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |  | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ |  | TAK | TAK/NIE* |
| IV | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV. |  | TAK | TAK/NIE* |
| V | INNE RODZAJE WSPOMAGANIA ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA wspomaganie wysiłku oddechowego na postawie detekcji elektrycznej aktywności nerwu przeponowego (Zamawiający dopuszcza respirator na zasadzie równoważności z wentylacją wspomaganą adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem częstości oddechowej oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta synchronizująca wentylację dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążącą do nastawionej wentylacji minutowej) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC Respirator wyposażony w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT) |  | TAK | TAK/NIE* |
| VI | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów. Wymagany zakres minimalny: 1-100 1/min |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Objętość pojedynczego oddechu Wymagany zakres minimalny: 30-2000ml |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych Wymagany zakres minimalny: 3-120 l/min (Zamawiający dopuszcza respirator z szczytowym przepływem wdechowym dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych z zakresem od 6 do 180 l/min) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia pauzy wdechowej w wentylacji objętościowo kontrolowanej poprzez bezpośrednia lub pośrednią nastawę czasu trwania czasu plateau. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. Respirator musi umożliwiać stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 5 – 50%. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 15 cmH2O. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie |  | TAK | TAK/NIE* |
| VII | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych: prostokątna i opadająca. (Zamawiający dopuszcza respirator w którym krzywa przepływu jest kształtowana automatycznie w zależności od ustawień) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych w trakcie wentylacji pacjenta (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E). |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. (Zamawiający dopuszcza respirator z możliwością wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na dolnym poziomie ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV) |  | TAK | TAK/NIE* |
| VIII | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu,co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ –objętość. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 48 godzinnych |  | TAK | TAK/NIE* |
| IX | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI Z PREZENTACJĄ W FORMIE CYFROWEJ |  |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Całkowita częstość oddychania Ftot |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Objętość pojedynczego oddechu VTE |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej MVtot |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej MVspont |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar szczytowego przepływu wydechowego PEF |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar szczytowego wdechowego przepływu spontanicznego PSF. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar przepływu końcowo-wydechowego EEF. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie szczytowe PIP |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym Pśred |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie plateau Ppl |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie AutoPEEP |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta Cst |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar podatności dynamicznej Cdyn |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Opory wdechowe płuc pacjenta Rinsp |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) |  | TAK | TAK/NIE* |
| X | ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej. (Zamawiający dopuszcza respirator bez stopniowania aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej) |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zaniku zasilania sieciowego |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niskiego ciśnienia tlenu |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niskiego ciśnienia powietrza |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niskiej całkowitej objętości minutowej . Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysokiego ciśnienia. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysokiej częstości oddechów. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Limit wysokiej objętości wdechowej Respirator musi informować obsługę o osiągnięciu limitu wysokiej objętości wdechowej dla trybów o podwójnej kontroli, kompensacji oporów rurki intubacyjnej i innych zagrożonych dostarczeniem nadmiernej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydzielony alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał alarm ułatwiający szybka diagnozę przyczyny okluzji układu oddechowego istotny dla bezpieczeństwa pacjenta |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej lub wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych |  | TAK | TAK/NIE* |
| XI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk. Funkcja dotyku powinna działać także gdy obsługa zakłada rękawiczki ochronne |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. Zamawiający alternatywnie dopuszcza również możliwość zawieszenia wentylacji na dłuższy czas i pozostawienia respiratora w trybie gotowości „Stand by”. Respirator powinien przywrócić wszystkie parametry uprzednio stosowanej wentylacji, a także zachować nastawy alarmowe i zapisy w pamięci alarmów sprzed wyłączenia lub uaktywnienia trybu gotowości. |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednopacjentowe rury oddechowe – min. 10 szt.,/ 1 respirator Jednopacjentowy wdechowy filtr respiratorowy – min. 25 szt./ 1 respirator Jednopacjentowy wydechowy filtr respiratorowy – min. 12 szt./1 respirator |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ramię podtrzymujące – 1 szt./ 1 respirator Wózek jezdny – 1 szt./ 1 respirator Dren zasilający w sprężone powietrze – 1 szt./ 1 respirator Dren zasilający w tlen – 1 szt./ 1 respirator |  | TAK | TAK/NIE* |
| XII | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Aparat musi posiadać złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora |  | TAK | TAK/NIE* |
|  | Komunikacja, komunikaty ekranowe i opisy na przyciskach, naklejkach ostrzegawczych i informacyjnych w języku polskim, |  | TAK | TAK/NIE* |

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP/381/99A/2020                                                                                         zmodyfikowany Załącznik nr  4

Pakiet 2 – Monitory przenośne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

MONITOR PRZENOŚNY - (10 SZT.)

| l.p | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor przenośny podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 2 | Statyw jezdny z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki) ,z oświetleniem LED (do pracy nocnej) oraz z zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące | TAK | - | Tak/Nie* |
| 3 | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) | TAK | - | Tak/Nie* |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cala i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli | TAK | - | Tak/Nie* |
| 5 | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów : -dorosłych, -dzieci, -noworodków | TAK | - | Tak/Nie* |
| 6 | Monitorowanie NIBP, Puls, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej, skala NEWS | TAK | - | Tak/Nie* |
| 7 | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora | TAK | - | Tak/Nie* |
| 8 | Praca w 3 trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 9 | Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS (Algorytm Early Warnning Score oparty o skale NEWS2). | TAK | - | Tak/Nie* |
| 10 | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzone przez użytkownika. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 11 | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. | TAK | - | Tak/Nie* |
| 12 | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– dopuszczalna długość komunikatu min. 1000 znaków | TAK | - | Tak/Nie* |
| 13 | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | Tak | - | Tak/Nie* |
| 14 | Waga urządzenia z akumulatorem nie większa niż 2 kg | TAK/NIE | ≤ 2kg – 10 pkt > 2 kg – 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 15 | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 16 | Czas pomiaru NIBP opisany w pkt.15 nie dłuższy niż 15s. | TAK/NIE | ≤ 15s – 10 pkt > 15s – 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 17 | Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w rozmiarach mały, standard i duży dorosły | Tak | - | Tak/Nie* |
| 18 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie gorsza niż ± 5 mmHg | Tak | - | Tak/Nie* |
| 19 | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg | Tak | - | Tak/Nie* |
| 20 | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg | Tak | - | Tak/Nie* |
| 21 | Zakres pomiaru tętna co najmniej 30÷200 ud./min | Tak | - | Tak/Nie* |
| 22 | Na wyposażeniu min 3 rozmiary mankietów ( mały, standard, duży dorosły ) wykonane z tworzywa sztucznego - mankiet bezprzewodowy- wpinanie przewodu NIBP złączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. - szczelne zamknięcie gniazda w mankiecie w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych -wykończone powłoką antybakteryjną, | Tak | - | Tak/Nie* |
| 23 | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | Tak | - | Tak/Nie* |
| 24 | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika | Tak | - | Tak/Nie* |
| 25 | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru | Tak | - | Tak/Nie* |
| 26 | Mankiet jednorazowy/dla jednego pacjenta w rozmiarze 20 -28cm- min. 10szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 27 | Mankiet jednorazowy/dla jednego pacjenta w rozmiarze 27-38cm – min.10szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 28 | Mankiet jednorazowy/dla jednego pacjenta w rozmiarze 33-45cm - min.10szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 29 | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego. Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze | Tak | - | Tak/Nie* |
| 30 | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt Nie -0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 31 | Zakres pomiaru temperatury co najmniej 20°C ÷ 42°C | Tak | - | Tak/Nie* |
| 32 | Dokładność kalibracji ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym | Tak | - | Tak/Nie* |
| 33 | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo - min. 1600 szt. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 34 | Pomiar SPO2 wyświetlany w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ± 2% | Tak | - | Tak/Nie* |
| 35 | Pomiar respiracji za pomocą czujnika saturacji | TAK | - | Tak/Nie* |
| 36 | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | Tak/ Nie | Tak- 15 pkt Nie- 0 pkt | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 37 | Zakres pomiaru min. 4-70 oddechów/min. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 38 | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS oraz w trybie interwałowym | Tak | - | Tak/Nie* |
| 39 | Wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych | Tak | - | Tak/Nie* |
| 40 | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna | Tak | - | Tak/Nie* |
| 41 | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania interwałowego) | Tak | - | Tak/Nie* |
| 42 | Pomiar częstości tętna z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę (bpm) | Tak | - | Tak/Nie* |
| 43 | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 44 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych | Tak | - | Tak/Nie* |
| 45 | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu | Tak | - | Tak/Nie* |
| 46 | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe | Tak | - | Tak/Nie* |
| 47 | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych kompletów pomiarów | Tak | - | Tak/Nie* |
| 48 | Akumulator wbudowany w monitorze pozwalający na pracę min. 8 godz. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 49 | Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie zwiększający pracę monitora do min. 16 godz. | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie-0 pkt. | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ |
| 50 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | Tak | - | Tak/Nie* |
| 51 | Komunikacja: - WI-FI - USB min. 1 - Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, - gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 52 | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On- technologia pojedyńczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytenianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta | Tak | - | Tak/Nie* |
| 53 | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | Tak | - | Tak/Nie* |
| 54 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem AMMS produkcji Asseco Poland w zakresie przesyłania dokonanych pomiarów do pobytu pacjenta w systemie AMMS : 1. Identyfikowanie personelu – po zeskanowaniu kodu kreskowego lub wprowadzeniu ręcznym numeru ID osoby wykonującej badanie, monitor po połączeniu z systemem szpitalnym umożliwia potwierdzenie tożsamości oraz podczas przesyłania wyników zawiera w nich ID osoby obsługującej urządzenie – badanie bez ID personelu nie może być zapisane; 2. Identyfikowanie pacjentów – po zeskanowaniu kodu kreskowego z opaski/karty pacjenta, monitor po połączeniu z systemem szpitalnym umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby badanej – badanie bez ID pacjenta nie może być zapisane; 3. Możliwość przesyłania standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, masa, ocena bólu | Tak | - | Tak/Nie* |
| 55 | Środowisko sprzętowo-programowe: 1. Urządzenia pomiarowe będą przypisane do konkretnego oddziału 2. Urządzenia będą podłączone przez Wi-Fi lub przewodowo do sieci przeznaczonej do obsługi urządzeń medycznych i będą komunikować się z oprogramowaniem serwerowym dostawcy rozwiązania 3. W przypadku konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na potrzeby integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS Wykonawca musi dostarczyć wymagane licencje oraz niezbędny sprzęt serwerowy wraz z licencjami na oprogramowanie systemowego oraz bazodanowe (jeżeli będzie wymagane) | Tak | - | Tak/Nie* |
| 56 | Kompleksowa integracja monitorów z posiadanym przez Zamawiającego systemem AMMS obejmująca: - niezbędne licencje na podłączenie 26 szt. monitorów; - serwer umożliwiający komunikację HL7, identyfikację personelu, pacjenta, komunikaty PDQ (PatientDataQuer); - prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 do użytkownika; - Licencję AMMS na podłączenie systemu w dowolnej jednostce organizacyjnej szpitala ; - Prace instalacyjne i programistyczne dostosowanie parametrów do formularzy; - Nadzór autorski dla dostarczonej integracji na 24 miesiące zgodnie z poniższymi wymaganiami: W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: a) poprawną wymianę danych pomiędzy zintegrowanymi systemami w szczególności poprzez uwzględnienie integracji przy udostępnianiu nowych wersji modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego AMMS b) możliwość zgłaszania przez Zamawiającego błędów dotyczących integracji przy czym Zamawiający może zgłaszać następujące typy błędów: błąd krytyczny – taki, który uniemożliwia wymianę danych pomiędzy systemami prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, błąd zwykły – taki, który nie wpływa na pracę całego systemu c) możliwość zgłaszania uwag i propozycji modyfikacji oprogramowania w zakresie integracji pomiędzy systemami d) Wykonawca zobowiązany jest do: • usunięcia błędu krytycznego w terminie do 4 dni roboczych od momentu zarejestrowania zgłoszenia błędu. • usunięcia błędu zwykłego w terminie do 60 dni roboczych od momentu zarejestrowania zgłoszenia błędu. Za dzień roboczy Zamawiający uważa dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strony umowy każdorazowo uzgodnią termin dokonania i udostępnienia Zamawiającemu modyfikacji | Tak | - | Tak/Nie* |
| 57 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Tak | - | Tak/Nie* |
| 58 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak | - | Tak/Nie* |
| 59 | Gwarancja min.24 miesiące | Tak | - | Zgodnie z formularzem ofertowym |

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.