DZP/381/52/EAT/2017

Załącznik nr 1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM UCYFROWIENIA APARTURY RTG

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa i typ urządzenia, producent |  | PODAĆ |  |  |  |  |  |
| 2 | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatu 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 40 płyt/godz. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii igłowej do badań ogólnodiagnostycznych min. w formatach 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm; załączyć certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość pracy skanera w zakresie badań ogólnodiagnostycznych jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej (np. badania ogólne na kasetach proszkowych, a zdjęcia sylwetkowe w stojaku na kasetach igłowych) |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Masa max. 30 kg |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Moc pobierana max. 140 W |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC; załączyć dokumenty |  | TAK |  |  |  |  |  |
| II | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa i typ, producent |  | PODAĆ |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 4 lata, co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową w technologii igłowej rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 1 szt. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty obrazowe niezintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC; załączyć dokumenty |  | TAK |  |  |  |  |  |
| III | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów- stacja technika – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia, producent |  |  | PODAĆ |  |  |  |  |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Komputer - minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny |  |  | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 21”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ |  |  | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  |  |  |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30) - możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wybór koloru adnotacji z palety kolorów |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Aktywizacja trybu pełnoekranowego |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive) |  |  | TAK,podać nazwę handlową oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badań pediatrycznych i dla badań dorosłych |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna), z możliwością wyboru przez operatora, która wersja obrazu zostanie wysłana do PACSa : - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna/jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa/klatka piersiowa pediatryczna - kościec/kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa pediatria) - oprogramowanie neonatologiczne T2 Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min. następujące poziomy dawki: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |  |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badań odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML |  |  | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania |  |  | TAK, podać nazwę i typ |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging |  |  | TAK,załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC |  |  | TAK, załączyć dokumenty |  |  |  |  |
| IV. | INNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat | TAK min. 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Drukowana instrukcja w języku polskim-2 szt. oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacja systemu, konfiguracja, szkolenie personelu | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany rok produkcji: 2017 ( w przypadku skanera dopuszczalny rok produkcji 2016 ) | TAK |  |  |  |  |  |  |

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy