WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (po modyfikacji)

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI – 1 SZT.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów, funkcji |
| --- | --- |
|  | Noworodkowe stanowisko resuscytacyjne |
|  | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2023 |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |
|  | Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz, Stopień ochrony i klasa: I, typ BF, Moc kwarcowego promiennika podczerwieni: min. 600 W |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. Urządzenie o wymiarach: (szerokość × głębokość) nie większych niż 150cm x 90 cm |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana od 180 cm do 220 cm. |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora z przodu i z tyłu inkubatora |
|  | Pedały sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora |
|  | Zintegrowane rury do mocowania pomp lub monitorów |
|  | Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne |
|  | Ścianki boczne o wysokości 15 cm. |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka min. od +10° do -10° |
|  | Kąt nachylenia łóżeczka wyświetlany na ekranie inkubatora. |
|  | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulce. |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe z min. trzystopniową regulacją natężenia. |
|  | Materacyk typu softbed. Materacyk o wymiarach min. 45 cm x 65 cm |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 10" dostępny zarówno z prawej jak i z lewej strony urządzenia. Możliwość wyboru między min. 3 różnymi widokami ekranu: stanowisko do resuscytacji, termomonitoring, główny. |
|  | Szuflada RTG- brak konieczności odchylania promienika celem wykonania zdjęć RTG |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry: obwodowej i centralnej. |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta. |
|  | Funkcja akceptacji chłodzenia. |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. |
|  | Typowy poziom głośności podczas pracy urządzenia ≤ 45 dB |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora gwarantująca prawidłowe zważenie pacjenta bez konieczności poziomowania gondoli przed ważeniem. Zakres pomiarowy od min. 200 do 10 000g. |
|  | Funkcja korygowania zważonej masy ciała. |
|  | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. |
|  | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do inkubatora. |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie od 0 do 150 mmHg. |
|  | Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mieszalnik tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%. |
|  | Przepływ regulowany w zakresie od 0 do 15 l/min. |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E wynoszący 1:2 |
|  | PEEP programowany w zakresie: przy 10 L/min, PEEP min. <0,4 kPa (4 cmH2O); przy 15 L/min, PEEP maks. > 1,4 kPa (14 cmH2O) |
|  | Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę |
|  | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH2O |
|  | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min |
|  | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr |
|  | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych |
|  | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie |
|  | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu |
|  | Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym programowaniem mocy promiennika |
|  | Alarm Wysoka temperatura – temperatura skóry pacjenta ≥39°C |
|  | Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 1°C od wartości nastawionej |
|  | Wbudowany w kolumnę inkubatora zegar APGAR |
| Wyposażenie: |  |
|  | Czujnik temperatury skóry centralnej, jednorazowy, 5 szt |
|  | Czujnik temperatury skóry obwodowej, jednorazowy, 5 szt. |
|  | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem. |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA |
|  | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów, 25 szt. |
|  | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, automatyczna podaż wdechów, 25 szt. |
|  | Wielorazowe maski silikonowe, po 2 szt. z rozmiarów 00, 0 i 1. |
|  | 2 obrotowe szuflady na akcesoria. |
|  | Jednorazowe zbiorniki ssaka z filtrem i drenem, 20 szt. |
|  | Czujniki do modułu saturacji 20 szt. |