WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (po modyfikacji)

System odprowadzania dymów – 3 szt.

| Lp. | Opis parametru / funkcji wymaganej |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023r. (podać w formularzu ofertowym) |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesiące (podać w formularzu ofertowym) |
|  | Aparat do odsysania dymu z pola operacyjnego integrowany z diatermią chirurgiczną, tzn. sterowany i programowany z poziomu diatermii, umożliwiając włączanie i wyłączanie odsysacza podczas pracy koagulacji lub cięcia. |
|  | Możliwość montażu na wózka transportowego diatermii i na kolumnie chirurgicznej w pozycji poziomej i pionowej |
|  | Możliwość zapamiętywania ustawień i parametrów odsysacza dymu indywidualnie dla każdego ustanowionego programu i trybu pracy |
|  | Możliwość manualnego ustawienia siły odsysania przez panel sterujący aparatu |
|  | Możliwość pracy w chirurgii otwartej oraz laparoskopii |
|  | Możliwość ustawienia min. dwóch niezależnych czasów odsysania z dwoma różnymi wartościami siły odsysania, tj. możliwością ustawienia siły oddymiania przy cięciu i koagulacji oraz siły odsysania w tle |
|  | Aparat wyposażony w filtr główny ULPA o skuteczności minimum 99,999%, którego stan jest nadzorowany cały czas na ekranie urządzenia |
|  | Filtr główny odsysacza dymu o retencji nie mniejszej niż 99,999 % i cząstek o wielkości 0,1um – 0,2 um , warstwowy z wykorzystaniem sprasowanego węgła aktywnego (w postaci stałej) |
|  | Możliwość zapamiętywania ustawień i parametrów odsysacza dymu indywidualnie dla każdego programu diatermii |
|  | Maksymalne natężenie przepływu zasysanego powietrza nie mniejsze niż 730 708 l/min. (przy nowym filtrze głównym) |
|  | Możliwość uruchamianie aparatu przez aktywację diatermii , ręcznie i włącznikiem nożnym |
|  | Na wyposażeniu dla wszystkich 3 odsysaczy: Filtr główny do systemu odprowadzania dymów ULPA15 – 4szt. Samouszczelniająca się pułapka wodna do ochrony kasety filtra głównego – 3szt. Filtr wstępny do odsysacza dymu – 45szt. Sterylne jednorazowe uchwyty do odsysania dymu, krótki z powlekaną elektrodą szpachlową pokrytą powłoką nieprzywieralną, kablem przyłączeniowy 3 m – 60szt. Zestaw drenów do laparoskopii z zaworem trąbkowym, długość 3m – 30 szt. Uchwyt clip-on do odsysania dymów – 60 szt. |