## Pakiet 1 - ZMIENIONY
Załącznik Nr 1a/1 do SWZ
Pakiet nr 1 – Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych II
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8 + kol.9) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta | Ilosć w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Spirala embolizacyjna do tętniaków wewnątrzczaszkowych odczepiana elektrolitycznie - platynowa pokrywana hydrożelem lub niepokrywana. - trwale połączona, lecz odizolowana galwanicznie od popychacza - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali -czas odczepiania do 3 sekund – spirala z możliwością bezpiecznego repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka | szt. | 400 | [7 empty] | 30
2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych - zbrojony, polerowany, atraumatyczny dystalny segment - możliwość kształtowania końcówki - różne typy cewników - dwa platynowe markery na dystalnej końcówce umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral w odległości 3 cm od siebie - zewnętrzne pokrycie hydrofilne na całej długości | szt. | 340 | [7 empty] | 10
3 | Mikroprowadnik - średnicy kompatybilny z mikrocewnikiem – pokrycie hydrofilne na zewnątrz - kształtowalny koniec - dostępny w różnych wersjach sztywności | szt. | 320 | [7 empty] | 10
4 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych - atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , - pokrycie PTFE w części środkowej cewnika - o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F i 6 F długość cewnika 95 cm - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F i 5 F - o różnych kształtach końcówki | szt. | 260 | [7 empty] | 8
5 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - pleciony wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem - posiadający markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017” | szt. | 30 | [7 empty] | 8
6 | Cewnik balonowy - przeznaczony do techniki remodelingu - shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – kompatybilny z DMSO , spiralami embolizacyjnymi, płynnymi materiałami embolizacyjnymi - o kształtowalnej końcówce | szt. | 10 | [7 empty] | 2
7 | Cewnik reperfuzyjny do zabiegów neuroradiologicznych, umożlwiający podawanie środków diagnostycznych, aspirację skrzepów i zatorów, - cewnik zbrojony, - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną, - zewnętrzna średnica 6F i średnica wewnętrznej 0.070”; - długość cewnika 125, 131 cm. | szt. | 24 | [7 empty] | 3
8 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - zbrojony, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną, - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali, - zewnętrzna średnica 5F, - długość cewnika 115, 125 cm | szt. | 50 | [7 empty] | 5
9 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - kopolimer PLGA ropuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). - widoczny w skopii RTG . - dostępny w trzech stężeniach 25% , 30% , 35 % . - zestaw musi zawierać: 1 strzykawkę z materiałem embolizacyjnym, 1 strzykawke z DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników | szt. | 12 | [7 empty] | 5
10 | Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic - kompatybilne z cewnikiem 0.017 - różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu w tętnicach o różnej średnicy - działające na zasadzie kilku samorozprężalnych sekcji | szt. | 2 | [7 empty] | 1
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość sztuk (j.m.) podzielić przez ilość sztuk zawartych w opakowaniu 2. w razie potrzeby Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań (w górę); takich, jakie będą dostarczane do Zamawiajacego.

## Pakiet 2
Załącznik nr 1a/2 do SWZ
Pakiet nr 2 – Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków. Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8 + kol.9) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta | Ilosć w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sirale platynowe - odczepiane elektrolitycznie - bez pamięci kształtu i o różnych kształtach - średnicy 0,010” i 0,014” | szt | 44 | [7 empty] | 10
2 | Aparat do odczepiania spiral ,- gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację prawidłowej pozycji spirali | szt | 12 | [7 empty] | 2
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość sztuk (j.m.) podzielić przez ilość sztuk zawartych w opakowaniu 2. w razie potrzeby Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań (w górę); takich, jakie będą dostarczane do Zamawiajacego.

## Pakiet 3
Załącznik nr 1a/3 do SWZ
Pakiet nr 3 – Mikrocewniki neuro i do stentów, cewniki balonowe, materiał embolizacyjny , stenty , klej cyjanoakrylowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8 + kol.9) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta | Ilosć w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrocewnik neuro - kompatybilny z klejem tkankowym, DMSO i EVOH - markery na końcu cewnika widoczne w skopii - z odczepialną końcówką - długość mikrocewnika 165 cm, - długość odczepialnej końcówki 15,25,35 mm. - rozmiar części dystalnej -1,2 F, proksymalnej -2,7 F | szt. | 36 | [7 empty] | 5
2 | Mikroprowadnik neuro - kompatybilny z mikrocewnikiem - kształtowalna końcówka - widoczny w skopii RTG na długości 80 mm - średnica .007" i .008". Długość 220 cm | szt. | 16 | [7 empty] | 2
3 | Cewniki prowadzące Miękka końcówka widoczna w skopii RTG Zbrojony Średnice 4,2Fr, 5Fr, 6Fr Długości: 105, 115,120, 135 cm Różne kształty końcówek. Cewnik o dużym świetle wewnętrznym | szt. | 32 | [7 empty] | 5
4 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych- Dostępne rozmiary balonu 6x9, 6x12, 6x15, 6x20. Pokrycie hydrofilne, łatwe "odpowietrzanie" balonu. Dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy .017". | szt. | 10 | [7 empty] | 2
5 | Materiał embolizacyjny płynny do embolizacji malformacji naczyniowych działający na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH DMSO jako rozpuszczalnik do EVOH Widoczny w skopii RTG Dostępny w lepkościach 12, 18, 18LD | szt. | 76 | [7 empty] | 8
6 | Stenty wewnątrzczaszkowe, samorozprężalne wykonane z nitinolu, dobrze widoczne makery w skopii RTG. Możliwość repozycji częściowo wszczepionego stentu. Średnice 3,5 4,5 5,5. Długość 12 do 75 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 3
7 | Stenty wewnątrzczaszkowe Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu Dobrze widoczne makery w skopii RTG Możliwość repozycji częściowo wszczepionego stentu. Średnice 2,0 2,5 3,0 . Długość 12 do 35 mm | szt. | 8 | [7 empty] | 1
8 | Stent intrakranialny, wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego z rdzeniem platynowym, o bardzo gęstym splocie, posiadający wzmocnioną sterowność, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017” dla rozmiarów 2,25 mm- 3,25 mm, oraz mikrocewnikiem 0.021” dla rozmiarów 3,50 mm- 4,75 mm; posiadający ulepszony pusher dla zapewnienia lepszego kompromisu pomiędzy elastycznością a popychalnością, jednorodna powierzchnia siatki zapewniająca gładsze otwieranie stentu, rozmiary dla średnic od : 2,25 mm- 3,25 mm, długości stentów 10,5 mm- 26 mm. rozmiary dla średnic od : 3,50 mm- 4,75 mm długości stentów 15 mm- 40 mm" | szt. | 20 | [7 empty] | 5
9 | Klej cyjanoakrylowy do embolizacji malformacji tętniczo -żylnej, charakteryzujący się opóźnioną polimeryzacją i mniejszą przyczepnością do mikrocewnika obj. 1ml | szt. | 10 | [7 empty] | 1
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość sztuk (j.m.) podzielić przez ilość sztuk zawartych w opakowaniu 2. w razie potrzeby Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań (w górę); takich, jakie będą dostarczane do Zamawiajacego.

## Pakiet 4
Załącznik nr 1a/4 do SWZ
Pakiet nr 4 - Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy i prowadniki hydrofilne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8 + kol.9) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prowadniki hydrofilne średnica 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". Dostepne różne długości ściętej końcówki rdzenia (traper) short= 1cm, regular= 3cm oraz long =5cm,8cm. Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typ J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 odporny na odkształcenia i na załamania struktury podłużnej. W poliuretanie zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Automatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowejcówką sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostepne w opcji z kształtowalną końcówką. Długość 220,260,300cm | szt. | 220
2 | Prowadniki hydrofilne średnica 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". Dostepne różne długości ściętej końcówki rdzenia (traper) short= 1cm, regular= 3cm oraz long =5cm,8cm. Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typ J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 odporny na odkształcenia i na załamania struktury podłużnej. W poliuretanie zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Automatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowejcówką sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostepne w opcji z kształtowalną końcówką. Długość 50,80, 120,150,180cm | szt. | 900
3 | Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy - urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej po koszulkach średnicy od 5 do 8 Fr. Zbudowane z materiałów biowchłanialnyh-polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagenod od strony przydanki połaczone z nicią. Biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia połączone nicią . Materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 200
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość sztuk (j.m.) podzielić przez ilość sztuk zawartych w opakowaniu 2. w razie potrzeby Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań (w górę); takich, jakie będą dostarczane do Zamawiajacego.

## Pakiet 5
Załącznik nr 1a/5 do SWZ
Pakiet nr 5 - Sprzęt do diagnostyki wewnątrznaczyniowej
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8 + kol.9) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Koszulka naczyniowa udowa i promieniowa Zestaw powinien zawierać introduktor, dylator i prowadnik. Długość koszulki udowej 11-23 cm Długość koszulki promieniowej 7 i 11 cm Średnica koszulki udowej: 5–8 F Średnica koszulki promieniowej: 4-7 F Prowadnik ze stali nierdzewnej o długości 50 i 80 cm i średnicach 0,035″ i 0,038″ Prowadnik ze stali nierdzewnej o długości 40 cm i średnicy 0,018'' i nitynolowo-platynowy o długości 40 cm i średnicy 0,018'' Igła stalowa, o ostrzu o zwiększonej ostrości, ułatwiającym wejście w tkankę i ścianę naczyń Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Długotrwale szczelna zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, dylator z zatrzaskiem | szt | 1100
2 | Cewniki diagnostyczne Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton 2,4; Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC - Dostępne rozmiary: 4F i 5F - Materiał szaftu zapewniajacy doskonałą elastyczność i eliminujący ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki - Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwiajace posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach, doskonale widoczne w skopii – posiadające końcówkę cieniującą - Cewniki zbrojone stalowym oplotem - Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; 0,038” - Długości cewników w cm – 30 cm, 40 cm, 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm - Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium - Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified;RIM; KA2; Straight; Berenstein - Ciśnienie 1200 PSI | szt | 760
3 | Zastawka hemostatyczna Y-konektor i podwójny Y-konektor Światło wewnętrzne 9 F Posiadająca silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Podwójne światło wewnętrzne 9 F | szt | 800
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość sztuk (j.m.) podzielić przez ilość sztuk zawartych w opakowaniu 2. w razie potrzeby Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań (w górę); takich, jakie będą dostarczane do Zamawiajacego.

## Pakiet 6
Załącznik nr 1a/6 do SWZ
Pakiet nr 6 - Łączniki wysokocisnieniowe zbrojone - ciśnienie min 1200 psitnic.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol. 8 + kol.9) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Łaczniki wysokociśnieniowe Zbrojone - ciśnienie min. 1200psi. Długość : od 100 do 150cm. Możliwość zamówienia łącznika z rotacyjną końcówką. Kompatybilny z wkładem do strzykawki automatycznej Medrad Mark Vpro Vis | szt. | 1200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość sztuk (j.m.) podzielić przez ilość sztuk zawartych w opakowaniu 2. w razie potrzeby Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań (w górę); takich, jakie będą dostarczane do Zamawiajacego.

## Pakiet 7
Załącznik nr 1a/7 do SWZ
Pakiet nr 7 - Mikrocewnik, pętle do usuwania sprzętu z tętnic.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta | Ilosć w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH i DMSO - o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. - średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” - o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej - pokrycie hydrofilne na całej długości - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | szt. | 20 | [5 empty] | 2
2 | Mikrocewnik o długości całkowitej 153 cm lub 130 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018 lub 0,021, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker widoczne w skopii RTG, cewnik pokrywany hydrofilnie. Światło 0,021”, 0,027” na całej długości, | szt. | 50 | [5 empty] | 4
3 | Pętle do usuwania ciał obcych | szt. | 16 | [5 empty] | 5
RAZEM:

## Pakiet 8
Załącznik 1a/8 do SWZ
Pakiet nr 8 - System do embolizacji tętniaków
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/nazwa producenta | Ilosć w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - WEB • przestrzenny koszyk z nici nitynolowych w technologii DFT • 2 kształty koszyka SL i SLS • średnice i wysokości implantu SL 3-11 mm i 2-9 mm • średnice i wysokości implantu SLS 4-11 mm 2.6-9.6 mm • koszyk odczepiany elektrotermicznie za pomocą odpalarki • popychacz ze stali nierdzewnej | szt. | 20 | [5 empty] | 5
2 | Mikrocewnik - VIA • Cewnik przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych (takie jak stenty / WEB) i infuzji środków diagnostycznych (kontrast) układu nerwowego, obwodowego i wieńcowego • wewnętrzna powierzchnia pokryta PTFE • powłoka hydrofilna na dystalnych 100 cm • proksymalny koniec cewnika ze złączką luer lock • możliwa kontrola fuloroskopowa podczas zabiegu, dzięki paskom znaczników • miękki tip • kształt końcówki: prosta, 45⁰ pre-shape, 90⁰ pre-shape • długości cewnika: 154 cm i 133 cm • VIA 21- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 2.8F/2.5F • VIA 27- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 3.2F/3.0F • VIA 33- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 3.8F/3.4 | szt. | 20 | [5 empty] | 5
3 | System odczepiania - Web Detachment Controller | szt. | 20 | [5 empty] | 3
RAZEM: