DZP/381/11A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ANALIZATOR DO OZNACZANIA STĘŻENIA ELEKTROLITÓW

W  ILOŚCI 2 SZTUK

Nazwa Producenta Analizatora nr 1:		..................................................

Nazwa Producenta Analizatora nr 2:		..................................................

Nazwa i typ Analizatora nr 1:			..................................................

Nazwa i typ Analizatora nr 2:			..................................................

Kraj pochodzenia Analizatora nr 1:		..................................................

Kraj pochodzenia Analizatora nr 2:	.	..................................................

| L.P. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nr 1 do pomiaru stężenia elektrolitów nowy wraz z podajnikiem - pełny automat, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017, Analizator nr 2 (dopuszcza się używany) po pełnym przeglądzie technicznym wraz z podajnikiem – pełny automat, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. UWAGA: Obydwa Analizatory muszą być kompatybilne z przedmiotem zamówienia wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiary przy użyciu elektrod jonoselektywnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Parametry mierzone Na++/K+/Ca++/pH- dla celów automatycznej korekty wapnia zjonizowanego o wartość pH | TAK | TAK/NIE* |
|  | Typ próbki: -krew pełna; -mocz; -surowica; -osocze | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas pomiaru próbki: |  |  |
|  | - krew maksimum 60 sekund | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | -mocz maksimum 90 sekund | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Flagowanie wyników poza zakresem wartości prawidłowych i krytycznych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kalibracja automatyczna lub/i na żądanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne pobieranie próbek i odczynników do badania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość dostawiania próbek w trakcie oznaczeń | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Tryb standby- oszczędność płynów w okresie braku pracy na analizatorze | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana drukarka | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimalna konserwacja i prostota obsługi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Znak zgodności CE | TAK | TAK/NIE* |
|  | UPS do analizatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezpłatna usługa serwisowa, przegląd techniczny( co najmniej 1x), szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna w trakcie trwania umowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe oprzyrządowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy (1 sztuka zestawu komputerowego do podpięcia 2 sztuk Analizatorów) umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym ( możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (nie dotyczy punktu 5 gdzie zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów)

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy