DZP/381/92A/2018

Zmodyfikowany załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 1:  Lampa operacyjna dwuczaszowa

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | Tak | Tak/Nie* |
| 2 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Zamawiający wymaga, aby czasze lamp nie posiadały relingów. | Tak | Tak/Nie* |
| 3 | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych | Tak | Tak/Nie* |
| 4 | System redukujący powstawanie cieni w sytuacji przysłonięcia lampy przez głowę operatora lub specjalny układ soczewek niwelujący powstawanie cieni. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę w której światło jest przetwarzane przez unikatową technologię odbłyśników niwelującą powstanie cieni a zastosowana technologia gwarantuje również m.in. wysoką homogeniczność światła oraz niskie zużycie prądu) | Tak | Tak/Nie* |
| 5 | Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 160 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux | Tak | Tak/Nie* |
| 6 | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 95 | Tak | Tak/Nie* |
| 7 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 94 | Tak | Tak/Nie* |
| 8 | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1000 [mm] | Tak | Tak/Nie* |
| 9 | Średnica zewnętrzna każdej obu kopuł nie większa niż 690 mm | Tak | Tak/Nie* |
| 10 | Regulacja temperatury barwowej światła w minimalnym zakresie 3800 – 4700 | Tak | Tak/Nie* |
| 11 | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale ≥ 170 [mm] do ≤ 320 [mm] | Tak | Tak/Nie* |
| 12 | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami z jednakowych paneli sterowania usytuowanych obok każdej z czasz) | Tak | Tak/Nie* |
| 13 | Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę z elektroniczną regulacją średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami z jednakowych paneli sterowania usytuowanych obok każdej z czasz) | Tak | Tak/Nie* |
| 14 | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 30 – 100% (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego przy każdej z czasz w zakresie 30-100%) | Tak | Tak/Nie* |
| 15 | Białe oświetlenie endoskopowe 5% (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę z białym oświetleniem endoskopowym, regulowanym w zakresie 2000-8000 lx) | Tak | Tak/Nie* |
| 16 | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. | Tak | Tak/Nie* |
| 17 | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | Tak | Tak/Nie* |
| 18 | Pobór mocy dla jednej czaszy max. 80 W | Tak | Tak/Nie* |
| 19 | Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC | Tak | Tak/Nie* |
| 20 | Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] | Tak | Tak/Nie* |
| 21 | Powierzchnia czasz gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | Tak | Tak/Nie* |
| 22 | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. | Tak | Tak/Nie* |
| 23 | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. | Tak | Tak/Nie* |
| 24 | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1C | Tak | Tak/Nie* |
| 25 | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz | Tak | Tak/Nie* |
| 26 | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | Tak | Tak/Nie* |
| 27 | Dotykowy zewnętrzny sterownik lampy, zainstalowany na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami tj. włączanie / wyłączanie lampy; temperatura barwowa; średnica pola; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego oraz sterowanie parametrami kamery zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia : ostrości, powiększenia, jasności, balansu bieli, obrót kamery, klatka stop. (Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną wyposażoną w dotykowy zewnętrzny sterownik lampy, zainstalowany na ścianie, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami tj. włączanie / wyłączanie lampy; temperatura barwowa; średnica pola; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego oraz sterowanie parametrami kamery zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia: ostrości, powiększenia, jasności, balansu bieli i stop klatki) | Tak | Tak/Nie* |
| 28 | Monitor 42” do wyświetlania sygnału z kamery, zamocowany na ścianie w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. | Tak | Tak/Nie* |
| 29 | Kamera HD, zamocowana w centrum czaszy lampy, z możliwością regulacji położenia lampy za pomocą uchwytu sterylizowanego. Posiadająca następujące parametry: Sensor obrazu 1/3 CMOS Ilość pikseli 1920x1080i Czułość – min. 25 (lux) Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – min. 10x Zoom cyfrowy – min. 12x (Zamawiający dopuszcza kamerę o poniższych parametrach: Sensor obrazu 1/ 2,8 CMOS Ilość pikseli 1920x1080i Minimalne oświetlenie 1,4 lux Stosunek sygnału do szumu (dB)>50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – 10x Zoom cyfrowy – 12x) | Tak | Tak/Nie* |
| 30 | Możliwość strumieniowania obrazu HD po sieci lokalnej szpitala | Tak | Tak/Nie* |
| 31 | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: wysokość do sufitu podwieszonego od posadzki: 3.05m wysokość stropu od posadzki: 3.40m wysokość nawiewu laminarnego od posadzki: 2.75m | Tak | Tak/Nie* |
| 32 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018r. | Tak | Tak/Nie* |
| 33 | Certyfikat CE – jeśli dotyczy, deklaracja zgodności | Tak | Tak/Nie* |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna) | Tak | Tak/Nie* |

(Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną której natężenie światła z odl. 1m. wynosi: dla czaszy głównej 160 000lux i dla czaszy satelitarnej 120 000lux, żywotność  diod LED (60 000h), średnica plamy świetlnej (160-330mm), głębokością oświetlenia (120cm) oraz większą możliwością dostosowania temperatury barwowej (5 kroków, 3000-5000K)

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

DZP/381/92A/2018

Zmodyfikowany załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 2:  Stół operacyjny

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Stół operacyjny chirurgiczny

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji | 2018 r. | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | TAK | Koła: 120 mm – 1 pkt >120 mm – 5 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | TAK | Piąte koło - 3 pkt Napęd własny – 5 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie / elektromechanicznie stopek lub poprzez centralnie blokowane wszystkie kół, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem naładowania baterii pilota i stołu. | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu(bez konieczności podłączania pilota do stołu) | TAK/NIE | Nie – 0 pkt; Tak – 5 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Ładowanie pilota bezprzewodowego w stacji dokującej bez potrzeby przewodowego podłączania do stołu | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość aktywacji pilota podczas operacji poprzez poruszenie nim, bez potrzeby włączenia go po przejściu w stan uśpienia | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Blat stołu przezierny (na całej jego długości) dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmenty: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko z wycięciem ginekologicznym - segment nożny dzielony | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Sekcja nóg 2-dzielna z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka min. -45°/+25° | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Sterowana za pomocą pilota regulacja elektrohydrauliczna następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przesuw wzdłużny - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | TAK/NIE | NIE – 0 p. Do 6 zapamiętanych ustawień – 2 pkt. > 6 zapamiętanych ustawień – 5 pkt. | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105 cm (wysokość liczona bez materaca) | TAK | Zakres wymagany – 1 pkt Zakres szerszy niż 70-105 cm – 5 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°/+70° (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji pleców -35o do +75o) | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm | TAK | 280 mm – 1pkt > 280 mm – 5 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu (stały) lub odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu | TAK | Odejmowalny–10pkt Stały – 0 pkt | Zgodnie z załącznikiem 4 |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min 80 ruchów stołem | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg | TAK | bez punktacji | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |  |
| - II. Wyposażenie i wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, złożona z trzech przegubów kulowych blokowanych jednym pokrętłem, z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Ramka anestezjologiczna ze stali nierdzewnej z zaciskiem uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 kpl. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne, z możliwością szybkiej regulacji wysokości, z 4 haczykami, zintegrowaną klamrą mocującą do szyny stołu oraz z możliwością regulacji kąta pochylenia - 1 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Podpory barkowe o wymiarach min. 100x200 mm z klamrą mocującą – 2 szt | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Podpory stóp bariatryczne o wymiarach min 250x250 mm – 1 kpl. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków / mostka / łonowych / krzyżowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Podparcie pleców/pośladków o wymiarach min. 100x200 mm - 2 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Pasy pacjenta o dł. min. 1300 mm – 1 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Pozycjoner żelowy pod pięty o wymiarach: 200x100x80 mm ± 10 mm – 1 kpl. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach: 350x130x80mm ± 10 mm – 1 szt. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | 24 miesiące 36 miesiące 48 miesiące |  | zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników potwierdzone certyfikatem | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek, potwierdzone certyfikatem | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |
|  | - Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | bez punktacji |  | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów chyba że Zamawiajacy dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Zmodyfikowany załącznik nr 4 – dotyczy części 2

DZP/381/92A/2018

FORMULARZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI PODLEGAJĄCYMI OCENIE

Stół operacyjny chirurgiczny

Producent, nazwa i typ: zgodnie z formularzem ofertowym

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 5 | Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | TAK | Koła: 120 mm – 1 pkt >120 mm – 5 pkt | Podać…………… |
| 6 | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | TAK | Piąte koło - 3 pkt Napęd własny – 5 pkt | Podać…………… |
| 14 | Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu(bez konieczności podłączania pilota do stołu) | TAK/NIE | Nie – 0 pkt; Tak – 5 pkt | TAK/NIE* |
| 26 | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | TAK/NIE | NIE – 0 p. Do 6 zapamiętanych ustawień – 2 pkt. > 6 zapamiętanych ustawień – 5 pkt. | TAK/NIE* Podać jeśli odpowiedź TAK……………... |
| 27 | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105 cm (wysokość liczona bez materaca) | TAK | Zakres wymagany – 1 pkt zakres szerszy niż 70-105 cm – 5 pkt | Podać…………… |
| 31 | Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm | TAK | 280 mm – 1pkt > 280 mm – 5 pkt | Podać……………. |
| 33 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 34 | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 38 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu (stały) lub odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu | TAK | Odejmowalny–10pkt Stały – 0 pkt | Podać…………… |
| 46 | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania