ZP.381.46A.2022												Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Odczynniki do serologii transfuzjologicznej wraz z najmem analizatorów

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE OFEROWANYCH KART ORAZ OFEROWANEGO

(DO NAJMU NA 36 MIESIĘCY)

ANALIZATORA DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

W ILOŚCI 2 SZTUK

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator automatyczny do badań serologicznych, nablatowy - 2 sztuki (lokalizacja Katowice, ul. Medyków 14). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 2018 rok), po pełnym przeglądzie technicznym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca dostarcza stół do każdego z dwóch analizatorów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera, pracujący w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w formularzu asortymentowo-cenowym badania. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Karty zawierające 6 - 8 mikrokolumn reakcyjnych wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność analizatora 1 i 2– ilość jednorazowo ładowanych próbek – nie mniej niż 50. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Pojemność analizatora 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych kart – nie mniej niż 170. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Oznaczanie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych - nie mniej niż 20 próbek/godzinę. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach. 100% wykorzystania kart. Technologia jednoczesnego otwierania kart i dozowania przy pomocy igły | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | System wykrywania skrzepów i korka w próbce. | TAK | TAK/NIE* |
|  | System usuwania zużytych kart, wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. Wbudowany w analizator, automatyczny system przenoszenia kart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Te same odczynniki i karty (te same pozycje asortymentowe) do wykonywania testów, zarówno przy użyciu manualnego back up jak i automatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator musi obsługiwać próbki krwi jednocześnie pobrane w systemie aspiracyjno-próżniowym oraz próżniowym. W chwili obecnej Zamawiający używa systemu aspiracyjno-próżniowego firmy Sarstedt Kabe oraz próżniowego firmy Becton Dickinson | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi systemów zamkniętego pobierania krwi (średnica 10 – 16 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny odczyt kart przez czytnik / kamerę automatycznego analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wszystkie odczynniki tj. karty, krwinki wzorcowe, materiały eksploatacyjne itp. wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ oraz analizator muszą być kompatybilne ze sobą oraz z zaoferowanym analizatorem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płyny płuczące w formie skoncentrowanej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania. [Zamawiający dopuszcza analizatory z procedurą restartu (wyłączenia i włączenia) jeden raz w tygodniu] (Zamawiający dopuszcza, aby analizator był gotowy do pracy 24h/7 dni w tygodniu, bez konieczności dodatkowego płukania/odkażania po wyjściu z trybu „stan-by” przed wykonaniem kolejnej partii badań) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora, tj.: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubatora: temperatura inkubacji, - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania, - odczynników. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozytywna identyfikacja badanych próbek oraz odczynników przy pomocy kodów kreskowych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny system powiadamiania operatora (w realnym czasie) m. in. o: - aktualnym stanie odczynników, kart, - niewystarczającej do wykonania zaplanowanych badań ilości odczynników / kart. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Grupa krwi układu ABO/Rh i izoaglutyniny A1,B - na jednej karcie | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Wszystkie oferowane karty do oznaczeń grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Karty grupy krwi noworodka zawierające 2 odczynniki anty-D z dwóch klonów (antyDVI+ oraz anty-DVI-), oraz mikrokolumny żelowe do BTA wypełnione surowicą poliwalentną i monowalentną. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Karty noworodkowe posiadają mikrokolumny żelowe do oznaczania BTA wypełnione zarówno surowicą antyglobulinową poliwalentną, jak i monowalentną IgG | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Termin ważności mikrokart – nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Termin ważności krwinek wzorcowych – 4-5 tygodni od daty dostarczenia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Brak koniecznej oraz rekomendowanej inkubacji kart do oznaczania grupy krwi (antygeny układu AB0, antygen D z dwóch różnych klonów i rewers na krwinkach A1 i B). | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
|  | Czas wirowania nie przekraczający 10 minut. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w momencie instalacji instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. | TAK | TAK/NIE* |
|  | W ramach zaoferowanej wartości brutto Wykonawca zobowiązuje się do pomocy merytorycznej w trakcie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca: • w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu dokument licencji na integrację dostarczonych analizatorów z systemem InfoMedica wystawiony przez producenta systemu Asseco Poland S.A. lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Wraz z każdym aparatem zapewnia sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią teleinformatyczną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zapewni system backup w postaci systemu manualnego: wirówki, inkubatora i pipety (1 sztuka elektroniczna, 2 sztuki mechaniczne), działających przy użyciu tych samych odczynników co analizatory podstawowe. | TAK | TAK/NIE* |
|  | W celu uruchomienia analizatora Wykonawca w ramach wartości umowy dostarczy odczynniki, karty/kasety, materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do przeprowadzenia pełnej walidacji | TAK | TAK/NIE |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

ZP.381.46A.2022												Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2: Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

W ILOŚCI 4 SZTUKI

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory do pomiaru stężenia parametrów krytycznych, fabrycznie nowe wyprodukowane w 2022 roku lub w przypadku aparatów używanych rok produkcji nie wcześniej niż w 2020 roku po pełnym przeglądzie technicznym, – kasetowe, w ilości 4 sztuk | TAK | TAK/NIE* |
| 2 | Intuicyjna obsługa | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Możliwość archiwizacji otrzymanych wyników, ich przeglądania oraz wydruku. | TAK | TAK/NIE* |
| 4 | Czas wykonania badania dla 17 parametrów krytycznych – maksymalnie 120 sekund | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 5 | Dostępność do badań 24 godziny na dobę. | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Ważność odczynników w analizatorze min.15 dni. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 7 | Automatyczny wlot dla strzykawki (system aspiracyjno-próżniowy oraz system próżniowy oraz kapilary). | TAK | TAK/NIE* |
| 8 | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 9 | Możliwość oznaczania parametrów w próbkach badanych z krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej. | TAK | TAK/NIE* |
| 10 | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 11 | Wymagane parametry dla analizatora I: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 12 | Wymagane parametry dla analizatora II: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 13 | Wymagane parametry dla analizatora III: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 14 | Wymagane parametry dla analizatora IV: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 15 | Data ważności kasety nieotwartej min. 3 miesiące od daty dostawy | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 16 | Elektrody (sensory) umiejscowione poza pakietem odczynnikowym (poza kasetą) lub w kasecie | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 17 | Kaseta lub kasety zawierające odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny na trzech poziomach. | TAK | TAK/NIE* |
| 18 | Materiał kontrolny niezależny od kalibratora. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 19 | Automatyczne wykrywanie i usuwanie skrzepów. | TAK | TAK/NIE* |
| 20 | Dodatkowe poza przepłukiwaniem zabezpieczenia zapobiegające dostaniu się skrzepu do układu pomiarowego | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 21 | Automatyczny system kontroli jakości wykonywanych badań, pozwalający ocenić jakość wydawanych wyników z możliwością wydruku: oparty na regułach Westgarda i kartach Levey Jeningsa | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 22 | Ciągłe kontrolowanie systemu oraz pomiarów. | TAK | TAK/NIE* |
| 23 | Automatyczne działania korekcyjne. | TAK | TAK/NIE* |
| 24 | Flagowanie wyników poza zakresem wartości referencyjnych. | TAK | TAK/NIE* |
| 25 | Flagowanie wyników wątpliwych, komentarze wyjaśniające. | TAK | TAK/NIE* |
| 26 | Możliwość automatycznego zaprogramowania czasu pomiarów materiałów kontrolnych | TAK | TAK/NIE* |
| 27 | Możliwość wprowadzenia wartości referencyjnych proponowanych przez producenta odczynników lub innych. | TAK | TAK/NIE* |
| 28 | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika kodów. | TAK | TAK/NIE* |
| 29 | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
| 30 | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* |
| 31 | Zapewnienie podłączenia dostarczonego analizatora I do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca: - w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorem I dostarczy Zamawiającemu dokument licencji na integrację dostarczonego analizatora z systemem InfoMedica wystawiony przez producenta systemu Asseco Poland S.A. lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizator I do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Zapewni sprzęt komputerowy - dla analizatora I - umożliwiający fizyczne połączenie analizatora z systemem LIS InfoMedica wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy - dla Analizatorów II, III i IV wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatora I do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |
| 32 | Dostarczony dla Analizatora I sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią teleinformatyczną. Dostarczony dla Analizatorów II, III i IV sprzęt komputerowy musi: • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią teleinformatyczną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. | TAK | TAK/NIE* |
| 33 | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora (o ile jest wymagane). | TAK | TAK/NIE* |
| 34 | W ramach zaoferowanej wartości brutto Wykonawca jest zobowiązany udzielania pomocy merytorycznej w czasie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

ZP.381.46A.2022												Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3: Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem przenośnych analizatorów POCT

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przenośny analizator parametrów krytycznych POCT 2 sztuki

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR I (lokalizacja Laboratorium ul. Ceglana 35) | ANALIZATOR II (lokalizacja Blok Operacyjny Chirurgii Onkologicznej ul. Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021r, | TAK | TAK/NIE* Podać ….. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane po pełnym przeglądzie technicznym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator parametrów krytycznych przenośny, kompaktowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga analizatora poniżej 1 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator składający się z terminala odbiorczego i czytnika kart | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podłączenia kilku czytników kart z jednym terminalem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem i czytnikiem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość jednoczesnego i z jednej próbki pomiaru następujących parametrów: PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA++, CL-, glukoza, mleczan, hematokryt, kreatynina. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar w oparciu o kasety testowe jednorazowego użytku, zawierające elektrody i płyny kalibracyjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prosty i ekonomiczny w obsłudze, automatyczna kalibracja kart testowych z płynów zawartych w kartach przed każdym badaniem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mała wielkość próbki, do 92ul. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki jak i dedykowanej kapilary. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej, płynów kontrolnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania, do 35 s. od momentu podania materiału. Możliwość wydruku wyników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. Menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z LIS/HIS Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: • licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS wraz z nadzorem autorskim na cały okres trwania umowy . • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwiających identyfikację pacjenta i operatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podwójny system kontroli jakości. Kontrola elektroniczna oraz możliwość wykonania kontroli w oparciu o dedykowane płyny kontrolne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość poszerzenia panelu badań o mocznik | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przechowywanie kart testowych (odczynnikowych) w temperaturze pokojowej | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.46A.2022												Załącznik nr 8

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Pakiet 1: Odczynniki do serologii transfuzjologicznej wraz z najmem analizatorów

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR II (lokalizacja Medyków 14) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Pojemność analizatora 1 i 2– ilość jednorazowo ładowanych próbek – nie mniej niż 50. | Nie mniej niż 60 – 10pkt 50 – 59 – 0 pkt | Podać pojemność…… |
| 7. | Pojemność analizatora 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych kart – nie mniej niż 170. | Nie mniej niż 190 – 10pkt 170-189 – 0 pkt | Podać pojemność …… |
| 8. | Oznaczanie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych - nie mniej niż 20 próbek/godzinę. | 30 i więcej próbek -10pkt 20 - 29 próbek -0pkt | Podać ilość próbek /godzinę …. |
| 9. | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach. 100% wykorzystania kart. Technologia jednoczesnego otwierania kart i dozowania przy pomocy igły | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |
| 24. | Grupa krwi układu ABO/Rh i izoaglutyniny A1,B - na jednej karcie | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 25. | Wszystkie oferowane karty do oznaczeń grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK - 10 pkt. NIE -0 pkt. | TAK/NIE* |
| 26. | Karty grupy krwi noworodka zawierające 2 odczynniki anty-D z dwóch klonów (antyDVI+ oraz anty-DVI-), oraz mikrokolumny żelowe do BTA wypełnione surowicą poliwalentną i monowalentną. | TAK - 10 pkt. NIE -0 pkt. | TAK/NIE* |
| 27. | Karty noworodkowe posiadają mikrokolumny żelowe do oznaczania BTA wypełnione zarówno surowicą antyglobulinową poliwalentną, jak i monowalentną IgG | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 30. | Brak koniecznej oraz rekomendowanej inkubacji kart do oznaczania grupy krwi (antygeny układu AB0, antygen D z dwóch różnych klonów i rewers na krwinkach A1 i B). | Tak - pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Punktacja w każdym punkcie dotyczy zbiorczo obydwu zaoferowanych analizatorów w związku z czym Wykonawca zaznaczając  odpowiedź musi brać pod uwagę możliwości obydwu analizatorów (wszystkie Analizatory muszą spełniać parametry wskazane w kryterium w tym samym zakresie) tj. np. jeżeli w punkcie 8 jeden z Analizatorów ma możliwość oznaczania pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych w ilości 30 próbek a drugi z Analizatorów w ilości  29 próbek  to Wykonawcy zostanie przyznana niższa punktacja tj. w przypadku poz. 8 - 0 punktów.

DZP.381.46A.2022												Załącznik nr 8

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Pakiet 2: Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR I (lokalizacja Laboratorium ul. Medyków 14) | ANALIZATOR II (lokalizacja Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Medyków 14) | ANALIZATOR III (lokalizacja Oddział Neonatologii ul. Medyków 14) | ANALIZATOR IV (lokalizacja Blok Porodowy ul. Medyków 14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* lub POZAKASETĄ/W KASECIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Czas wykonania badania dla 17 parametrów krytycznych – maksymalnie 120 sekund | poniżej lub równe 60 sekund - 10 pkt. 61 sekund -120 sekund - 5 pkt | Podać czas …. |
| 6. | Ważność odczynników w analizatorze min.15 dni. | 20 i więcej dni - 10 pkt. 15-19 dni - 0 pkt | Podać ilość dni …… |
| 8. | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | TAK - 10 pkt. NIE - 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 10. | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości | TAK - 10 pkt. NIE - 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 15. | Data ważności kasety nieotwartej min. 3 miesiące od daty dostawy | 6 miesięcy i powyżej - 10 pkt. od 3 miesięcy do poniżej 6 miesięcy - 5 pkt. | Podać ważność w miesiącach …. |
| 16 | Elektrody (sensory) umiejscowione poza pakietem odczynnikowym (poza kasetą) lub w kasecie | poza kasetą - 5 pkt. w kasecie - 10 pkt. | POZA KASETĄ/W KASECIE * |
| 18 | Materiał kontrolny niezależny od kalibratora. | TAK – 10 pkt. NIE – 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 20 | Dodatkowe poza przepłukiwaniem zabezpieczenia zapobiegające dostaniu się skrzepu do układu pomiarowego | TAK -10 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 21 | Automatyczny system kontroli jakości wykonywanych badań, pozwalający ocenić jakość wydawanych wyników z możliwością wydruku: oparty na regułach Westgarda i kartach Levey Jeningsa | TAK - 10 pkt. NIE (tzn. inny certyfikowany system kontroli jakości) - 5 pkt. | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Punktacja w każdym punkcie dotyczy zbiorczo wszystkich  zaoferowanych analizatorów w związku z czym Wykonawca zaznaczając  odpowiedź musi brać pod uwagę możliwości obydwu analizatorów (wszystkie Analizatory muszą spełniać parametry wskazane w kryterium w tym samym zakresie) np. jeżeli w punkcie 10  co najmniej jeden z Analizatorów nie posiada niezależnego modułu automatycznej kontroli jakości a pozostałe spełniają wymóg to Wykonawca zaznacza odpowiedź „NIE”  tj. zostanie przyznana niższa punktacja tj. w przypadku poz. 10  - 5 punktów