DZP.381.44B.2022							                   Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, model/typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kardiomonitor – 6 szt.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | Min. 2021 | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie min. 5 różnych krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: min. 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i min. 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć min. 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (SpO2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), - Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar EKG: | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres częstości rytmu serca: min. 15÷300 bpm | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czułość min:. 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (min. 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar oddechów (RESP): | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru: min. 1-120 oddechów /min | TAK, | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar saturacji (SpO2): | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm desaturacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP): | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: min. 15÷280 mmHg. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: min. 30÷300 bpm. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: min. 1÷480 minut. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiarowy: min. 25÷42˚C. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK | TAK/NIE* ……… Podać zakres |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie dla 1 szt. kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: Kabel EKG 5-odprowadzeniowy Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP Mankiet do pomiaru NIBP: średni – 2 szt. i duży – 1 szt. dla dorosłych Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips (wraz z przewodem łączącym czujnik) |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | TAK | TAK/NIE* |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów: 1.Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. 2.Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. 3.Wybór czasowego zawieszenia alarmów – min. 5 czasów do wyboru. 4.Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. 5.Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (min. 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (min. 3 wzorce do wyboru) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci: | TAK | TAK/NIE* |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Na wyposażeniu uchwyt (stacja dokująca) do zamocowania monitora na półce kolumny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony min. IPX1 | TAK | TAK/NIE* |
|  | STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do min. 15 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesny podgląd parametrów ze wszystkich podłączonych do centrali monitorów pacjenta z funkcją indywidualnej konfiguracji pól monitora (ilość i układ krzywych oraz wartości parametrów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia 7 monitorów pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Centrala zainstalowana na komputerze „all in one” o przekątnej ekranu min. 23” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.